PARAMETRY  TECHNICZNE

Producent:

Kraj:

Rok produkcji:

Nazwa: Diatermia chirurgiczna

| Lp. | Parametry techniczne aparatu | Odpowiedzi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zasilanie elektryczne 230 V 50Hz |  |
| 2 | Zabezpieczenie przeciwporażeniowe klasa I CF |  |
| 3 | Aparat elektrochirurgiczny mono i bipolarny oraz system zamykania naczyń |  |
| 4 | Pobór mocy do max. 500W |  |
| 5 | Częstotliwość pracy generatora 350 kHz+/-10% |  |
| 6 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu. |  |
| 7 | Aparat z zabezpieczeniem przedimpulsem defibrylacji zgodnie z normą EN 60601-1 |  |
| 8 | Cięcie monopolarne z mocą max. 350W - min 5 rodzajów cięcia w tym: - cięcie mieszane z min. 8 stopniami hemostazy, - cięcie w środowisku wodnym |  |
| 9 | Koagulacja monopolarna z mocą do min. 120W. Min. 6 rodzajów koagulacji monopolarnej w tym: -koagolacja natryskowa typu „spray” |  |
| 10 | Koagolacja bipolarna z mocą min. 120W |  |
| 11 | Regulacja mocy w koagolacji bipolarnej w zakresie 1-20W z krokiem 1W, powyżej 20W z krokiem 5W |  |
| 12 | System zamykania naczyń, do min. 7mm moc min. 250W, min. stopni efektu zamknięcia naczynia. Funkcja automatycznego zatrzymania pracy aparatu po zamknięciu naczynia. Sygnał dźwiękowy i wizualny. |  |
| 13 | Aparat z wózkiem wyposażonym w blokadę kół z półką na akcesoria. |  |
| 14 | Cięcie bipolarne z mocą min. 100W z min. 4 stopniami hemostazy. |  |
| 15 | Dwa niezależne wyjścia monopolarne, dwa niezależne wyjścia bipolarne (w tym wyjście do systemu zamykania naczyń) oraz gniazdo elektrody neutralnej. |  |
| 16 | Aparat mikroprocesorowy |  |
| 17 | Autotest po uruchomieniu. |  |
| 18 | Wyświetlacz ciekłokrystalicznyparametrów pracy nie mniejszej niż TFT 8,4 |  |
| 19 | Ukłąd kontroli elektrody biernej. |  |
| 20 | Podłączenie włącznika nożnego na tylnej ścianie aparatu. Możliwość podłączenia dwóch włączników nożnych. |  |
| 21 | Odrębna regulacja nastawień dla koagulacji mono-bipolarnej i cięcia. |  |
| 22 | Aktywacja koafulacji monopolarnej z włącznika nożnego i uchwytu elektrody czynnej. |  |
| 23 | Aktywacja koagulacji bipolarnej z włącznika nożnego i automatycznie. Możliwość regulacji czasu opóźnienia w zakresie 0.1-3sek. |  |
| 24 | Cięcie endoskopowe z funkcją naprzemiennego cięcia monopolarnego i koagulacji miękkiej z regulowanym czasem cięcia i koagulacji. Odrębny tryb dla polimektomii oraz sfinkterotomii min. 9 poziomów cięcia i 9 poziomów koagulacji. |  |
| 25 | System zabezpieczający przed przypadkowym uruchomieniem przepływu prądu w pętli endoskopowej. |  |
| 26 | Aktywacja cięcia z włącznika nożnego i uchwytu elektrody czynnej. |  |
| 27 | Możliwość zapamiętania (min. 100) kompletów niezależnych nastaw wraz z opisem procedury lub nazwiska operatora. |  |
| 28 | Wizualna i akustyczna sygnalizacja pracy. |  |
| 29 | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia (kody serwisowe) pamięć kodów z wyjaśnieniami. |  |
| 30 | Informacja na wyświetlaczu o wartości nastawionego przepływu argonu dla koagulacji i odrębnie dla cięcia z możliwością regulacji. |  |
| 31 | Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji- min. 2 poziomy |  |
| 32 | Instrukcja w języku polskim |  |
| 33 | Zdalna zmiana programów. |  |
| 34 | Automatyczne wyłączenie generatora pracy po zakończeniu procesu zamykania naczynia. |  |
| 35 | Waga aparatudo 15 kg. |  |
| 36 | Aparat posiada wersje w języku polskim. |  |

SERWIS

| 1 | Okres gwarancyjny na oferowany sprzęt min. 30 miesięcy. |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Bezpłatne dwa przeglądy w okresie trwania gwarancji. |  |
| 3 | Serwis na terenie Polski (proszę wykaz dołączyć do oferty) |  |
| 4 | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24h w okresie pogwarancyjnym- do 48 h. |  |
| 5 | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni- urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności. |  |
| 6 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępność serwisu pogwarancyjnego. |  |
| 7 | Instalacja urządzenia. |  |
| 8 | Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urzadzenie. |  |