| Lp. | Pakiet nr 1- PARAMETR/WARUNEK Kardiomonitor | Wymagana wartość TAK/NIE | Oferowana wartość (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Monitor o konstrukcji modułowej z wymiennymi modułami. Wszystkie mierzone parametry dostępne w postaci jedno lub wieloparametrowych wymiennych modułów odłączanych od jednostki centralnej monitora. Prostota wymiany modułów. Przenoszenie modułów pomiędzy monitorami w czasie pracy, z automatyczną rekonfiguracją ustawień monitora. Możliwość rozbudowy monitora o dodatkowe funkcje dostępne w postaci wymiennych modułów. Pomiar wszystkich wymaganych parametrów na każdym stanowisku | TAK |  |
|  | Ekran kolorowy, pojedynczy z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min.17". | TAK |  |
|  | Prezentacja min. 8 krzywych dynamicznych na ekranie. Możliwość wybierania kolorów przez użytkownika. Dowolne konfigurowanie kolejności wyświetlania krzywych i innych parametrów na ekranie przez użytkownika. | TAK |  |
|  | Rozdzielczość ekranu min. 1024 x 768 | TAK |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem poprzez pokrętło nawigacyjne i przyciski | TAK |  |
|  | Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% | TAK |  |
|  | Monitor z opcją pracy w sieci. Komunikacja pomiędzy monitorami: podgląd krzywych oraz danych cyfrowych z poszczególnych stanowisk. Komunikacja pomiędzy monitorami bez użycia specjalnych serwerów. Zachowanie komunikacji w przypadku uszkodzonego monitora centralnego. | TAK |  |
|  | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych | TAK |  |
|  | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika. | TAK |  |
|  | 3 stopniowy system zawieszenia alarmów. Alarmy techniczne z podaniem przyczyny alarmu. | TAK |  |
|  | Historia alarmów min. 50 przypadków wraz z krzywymi. | TAK |  |
|  | Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 48 godzin | TAK |  |
|  | Jednoczasowa prezentacja min 2 parametrów w trendzie graficznym. | TAK |  |
|  | Archiwizacja wszystkich monitorowanych krzywych dynamicznych z min. 72 godzin w monitorze lub centrali | TAK |  |
|  | Archiwizacja zdarzeń min. 50 do załączenie w raporcie | TAK |  |
|  | Pamięć min. 10 konfiguracji ekranów. | TAK |  |
|  | EKG – Ciągła rejestracja i możliwość równoczasowej prezentacji na ekranie monitora min.7 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVL, aVR, aVF, Vx). Możliwość pomiaru 12-o odprowadzeniowego EKG z prezentacją 12 odprowadzeń na ekranie monitora. Pomiar częstości pracy serca w zakresie min.: 20-350 ud/min. Zakres alarmów min.: 20-350 ud./min Akcesoria: Kabel EKG 5-cio przewodowy | TAK |  |
|  | Analiza odcinka ST Ciągła analiza odcinka ST z każdego odprowadzenia. Prezentacja analizy ST w czasie rzeczywistym z 7 odprowadzeń. Trendy ST oraz krzywe z 48 godzin, zmiana punktów pomiarowych odcinka ST. Zakres pomiarowy : Min. -9,0 - (+) 9,0 mm. | TAK |  |
|  | Analiza arytmii Podstawowa analiza arytmii | TAK |  |
|  | Oddech Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę. Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 4-150 odd./min. Pomiar bezdechu w zakresie min. 10 – 40 sekund. | TAK |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczna. Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 0 – 2 godzin z możliwością dodatkowych pomiarów ręcznych. Pomiar ręczny i pomiar ciągły. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej- alarmy dla każdej wartości. Zakres pomiarowy: 15 – 255 mmHg Akcesoria: Wężyk do pomiaru NIBP – 1 szt. Mankiet standardowy dla dorosłych – 1 szt | TAK |  |
|  | Pomiaru saturacji Pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna, z wykluczeniem artefaktów ruchowych metodą Masimo lub równoważny. Zakres pomiarowy SpO2: 30 – 100% Zakres pomiarowy pulsu: 30 – 240 ud./min. Akcesoria: Adapter do podłączenia czujnika – 1 szt Wielorazowy czujnika na palec – 1 szt. | TAK |  |
|  | Pomiaru temperatury Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej). Jednoczesne wyświetlanie 2 wartości temp. T1 i T2, oraz różnicy temperatur. Czujniki do pomiaru temperatury obwodowej i centralnej na każdy monitor. Zakres pomiarowy: 0 – 45 stopni. Akcesoria: Czujnika do pom. Temperatury wewnętrznej – 1 szt. | TAK |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia krwi Pomiar w min. 2 kanałach Pomiar ciśnienia: tętniczego, OCŻ, PA, RA, LA. Możliwość podłączenia czujnika do ICP. Prezentacja krzywych dynamicznych ciśnienia na ekranie monitora. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej dla ciśnień: tętniczego, PA lub wartości średniej dla ciśnień: OCŻ, RA, LA, ICP. Alarmy dla każdej wartości ciśnienia. Zakres pomiarowy: – 40 – (+) 350 mmHg. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |