PAKIET NR 3 - POMPY STRZYKAWKOWE

|  | Wymagania | Wymogi graniczne | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać zakres parametrów lub opisać funkcje) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 5 szt -pompy jednostrzykawkowe - 1 szt -stacja dokująca z możliwością mocowania do 6 pomp |  |  |  |
|  | Stosowanie strzykawek 5, 10, 20, 30, 50 ml. Podać typ i producenta | TAK |  |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie objętości strzykawki | TAK |  |  |
|  | Strzykawka montowana od czoła a nie od góry pompy. | TAK |  |  |
|  | Szybkość dozowania min. 1800 ml/h | TAK |  |  |
|  | Szybkość dozowania Bolus-a do 2000 ml/h | TAK |  |  |
|  | Bolus manualny i automatyczny | TAK |  |  |
|  | Programowanie parametrów podaży Bolus-a: objętość / dawka czas lub szybkość podaży | TAK |  |  |
|  | Zmiana parametrów Bolus-a bez wstrzymywania infuzji | TAK |  |  |
|  | Programowane parametry podaży dawki indukcyjnej: objętość / dawka czas lub szybkość podaży | TAK |  |  |
|  | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: ng, μg, mg, mIU, IU, kIU, na kg wagi ciała lub nie, na min., godz., dobę. mol, nmol, mmol, μmol | TAK |  |  |
|  | Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji | TAK |  |  |
|  | Infuzja profilowa; min. 18 faz. | TAK |  |  |
|  | Biblioteka leków – możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków złożonych z: nazwy leku koncentracji leku szybkości dozowania (dawkowanie) całkowitej objętości (dawki) infuzji parametrów bolusa (objętości / dawki i czasu podaży) parametrów dawki indukcyjnej (jak dla bolusa) limitów dla wszystkich wymienionych parametrów infuzji: miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości z poza ich zakresu Pojemność biblioteki min. 110 leków | TAK |  |  |
|  | Dostępność oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków (pod systemem Windows XP) | TAK |  |  |
|  | Regulowany próg ciśnienia okluzji – min. 9 poziomów. | TAK |  |  |
|  | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | TAK |  |  |
|  | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. | TAK |  |  |
|  | Rozbudowany system alarmów: 5 min do opróżnienia strzykawki pusta strzykawka 5 min do końca infuzji koniec infuzji nieprawidłowe mocowanie strzykawki okluzja 30 min do rozładowania akumulatora akumulator rozładowany pompa uszkodzona | TAK |  |  |
|  | Historia infuzji – min. 2000 wpisów z datą i godziną zdarzenia | TAK |  |  |
|  | Czas pracy z akumulatora min. 15 h przy infuzji 5ml/h | TAK |  |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu maks 6 h | TAK |  |  |
|  | Mocowanie pompy do pionowych kolumn, statywów oraz stacji dokujących bez konieczności zmiany lub demontażu uchwytu mocującego lub jakichkolwiek innych części. | TAK |  |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia pompy nie wymagający demontażu przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. | TAK |  |  |
|  | Instalacja pompy w stacji dokującej: pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, | TAK |  |  |
|  | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny. | TAK |  |  |
|  | Wyświetlacz, na którym w czasie infuzji stale wyświetlane są min. następujące informacje: nazwa leku, szybkość dozowania (dawkowanie) leku poziom ciśnienia dozowania wraz z wybranym progiem alarmu okluzji, typ wybranej do infuzji strzykawki, stan naładowania akumulatora. | TAK |  |  |
|  | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Waga do 2.5 kg | TAK |  |  |
|  | Zasilanie 230 V AC, 50 Hz +10% , -15% oraz 12 V DC | TAK |  |  |
|  | Wymagania | Wymogi graniczne | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (wymienić i opisać) |
|  | Stacja dokująca: |  |  |  |
|  | Możliwość mocowania do 6 pomp | TAK |  |  |
|  | Mocowanie stacji do pionowych rur, kolumn | TAK |  |  |
|  | Zasilanie 230 V AC 50Hz | TAK |  |  |
|  | System szybkiego mocowania pomp w stacji dokującej – bez konieczności demontażu elementów pompy | TAK |  |  |
|  | możliwość szybkiego wyjęcia z zestawu każdej (dowolnej) pompy; podać jak | TAK |  |  |
|  | Zasilanie pomp ze stacji dokującej – automatyczne przyłączenie zasilania po włożeniu pompy | TAK |  |  |