Pakiet nr 1 - KARDIOMONITOR  (2 szt.)

Model: ..................................................................................................................................................

Producent (dostawca): ..........................................................................................................................

Kraj produkcji: ......................................................................................................................

Wymagane parametry techniczne

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | Wymagana wartość TAK/NIE | Oferowana wartość (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Monitor kompaktowy lub modułowy . | TAK |  |
|  | Ekran kolorowy, pojedynczy, z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min.12". | TAK Podać |  |
|  | Liczba krzywych dynamicznych wyświetlanych równoczasowo min. 6. Możliwość wybierania kolorów przez użytkownika. Dowolne konfigurowanie kolejności wyświetlania na ekranie przez użytkownika. | TAK Podać |  |
|  | Rozdzielczość ekranu min. 800 x 600 | TAK Podać |  |
|  | Waga aparatu max. 7,5 kg | TAK Podać |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem poprzez pokrętło nawigacyjne i przyciski. | TAK |  |
|  | Aparat zasilany elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% oraz zasilanie akumulatorowe. Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym min. 1 godzina. | TAK Podać |  |
|  | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych | TAK |  |
|  | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika. | TAK |  |
|  | Min. 3 stopniowy system zawieszenia alarmów. Historia alarmów łącznie min. 50 przypadków. Alarmy techniczne z podaniem przyczyny alarmu. | TAK Podać |  |
|  | Pamięć trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 48 godzin. Prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych | TAK Podać |  |
|  | Możliwość pracy w sieci. Komunikacja z posiadanymi kardiomonitorami firmy Mennen Medical | TAK |  |
|  | EKG x 1 – Ciągła rejestracja i możliwość równoczasowej prezentacji na ekranie monitora min. 6 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVL, aVR, aVF). Pomiar częstości pracy serca w zakresie: min. 20-350 ud/min. Analiza arytmii - pełny zakres min. 10 zdarzeń. | TAK Podać |  |
|  | Analiza arytmii - pełny zakres min. 10 zdarzeń. | TAK Podać |  |
|  | Analiza odcinka ST x 1 Ciągła analiza odcinka ST. Prezentacja analizy ST w czasie rzeczywistym (krzywe oraz wartości odcinka ST) z min. 2 odprowadzeń. Trendy ST z min. 48 godzin, zmiana punktów pomiarowych odcinka ST. Min. zakres pomiarowy: -9,0 - (+)9,0 mm. | TAK Podać |  |
|  | Oddech x 1 Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę. Zakres pomiarowy: min. 4-150 odd./min. Pomiar bezdechu w zakresie: min. 10 – 40 sekund. | TAK Podać |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego krwi x 1 Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczna. Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 0 - 2 godzin z możliwością dodatkowych pomiarów ręcznych. Pomiar ręczny. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej-alarmy dla każdej wartości. Zakres pomiarowy ciśnienia: min. 15 – 255 mmHg | TAK Podać |  |
|  | Pomiar saturacji x 1 Pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna. Zakres pomiarowy SpO2: min. 1 – 100% Zakres pomiarowy pulsu: min. 30 - 250 ud./ min. | TAK Podać |  |
|  | Pomiaru temperatury x 1 Pomiar temperatury centralnej (wewnętrznej) lub zewnętrznej. Zakres pomiarowy: min. 0–45 stopni | TAK Podać |  |
|  | Akcesoria kompatybilne z posiadanymi monitorami firmy Mennen Medical: 1 x Kabel EKG 5-cio przewodowy 1 x Adapter do czujnika SpO2 1 x Czujnik SpO2 klips na palec 1 x Węży do pomiaru NIBP 1 x Mankiet standardowy dla dorosłych do NIBP 1 x czujnik temperatury wewnętrzny 1 x czujnik temperatury powierzchniowy | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne, prospekty, zawierające pełne dane techniczne.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi )

................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania  Wykonawcy