APARAT RTG Z RAMIENIEM C (1 szt.)

  - Wymagane parametry techniczne i użytkowe

Nazwy i typy …………………………………

Wytwórca (producent) ………………………….

Rok produkcji (wymagany 2011): 2011 r.

| Lp. | Parametr / cecha | Wartości wymagane | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry ogólne |  |  |
|  | Aparat oraz wszystkie elementy składowe, podzespoły fabrycznie nowe | TAK |  |
|  | Zasilanie 1 fazowe 230V10% | TAK |  |
|  | Automatyczna kompensacja wahań napięcia zasilającego | TAK |  |
| II. | Ramię C przewoźne |  |  |
|  | Odległość ognisko-wzmacniacz obrazu (SID) | Min. 97 cm |  |
|  | Przestrzeń otwarta ramienia C (między obudową wzmacniacza obrazu i lampy) | Min. 75 cm |  |
|  | Zakres rotacji ramienia C (ruch wokół osi wzdłużnej) | Min. 210o |  |
|  | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C (obrót wokół osi poprzecznej) | Min. 1350 |  |
|  | Zakres obroty ramienia C wokół osi pionowej (Wig-Wag) | Min. 100 |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego (poziomego) ramienia C | Min. 21 cm |  |
|  | Zakres ruchu pionowego ramienia C | Min. 42 cm |  |
|  | Zmotoryzowany ruch ramienia C w pionie | TAK |  |
|  | Hamulce wszystkich ruchów | TAK |  |
|  | Ramię wyważone w każdej pozycji | TAK |  |
|  | Głębokość ramienia C ( odległość od osi wiązki do wewnętrznej powierzchni ramienia) | Min. 67cm |  |
|  | Masa wózka z ramieniem C | Max. 260 kg |  |
|  | Jedna dźwignia do sterowania kołami wózka z ramieniem C i hamulcem | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie kółek przed najazdem na kable | TAK |  |
|  | Maksymalna szerokość wózka z RTG z C | Max. 80cm |  |
| III. | Generator RTG |  |  |
|  | Moc wyjściowa | Max. 2.5 kW |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości | Min. 20 kHz |  |
|  | Maksymalne napięcie dla wszystkich trybów pracy | Min. 40-110 kV |  |
|  | Maksymalny prąd dla fluoroskopii wysokokontrastowej | Min. 8 mA |  |
|  | Maksymalny prąd dla radiografii analogowej | Min. 18 mA |  |
|  | Fluoroskopia pulsacyjna | TAK |  |
|  | Automatyczna kontrola dawki | TAK |  |
| IV. | Lampa RTG |  |  |
|  | Lampa o stałej anodzie dwuogniskowa | TAK |  |
|  | Wymiar ogniska dla fluoroskopii i radiografii cyfrowej | Max. 0,5 mm |  |
|  | Wymiar ogniska dla radiografii analogowej | Min. 1,2 mm |  |
|  | Pojemność cieplna anody | Min. 48 kHU |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka (obudowy) | Min. 1100 kHU |  |
|  | Prędkość chłodzenia anody | Min. 51 kHU/min |  |
|  | Automatyczne zabezpieczenie lampy przed przegrzaniem | TAK |  |
|  | Automatyka parametrów fluoroskopii | TAK |  |
|  | Przesłona typu IRIS | TAK |  |
|  | Przesłona szczelinowa | TAK |  |
|  | Całkowita filtracja, ekwiwalent Al | Min. 4mmAl |  |
| V. | Tor wizyjny |  |  |
|  | Średnica wzmacniacza obrazu | Min. 9’’ |  |
|  | Ilość pól obrazowych wzmacniacza obrazu | Min. 3 |  |
|  | Pasmo sygnału wideo | Min. 7MHz |  |
|  | Stosunek sygnału do szumu | Min. 60dB |  |
| VI. | Monitory |  |  |
|  | Monitor LCD TFT | Min.21” |  |
|  | Rozdzielczość monitora | Min. 1780x1124 |  |
|  | Kąt widzenia pionowy/poziomy | Min. 170o |  |
|  | Jasność świecenia monitora | Min. 500 cd/m2 |  |
|  | Monitory na konsoli jezdnej połączonej z ramieniem C jednym przewodem | TAK |  |
|  | Automatyczna regulacja jasności monitora obrazowego w zależności od zmieniającego się oświetlenia na sali zabiegowej. | TAK |  |
| VII. | System cyfrowy przetwarzania i archiwizacji obrazów |  |  |
|  | Kamera CCD | TAK |  |
|  | Matryca akwizycyjna | Podać |  |
|  | Głębokość akwizycji | Min. 16 bitów |  |
|  | Prezentacja i zapis obrazów z: Fluoroskopii ciągłej, Fluoroskopii pulsacyjnej, | TAK |  |
|  | Program zmniejszenia dawki promieniowania w stosunku do skopii standardowej | Min. 50% |  |
|  | Pamięć ostatniego obrazu | TAK |  |
|  | Pojemność pamięci obrazów na HD konsoli | Min. 1000 |  |
|  | Redukcja szumów w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Wzmocnienie krawędzi w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Regulacja jasności i kontrastu | TAK |  |
|  | Funkcja Zoom | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzania tekstu na obrazie z wyborem miejsca rozpoczęcia pisania | TAK |  |
|  | Obracanie obrazu repozycje lewo/prawo, góra/dół, oraz płynny cyfrowy obrót na monitorach bez ograniczeń kąta i kierunku obrotu. | TAK |  |
|  | Liczba obrazów widoczna jednocześnie na ekranie monitora | Min. 16 |  |
|  | Wprowadzania danych pacjenta z klawiatury konsoli (imię, nazwisko itp.) | TAK, opisać |  |
|  | Baza danych pacjentów | TAK |  |
|  | Archiwizacji obrazów na nośnikach zewnętrznych Pen-Drive w formatach odczytywanych przez standardowy PC | TAK |  |
|  | Wydruk obrazów na rejestratorze graficznym na papierze termoczułym 210 mm | TAK |  |
| VIII. | Wymagania dodatkowe |  |  |
|  | Sterownik nożny programowalny (wyzwalacz promieniowania) dwufunkcyjny | TAK |  |
|  | Sterownik ręczny (wyzwalacz promieniowania) | TAK |  |
|  | Miernik wielkości ekspozycji (rejestrator dawki) umożliwiający ocenę narażenia pacjenta podczas badania | TAK |  |
|  | Miernik czasu ekspozycji | TAK |  |
|  | Wskaźnik wartości natężenia prądu i napięcia | TAK |  |
|  | Sygnalizacja wizualna ekspozycji | TAK |  |
| IX. | Inne |  |  |
|  | Dokumentacja: instrukcje obsługi w jęz. polskim- 3 szt. | TAK |  |
|  | Paszport techniczny | TAK |  |
|  | Dokumentacja techniczna i serwisowa | TAK |  |
|  | Oryginalna instrukcja w j. angielskim | TAK |  |
|  | Spełnienie niezbędnych wymogów ochrony radiologicznej zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. | TAK |  |
| X | WYPOSAŻENIE |  |  |
| 67 | 2 szt. pamięci przenośnej Pen Driver min. 1GB | TAK |  |
| 68 | 3 komplety ochrony radiologicznej ( fartuch i tarczycówka) o ekwiwalencie 0,25mmPb | TAK |  |
| XI | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |
| 71 | Okres gwarancji i rękojmi | min. 24 miesiące |  |
| 72 | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski | TAK, podać adres, załączyć dokument potwierdzając autoryzację |  |
| 73 | Czas reakcji serwisu do 48h w dni robocze | TAK |  |
| 74 | Czas usunięcia usterki do 7 dni roboczych od momentu zdiagnozowania usterki gdy zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych | TAK |  |
| 75 | Okres gwarancji dostępności części zamiennych od daty sprzedaży aparatu | min. 10 lat |  |
| 76 | Bezpłatny przegląd techniczny w czasie trwania gwarancji | TAK |  |
| XII | Wymagania dodatkowe |  |
| 77 | Przeprowadzenie na koszt wykonawcy testów akceptacyjnych aparatu | Tak |  |
| 78 | Wykonanie na koszt dostawcy projektu osłon stałych z dostawą aparatu | Tak |  |

W przypadku, gdy w rubryce „Wartości wymagane” wymagana jest odpowiedź TAK lub podana wartość graniczna , to  Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „Wartość oferowana”.

Każda inna odpowiedź zostanie uznana za niespełnienie warunku granicznego i spowoduje odrzucenie oferty;

W rubryce „Parametry oferowane: należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz je opisać, podać zakresy oferowane.