PAKIET NR 3

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia: łóżko w pełni elektryczne –  1  szt.

| LP | Parametry Wymagane | Warunek | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko dla oddziału | Podać /model typ/ |  |
| 1.1 | Producent | Podać |  |
| 1.2 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 1.3 | Rok produkcji 2014 | Tak |  |
| 1.4 | zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka | Tak |  |
| 1.5 | długość zewnętrzna łóżka – 2180mm (+/- 30mm) | Tak, Podać |  |
| 1.6 | szerokość zewnętrzna łóżka – 940mm (+/-50mm) | Tak, Podać |  |
| 1.7 | Leże łóżka 4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi. Panele gładkie, łatwo demontowalne, lekkie (maksymalna waga pojedynczego panelu poniżej 7kg) nadające się do dezynfekcji. | Tak |  |
| 1.8 | Szczyty łóżka tworzywowe, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem ; | Tak |  |
| 1.9 | sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy: Pilota przewodowego dla pacjenta Panelu sterowniczego montowanego na szczycie od strony nóg posiadającego piktogramy pozwalające na łatwą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą konkretnego przycisku | Tak |  |
| 1.10 | regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 370 mm do 750 mm (+/- 30mm), gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/. Nie dopuszcza się rozwiązań o wysokości minimalnej wyższej narażającej pacjenta na ryzyko upadków | Tak, Podać |  |
| 1.11 | regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 70 (+/-5o) | Tak, Podać |  |
| 1.12 | regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 34 (+/-5o) | Tak, Podać |  |
| 1.13 | regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy przycisków na pilocie dla pacjenta i z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
| 1.14 | Funkcja autoregresji niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie pleców: min.9cm, w segmencie uda: min.5cm. | Tak, podać |  |
| 1.15 | Funkcja Ergoframe (zaawansowana autoregresja) system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4. | Tak |  |
| 1.16 | regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 15– sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Tak, Podać |  |
| 1.17 | regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga 15 – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. | Tak, Podać |  |
| 1.18 | regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego, funkcji CPR – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
| 1.19 | Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji: - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej - regulacji pozycji Trendelenburga i anty- Trendelenburga | Tak |  |
| 1.20 | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji . Dostępność funkcji dostępne w sterowaniu: na panelu i pilocie | Tak |  |
| 1.21 | Odłączenie wszelkich regulacji po 180 sekundach nieużywania regulacji (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji) | Tak |  |
| 1.22 | Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub tez o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. | Tak |  |
| 1.23 | Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR | Tak |  |
| 1.24 | Koła z możliwością blokowania oraz uzyskania blokady kierunkowej | Tak |  |
| 1.25 | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 185kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. | Tak |  |
| 1.26 | wyposażenie: Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża nie powodujące poszerzenia łóżka spełniające najnowsze normy bezpieczeństwa - do każdego łóżka Materac z pianki poliuretanowej o gr. min. 100 mm w pokrowcu zmywalnym paroprzepuszczalnym - do każdego łóżka - Wieszak kroplówki szafka przyłóżkowa o konstrukcji lekkiej kontenerowej z możliwością ustawienia z prawej lub lewej strony łóżka, w całości wykonana z tworzywa sztucznego ; Szafka wyposażona w cztery koła o śr. min. 65 mm , w tym 2 z blokadą. Szerokość całkowita: 500 mm (+ 30 mm) Długość całkowita: 480 mm (+30 mm) Wysokość całkowita: 825 mm (+30 mm) Czoła szuflad i drzwiczek wyposażone w zaokrąglone uchwyty nie wystające poza obrys szafki ; szafka wyposażona w cztery kółka jezdne w tym dwa z blokadą ; szafka w kolorze niebieskim | Tak |  |