Załącznik nr 2

APARAT DO ZNIECZULENIA

Producent: ……………………………………

Kraj pochodzenia …………………………….

Oferowany model ……………………………

Rok produkcji ………………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNO- EKSPLOATACYJNE - OPIS | PARAMETRY | PARAMETRY OFEROWANE ( PODAĆ, OPISAĆ) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | APARAT DO ZNIECZULANIA |  |  |
|  | Zasilanie AC 230 V50 Hz, | TAK |  |
|  | Aparat na podstawie jezdnej. | TAK |  |
|  | Lampka na regulowanym uchwycie. | TAK |  |
|  | Zasilanie gazowe (N 2 O, O2, powietrze) z sieci centralnej | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie gazowe (N 2O, O 2) z butli. W komplecie reduktory. | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie elektryczne aparatu na minimum 30 minut | TAK |  |
|  | Ssak napędzany powietrzem z regulacją siły ssania i zbiornikiem o pojemności min 0,5l oraz zapasowy wymienny zbiornik na wydzieliny | TAK |  |
|  | Uchwyt do minimum dwóch parowników. | TAK |  |
|  | Minimum trzy szuflady fabrycznie wbudowane w podstawę jezdną aparatu, w tym minimum jedna zabezpieczona przed niepowołanym dostępem (np. zamykana na klucz). | TAK |  |
|  | Dodatkowy, zewnętrzny przepływomierz tlenu. | TAK |  |
|  | Wystawiona przez wytwórcę deklaracja kompatybilności oferowanego aparatu z oferowanym monitorem pacjenta. | TAK |  |
|  | SYSTEM DYSTRYBUCJI GAZÓW |  |  |
|  | Precyzyjne, elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza z możliwością eksportu danych do zewnętrznych systemów informatycznych. | TAK |  |
|  | System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej na poziomie 23%, 24 % lub 25% | TAK |  |
|  | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami, minimalny przepływ gazów 200 ml/min lub mniej | TAK |  |
|  | UKŁAD ODDECHOWY |  |  |
|  | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji o niskiej podatności – w komplecie zestaw jednorazowych drenów dla dorosłych – minimum 25 sztuk. | TAK |  |
|  | Obejście tlenowe | TAK |  |
|  | Regulowana ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa | TAK |  |
|  | Pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności minimum 0,7 l | TAK |  |
|  | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną. | TAK |  |
|  | RESPIRATOR ANESTETYCZNY Respirator napędzany elektrycznie - brak zużycia gazu napędzającego - brak powstawania AutoPEEP przy dużych przepływach | TAK |  |
|  | Tryby wentylacji |  |  |
|  | Tryb ręczny | TAK |  |
|  | Oddech spontaniczny | TAK |  |
|  | CMV/IPPV – stała wentylacja wymuszona | TAK |  |
|  | VCV – wentylacja kontrolowana objętością | TAK |  |
|  | PCV – wentylacja kontrolowana ciśnieniem | TAK |  |
|  | SIMV/PS | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o PSV | TAK |  |
|  | Regulacje |  |  |
|  | Regulacja stosunku wdechu do wydechu przy wentylacji CMV minimum 2:1 do 1:4 (podać zakres) | TAK |  |
|  | Regulacja częstości oddechu minimum od 5 do 60 l/min (podać zakres) | TAK |  |
|  | Regulacja objętości oddechowej minimum 20 do 1000 ml w trybie objętościowym (podać zakres) | TAK |  |
|  | PEEP – dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe w zakresie minimum od 0 do 20 cmH2O (podać zakres) | TAK |  |
|  | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 10 do 50 hPa (podać zakres) | TAK |  |
|  | Regulacja czasu Plateau wdechu w zakresie minimum: 0 – 50% czasu wdechu (podać zakres) | TAK |  |
|  | Alarmy |  |  |
|  | Niskiej objętości minutowej w aparacie | TAK |  |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego w aparacie | TAK |  |
|  | Alarm braku zasilania w energię elektryczną w aparacie | TAK |  |
|  | Alarm braku zasilania w gazy w aparacie | TAK |  |
|  | Alarm Apnea w aparacie | TAK |  |
|  | POMIAR I OBRAZOWANIE |  |  |
|  | Stężenie tlenu w gazach oddechowych - w aparacie lub monitorze pacjenta. Pomiar paramagnetyczny. | TAK |  |
|  | Pomiar objętości oddechu Vt | TAK |  |
|  | Pomiar objętości minutowej MV | TAK |  |
|  | Pomiar częstotliwości oddechowej | TAK |  |
|  | Ciśnienia szczytowego - prezentacja wartości liczbowej | TAK |  |
|  | Ciśnienia średniego - prezentacja wartości liczbowej | TAK |  |
|  | Ciśnienia PEEP – prezentacja wartości liczbowej | TAK |  |
|  | Częstości oddychania | TAK |  |
|  | Analiza MAC w aparacie lub monitorze pacjenta | TAK |  |
|  | Kapnografia i kapnometria w aparacie lub monitorze pacjenta | TAK |  |
|  | Stężenia lotnych anestetyków z w aparacie lub monitorze pacjenta | TAK |  |
|  | Prezentacja graficzna |  |  |
|  | Prezentacja na kolorowym ekranie aparatu TFT parametrów znieczulenia | TAK |  |
|  | Obrazowanie na kolorowym ekranie aparatu TFT krzywej ciśnienia w drogach oddechowych | TAK |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Komunikacja z całym systemem w języku polskim | TAK |  |
| II | MONITOR PACJENTA |  |  |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Monitor kompaktowo-modułowy Wymienne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji ekranu, uwzględniającą pojawienie się odpowiednich parametrów bez zakłócania pracy monitora. Moduły obsługiwane poprzez monitor w pełnym zakresie funkcji. | TAK |  |
|  | Monitor kompatybilny z monitorami serii Infinity posiadanymi przez szpital na bloku operacyjnym. Kompatybilność przewodów, czujników, modułów, stacji dokujących, możliwość spięcia w jedną sieć z centralą pielęgniarską. | TAK |  |
|  | System monitorowania zapewniający nieprzerwane i pełne monitorowanie wszystkich wymaganych parametrów (zapisy dynamiczne i trendy) pacjenta na stanowisku i w czasie transportu (z wyjątkiem gazów anestetycznych, CO 2 i N 2 O) | TAK |  |
|  | System zapewniający przenoszenie danych pacjenta z monitora do monitora przez sieć przesyłu danych oraz kartę pamięci lub odpowiedni moduł. | TAK |  |
|  | Bezpieczne i wygodne mocowanie zestawu monitorującego do aparatu, umożliwiające łatwe dopasowanie położenia ekranu. Dołączone odpowiednie uchwyty i akcesoria do zamocowania monitora. W komplecie stacja dokująca do monitora pacjenta z możliwością szybkiego przyłączenia/odłączenia monitora bez odłączania przewodu zasilania. | TAK |  |
|  | Monitor z wbudowanym ekranem min. 10” | TAK |  |
|  | Typ ekranu kolorowy LCD TFT | TAK |  |
|  | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim | TAK |  |
|  | Zasilanie monitora 230/50Hz oraz akumulatorowe na minimum 3 godziny pracy | TAK |  |
|  | EKG | TAK |  |
|  | Monitorowanie minimum 7 odprowadzeń rzeczywistych (kabel minimum 5 – żyłowy) | TAK |  |
|  | Filtr zakłóceń elektrochirurgicznych | TAK |  |
|  | Analiza częstości akcji serca i arytmii. | TAK |  |
|  | Odprowadzenie do analizy dowolnie wybierana przez użytkownika | TAK |  |
|  | W komplecie przewód EKG do podłączenia 3 elektrod oraz przewód do podłączenia 5 elektrod | TAK |  |
|  | Pojedynczy przewód EKG do podłączenia trzech elektrod z szeregowo umieszczonymi klipsami do mocowania elektrod | TAK |  |
|  | ODDECH | TAK |  |
|  | Pomiar metodą impedancyjną, wyświetlane wartości cyfrowe i fale oddechu | TAK |  |
|  | SATURACJA (SPO2) | TAK |  |
|  | W komplecie przewód interfejsowy i standardowy czujnik na palec , Nellcor | TAK |  |
|  | NIEINWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA | TAK |  |
|  | W komplecie przewód i trzy mankiety dla dorosłych | TAK |  |
|  | POMIAR TEMPERATURY | TAK |  |
|  | Pomiar wartości temperatury | TAK |  |
|  | Czujniki temperatury: powierzchniowy | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru temperatury ± 0,1 ° C lub lepsza | TAK |  |
|  | INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA | TAK |  |
|  | Przynajmniej dwa tory pomiarowe z możliwością rozbudowy o kolejne tory pomiarowe | TAK |  |
|  | Możliwość pomiaru i wpisania nazw różnych ciśnień | TAK |  |
|  | POMIAR GŁĘBOKOŚCI UŚPIENIA – możliwość rozbudowy | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar głębokości uśpienia BIS podłączany bezpośrednio do monitora i z niego sterowany w pełnym zakresie. | TAK |  |
|  | POMIAR ZWIOTCZENIA MIĘŚNI | TAK |  |
|  | Moduł pomiaru zwiotczenia mięśni NMT podłączany bezpośrednio do monitora i z niego sterowany w pełnym zakresie funkcji. | TAK |  |
|  | POMIAR CO - możliwość rozbudowy | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru rzutu minutowego serca metodą termodylucji bez użycia cewnika Swana-Ganza podłączany bezpośrednio do monitora i z niego sterowany w pełnym zakresie funkcji z prezentacją objętości pozanaczyniowego płynu płucnego. | TAK |  |
|  | ALARMY | TAK |  |
|  | Alarmy min. na 3 poziomach ważności | TAK |  |
|  | TRENDY | TAK |  |
|  | 24 – godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów | TAK |  |
|  | Rozdzielczość trendów graficznych i tabelarycznych 1 minuta lub lepsza | TAK |  |
|  | KALKULATOR DAWEK LEKÓW | TAK |  |
|  | WSPÓŁPRACA Z APARATEM – możliwość rozbudowy | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o połączenie monitora pacjenta z aparatem do znieczulania. Prezentacja danych z aparatu minimum dotyczących przepływów na monitorze pacjenta wraz ze zbieraniem danych z aparatu do znieczulania. Możliwość wysyłania tych danych do centrali (po rozbudowie o centralę monitorującą) i zewnętrznych systemów informatycznych. | TAK |  |
|  | Monitor pacjenta i aparat do znieczulania jednego producenta | TAK |  |
|  | PRACA W SIECI |  |  |
|  | Monitor wyposażony w oprogramowanie i elementy niezbędne do połączenia z siecią przesyłania danych | TAK |  |
|  | Monitor przystosowany do „podglądu” innych monitorów i sygnalizacji alarmów występujących w innych monitorach | TAK |  |
|  | Powyższa współpraca wykorzystuje sieci zgodne ze standardem komputerowym Ethernet (IEEE802.3), bez konieczności stosowania dodatkowych elementów: komputerów, specjalizowanych serwerów itp. | TAK |  |
|  | System monitorowania umożliwiający współpracę przewodową i bezprzewodową z centralą pielęgniarską | TAK |  |
|  | System umożliwiający rozbudowę o podgląd danych życiowych pacjenta z monitorów i centrali na komputerach PC podłączonych do sieci szpitala | TAK |  |
| 112. | Dostępność części w okresie pogwarancyjnym 10 lat | TAK |  |