## Arkusz1
PAKIET Nr 3 – materiały operacyjne II

L.p.	NAZWA LEKU (MATERIAŁU)	WIELKOŚĆ ZAMÓWIENIA (NA ROK) OP.	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
1.	Sterylna serweta absorpcyjna o wymiarach 40 x 48 cm (+/-3cm), złożona z 6 warstw wysoko absorpcyjnej włókniny (PES/Wiskoza) o łącznej gramaturze min. 300-350 g/m2 wyposażona w taśmę samoprzylepną na dłuższym boku). Serweta powinna charakteryzować się absorpcją na poziomie >700% (>1800 ml/m2), badane według EN ISO 9073-6), potwierdzone badaniami niezależnego laboratorium. Opakowanie jednostkowe powinno posiadać podwójną etykietę samoprzylepną do wklejenia do protokołu medycznego. Dla potwierdzenia parametrów wymaga się załączenia karty technicznej gotowego wyrobu.	100 szt.
2	Prześcieradło ochronne na stół operacyjny /łóżko pacjenta – kolor biały, wymiary 100x235 cm (+/-5cm), wymiary strefy absorpcyjnej min. 85x200 cm, absorpcja >5000 ml H2O, wykonana z paroprzepuszczalnego, nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego, wewnątrz którego znajduje się rdzeń chłonny. Warstwa podkładu, która ma bezpośrednią styczność ze stołem operacyjnym, powinna być wykonana z mocnej wytrzymałej na uszkodzenia mechaniczne włókniny polipropylenowej, warstwa podkładu „od pacjenta” powinna być trwale spojona z rdzeniem chłonnym, wykonana z miękkiej, pikowanej i przyjemnej dla skóry włókniny polipropylenowej. Rdzeń chłonny dzięki swojej budowie, po zaabsorbowaniu płynów pozostaje suchy po maksymalnie 5 minutach.	1000 szt.
3	Prześcieradło do przykrycia/repozycjonowania pacjenta: kolor biały, wymiary 100x200 cm, wykonana z miękkiej, wytrzymałej na uszkodzenia mechaniczne włókniny spunlace o min. gramaturze 85g/m2, pakowane w torbę z foli PE, posiadającą na stałe przymocowaną etykietę samoprzylepną, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1041 A1:2013-12, zawierającą nastepujące informacje: numer REF, nazwa produktu, rozmiar, LOT, znak CE, data ważności (min. 3 lata) oraz nazwa producenta, produkt niesterylny.	300 szt.
4	Koszula operacyjna jednorazowego użytku dla pacjenta, długość 134-140 cm, włókninowa: 50% wiskoza + 50% polipropylen, w kolorze białym	2500 szt.
	RAZEM