## Arkusz1
	Pakiet nr 3 - Asortyment jednorazowego użytku					załącznik nr 2
			Śred.ilość	Cena jedn.	Wartość	VAT	Wartość	Ilość szt.	Dok dopuszczony
L.p.	Rodzaj asortymentu		szt./rok	netto	netto		brutto	w opak.	do użytku szpit.		Producent

1	Kranik trójdrożny		4000

2	Kaniula 0,9x25mm o
	przepływie 42ml/min		5000

3	Kaniula 1,1 x 32 mm
	o przepływie 67ml/min		6000

4	Kaniula 1,3 x 45 mm
	o przepływie 103 ml/min		2000

5	Kaniula 1,5 x 45 mm
	o przepływie 133 ml/min		200

6	Kaniula 1,8 x 45 mm
	o przepływie 236 ml/min		500

7	Kaniula 2,0 x 45 mm
	o przepływie 270 ml/min		100

8.	Kaniula dotętnicza 20 G 1,1 x 45 mm		150
	przepływ 49 ml/min.

9.	Koreczki dwustronne męsko-żeńskie		4000
	(combi) do kraników i wkłuć

10	Zamknięty bezigłowy łącznik		500
	dostępu naczyniowego

11	Urządzenie dostępowe do fiolki		100
	o średnicy szyjki 13 mm

12	System bezigłowy składający się		50
	z dwóch zaworów bezigłowych

13	System bezigłowy składający się		50
	z trzech zaworów bezigłowych
	o długości 11,5 cm

14	Łącznik bezigłowy		200

15	Zestaw przedłużający		100
	z zaworem bezigłowym

16	Koreczek z dezynfektantem		300

	RAZEM

	Pozycja nr 1 – OPIS - Kranik trójdrożny sterylny (sterylizowane promieniami beta) pakowane pojedynczo.
	Data ważności i numer serii
	na opakowaniu w języku polskim. Wyczuwalny co 45 stopni i optyczny identyfikator pozycji otwarty-zamkniety.
	Końcówka luer-lock w kranikach fabrycznie zamontowane koreczki na każdym wejściu oraz barwne oznaczenie
	linii (kolorowe znaczniki: czerwony, niebieski, umożliwiające oznaczenie kranika w zależności od
	zastosowania dotętniczego lub dożylnego).
	obudowa z poliwęglanu, trójramienne białe pokrętło, optyczny i wyczuwalny identyfikator położenia zamknięty/otwary

	Pozycja nr 2-7 – OPIS – kaniula od 0,9 do 2,0 wykonana z biokampatybilnego poliuretanu z załączonymi
	opublikowanymi badaniami klinicznymi na biokompatybilność poliuretanu potwierdzającymi
	wpływ rodzaju materiału na ryzyko powstawania zakrzepowego zapalenia żył z samodomykającym się korkiem portu bocznego,
	z zastawką antyzwrotną wyposażona w automatyczny zatrzask o konstrukcji zabezpieczającej igłę przed zakłuciem oraz
	zapobiegający rozpryskiwaniu się krwi poprzez posiadanie systemu kapilar, minimum sześć wtopionych
	na całej długości kaniuli pasków rtg.
	Sterylizacja radiacyjna, opakowanie bez zawartości celulozy, zastawka antyzwrotna,
	opublikowane min.3 badania kliniczne potwierdzające ograniczenie występowania zakrzepowego zapalenia żył związanych z
	materiałem zastosowanym do produkcji zaoferowanych kaniul

	Pozycja nr 8 - OPIS Kaniula dotętnicza 20 G 1,1 x 45 mm, przepływ 49 ml/min., cewnik z PTFE, z zaworem odcinającym - suwakowo-kulkowym typu Floswitch w kolorze czerwonym , ze skrzydełkami z otworami do przyszycia do skóry pacjenta, sterylne, jednorazowego użytku, opk./25 szt. z systemem mocowania z okienkiem z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m²/24h) z wycięciem na zawór Floswitch 10 mm x 15 mm, z 3 paskami do prowadzenia linii.

	Pozycja nr 9 - OPIS Koreczki dwustronne męsko-żeńskie (combi), , kompatybilne i szczelne z zakończeniami kraników i wkłuć obwodowych, centralnych, tętniczych, kompatybilne z zakończeniem typu Luer i Luer-Lock strzykawki i drenu do przetoczeń, jałowe, pojedynczo pakowane , , pakowane pojedynczo (każda sztuka osobno niezłączona z innymi koreczkami) w sposób pozwalający na wyciąganie po jednej sztuce z opakowania zbiorczego zawierającego np. 50 , 100 lub 200szt, w kolorze czerwonym

	Pozycja nr 10 - OPIS Łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub 216 aktywacji. Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3 cm. Łącznik posiada przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu, wnętrze pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. przestrzeń martwa max. 0,04 ml , o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. Do oferty należy dołączyć badania in vitro potwierdzające najmniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu do innych rozwiązań.

	Pozycja nr 11 - OPIS Bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek i butelek, z kolcem standardowym. Posiada filtr bakteryjny 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce. Konstrukcja pozwalającą na łatwą i skuteczną dezynfekcję płaskiej powierzchni styku złącza ze strzykawką oraz uniemożliwiająca cofanie się zawartości fiolki po odkręceniu strzykawki od złącza, nawet w przypadku powstania nadciśnienia w fiolce. Filtr na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem.Objętość wypełnienia całego systemu- 0,35 ml. Czas stosowania do 140 aktywacji w zależności co nastąpi pierwsze, przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji. Konstrukcja wykluczającą kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu.

	Pozycja nr 12 - OPIS Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostepu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z podwójnym przedłużaczem o długości 15 cm, z dwoma zaciskami ślizgowymi. Zestaw o objętości wypełnienia 0,87 ml. Każdy z przedłużaczy zakończony zaworem bezigłowym. Zawór bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacj (użyć)i. Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiada przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Zawór o neutralnym ciśnienieniu bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. Do oferty należy dołączyć badania in vitro potwierdzające mniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu do innych rozwiązań

	Pozycja nr 13 - OPIS System bezigłowy składający się z trzech zaworów bezigłowych o długości 11,5 cm, średnicy 1 mm, oraz objętości wewnętrznej 0,3 ml, pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność 200 użyć, obudowa przeźroczysta , nie zawierający metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenia silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock ma być płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym , wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie -12,5 psi, sterylny, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami, / Zdejmowalny/specjalny protektor męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia

	Pozycja 14 - OPIS Łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock, posiadający przeźroczystą obudowę oraz silikonową membranę split septum z gładką powierzchnią do dezynfekcji,. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. Prosty tor przepływu, min. 100 ml/min, przestrzeń martwa max. 0,1ml. Wnętrze zaworu pozbawione części mechanicznych i metalowych., ciśnienie neutralne. Zawór z dodatkową wewnętrzną dwukierunkową membraną silikonową, zapobiegająca okluzji. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii, daty ważności i nr. katalogowego. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. Nie zawiera DEHP i lateksu. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem.

	Pozycja 15 - OPIS Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostepu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z potrójnym przedłużaczem o długości 10cm, z trzema zaciskami ślizgowymi. Możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub 216 aktywacji. Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3 cm. Mała średnica drenu tj. maksymalna średnica zewnętrzna 2,11 mm. Dreny zakończone bezigłowym urządzeniem dostępu naczyniowego bez mechanicznych części wewnętrznych z prostym i widocznym torem przepływu (łącznik całkowicie przezierny), kompatybilny z końcówką Luer i Luer-lok, z jednolitą materiałowo, łatwą do dezynfekcji silikonową, przezierną, podzielną membraną split septum (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu). Możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub 216 aktywacji. Wejście od strony dostępu naczyniowego zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy.

	Pozycja 16 - OPIS Korek dezynfekcyjny zawierający 70% alkoholu izopropylowego (IPA) , obudowa w kolorze pomarańczowym, sterylny , sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu