Załącznik nr 2

Tabelę należy wypełnić wpisując parametry oferowanego sprzętu i załączyć do oferty.

PARAMETRY WYMAGANE

Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków będzie skutkowało odrzuceniem oferty, w przypadku parametrów punktowanych zostanie przyznana ilość punktów zgodnie z opisem .

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Aparat RTG sufitowy i aparat przyłóżkowy wraz z ucyfrowieniem.

| Lp. | Wymagane parametry i warunki | Wartość wymagana | Wartość punktowana | Informacja (opis) Wykonawcy o zaoferowanym urządzeniu lub potwierdzenie parametrów poprzez wpisanie słowa „TAK. Zgodnie z SWZ” |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |  |
|  | Model/typ | Podać |  |  |
|  | Certyfikat CE, wyrób medyczny, urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2021 | TAK |  |  |
|  | Aparat z 2 detektorami cyfrowymi - jeden detektor w stole i jeden detektor w stojaku do zdjęć odległościowych | TAK |  |  |
|  | Możliwość zamiennego stosowania detektorów bezprzewodowych w stole i w stojaku | TAK |  |  |
|  | Podłączenie do systemu RIS/PACS stanowiącego przedmiot zamówienia | TAK |  |  |
|  | Jeden producent aparatu i detektorów | TAK |  |  |
|  | Wykonanie projektu instalacji aparatu; kanały, zasilanie elektryczne wraz z montażem aparatu. | TAK |  |  |
|  | GENERATOR |
|  | Generator wysokiej częstotliwości min. 100kHz | TAK, podać | ≥200kHz 2 pkt <200kHz 0 pkt |  |
|  | Moc wyjściowa generatora min. 50kW | TAK, podać |  |  |
|  | Zakres napięcia roboczego min. 40 – 150kV | TAK, podać |  |  |
|  | Minimalny czas ekspozycji ≤ 1ms | TAK, podać |  |  |
|  | Maksymalny czas ekspozycji ≥6000ms | TAK, podać |  |  |
|  | Zakres miliamperów min. 20 – 600mA | TAK, podać |  |  |
|  | Zakres miliamperosekund min. 0,2 – 600mAs | TAK, podać |  |  |
|  | Automatyczna kontrola ekspozycji | TAK |  |  |
|  | Ręczny dobór parametrów ekspozycji | TAK |  |  |
|  | Tryb programów anatomicznych zintegrowany z menu wyboru projekcji w systemie akwizycji obrazu DR | TAK |  |  |
|  | Synchronizacja nastaw programów anatomicznych z generatorem | TAK |  |  |
|  | Autodiagnostyka generatora z komunikatami o błędach | TAK |  |  |
|  | LAMPA RTG, KOLIMATOR |
|  | Wielkość małego ogniska ≤ 0,6mm | TAK, podać |  |  |
|  | Moc małego ogniska ≥ 22kW | TAK, podać |  |  |
|  | Wielkość dużego ogniska ≤ 1,2mm | TAK, podać |  |  |
|  | Moc dużego ogniska ≥ 60kW | TAK, podać |  |  |
|  | Pojemność cieplna anody ≥ 300KHU | TAK, podać |  |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 1200KHU | TAK, podać |  |  |
|  | Nominalne obroty anody ≥ 8500obr./ min. | TAK, podać |  |  |
|  | Pomiar dawki z prezentacją wartości dawki na konsoli operatora i zapisem w pliku Dicom. | TAK, podać |  |  |
|  | Kolimacja manualna i automatyczna | TAK, podać |  |  |
|  | Automatyka zabezpieczenia lampy przed przegrzaniem | TAK, podać |  |  |
|  | Monitorowanie poziomu wykorzystania pojemności cieplnej lampy | TAK, podać |  |  |
|  | Obrót kolimatora min. ±90° | TAK, podać |  |  |
|  | Dotykowy panel LCD min 10” na kołpaku z możliwością min.: zmiany warunków ekspozycji i pola komory układu AEC, prezentacja SID, miejsce pracy, kąt obrotu lampy | TAK, podać |  |  |
|  | Dotykowy panel LCD na kołpaku pozwalający na wyświetlenie danych o badaniu i pacjencie | TAK, podać |  |  |
|  | Oświetlenie pola ekspozycji typu LED | TAK, podać |  |  |
|  | Miarka centymetrowa | TAK, podać |  |  |
|  | Wskaźnik laserowy centrowania | TAK, podać |  |  |
|  | Filtry pediatryczne do wyboru, wbudowane | TAK, podać |  |  |
|  | ZAWIESZONA SUFITOWO KOLUMNA LAMPY |
|  | Kolumna lampy zawieszona na suficie | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość wykonywania badań odległościowych na stojaku płucnym promieniem poziomym | TAK, podać |  |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego lampy RTG ≥ 300cm | TAK, podać |  |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego lampy RTG ≥180cm | TAK, podać |  |  |
|  | Zakres ruchu pionowego lampy RTG ≥150cm | TAK, podać |  |  |
|  | Automatyczne nadążanie lampy za ruchem pionowym stołu i stojaka płucnego | TAK, podać |  |  |
|  | Obrót kołpaka z lampą RTG wokół osi poziomej (od pozycji środkowej) min. ±120° | TAK, podać |  |  |
|  | Obrót kolumny wokół osi pionowej(od pozycji środkowej) min. ±120° | TAK, podać |  |  |
|  | STÓŁ Z PŁYWAJĄCYM, PODNOSZONYM BLATEM |
|  | Automatyczna kontrola ekspozycji min. trzypolowa | TAK, podać |  |  |
|  | Szerokość blatu ≥85cm | TAK, podać | ≥86cm 2 pkt < 86cm 0 pkt |  |
|  | Długość blatu ≥210cm | TAK, podać |  |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego ≥ 28cm | TAK, podać |  |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego ≥75cm | TAK, podać |  |  |
|  | Zakres regulacji wysokości blatu stołu ≥25cm | TAK, podać |  |  |
|  | Najniższa odległość blatu stołu od podłogi <56cm | TAK, podać |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie stołu przez pacjenta na całej długości blatu ≥270kg | TAK, podać |  |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa do badań w stole | TAK, podać |  |  |
|  | Ręczne wyjmowanie kratki przeciwrozproszeniowej (bez użycia narzędzi) | TAK, podać |  |  |
|  | Blat stołu całkowicie płaski, bez widocznych ram utrudniających przemieszczanie pacjenta i dezynfekcję blatu | TAK, podać |  |  |
|  | Odległość powierzchnia płyty stołu-detektor ≤ 80mm | TAK, podać |  |  |
|  | Pochłanialność blatu stołu RTG ≤1,2 mm Al. | TAK |  |  |
|  | Realizacja funkcji przemieszczania blatu stołu przyciskami nożnymi oraz ręcznymi | TAK |  |  |
|  | Detektor w stole bezprzewodowy przenośny ładowany w stole | TAK |  |  |
|  | Uchwyt do zdjęć promieniem poziomym | TAK |  |  |
|  | Wyłącznik zabezpieczający przed przypadkowym zwolnieniem blokad ruchu blatu stołu | TAK |  |  |
|  | Wyłącznik antykolizyjny wyłączający pionowy ruch blatu po napotkaniu przeszkody | TAK |  |  |
|  | Przycisk włączenia nadążności lampy | TAK |  |  |
|  | STOJAK DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH |
|  | Automatyczna kontrola ekspozycji min. trzypolowa | TAK, podać |  |  |
|  | Najniższe położenie punktu centralnego detektora w stojaku ≤ 35cm do podłogi | TAK, podać |  |  |
|  | Zakres ruchu pionowego detektora ≥136cm | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość wykonywania badań odległościowych o zakresie min. 110-180cm | TAK, podać |  |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa wyjmowana bez narzędzi | TAK, podać |  |  |
|  | Trwałe oznaczenie obszaru aktywnego detektora oraz położenia komór jonizacyjnych systemu AEC | TAK, podać |  |  |
|  | Odległość płyta statywu – detektor ≤ 45mm | TAK, podać |  |  |
|  | Pochłanialność płyty statywu ≤ 1,0 mm Al | TAK, podać |  |  |
|  | Komplet uchwytów pacjenta do projekcji PA i LAT | TAK, podać |  |  |
|  | Przycisk włączenia nadążności lampy | TAK, podać |  |  |
|  | Motorowy ruch Bucky góra-dół | TAK, podać |  |  |
|  | Automatyczne wykonywanie badań kości długich dzięki zmotoryzowanemu obrotowi lampy i zmotoryzowanemu Bucky stojaka w ruchu góra-dół | TAK, podać |  |  |
|  | Stojak dla pacjenta do ekspozycji kości długich | TAK, podać |  |  |
|  | CYFROWY PŁASKI DETEKTOR W STOLE WIFI |
|  | Płaski detektor cyfrowy do wykonywania badań w stole i poza stołem | TAK, podać |  |  |
|  | Rozmiar aktywny detektora min. 35 x 43cm ± 1cm | TAK, podać |  |  |
|  | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli 7,0mln | TAK, podać |  |  |
|  | Rozmiar piksela ≤ 140µm | TAK, podać |  |  |
|  | Głębokość akwizycji ≥ 16bit | TAK, podać |  |  |
|  | DQE ≥ 70% | TAK, podać |  |  |
|  | Rozdzielczość detektora ≥ 3,5 lp/mm | TAK, podać |  |  |
|  | Czas do pojawienia się obrazu na konsoli ≤3s | TAK, podać |  |  |
|  | Zasilanie detektora w stole | TAK |  |  |
|  | Ochrona przed kurzem i zalaniem min. IP57 | TAK, podać |  |  |
|  | Waga detektora <3,2kg | TAK |  |  |
|  | CYFROWY PŁASKI DETEKTOR W STATYWIE WIFI |
|  | Płaski detektor cyfrowy do wykonywania badań w statywie | TAK |  |  |
|  | Rozmiar aktywny detektora min. 43 x 43cm ± 1cm | TAK, podać |  |  |
|  | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli ≥9,2mln, podać | TAK, podać |  |  |
|  | Rozmiar piksela ≤ 140 µm | TAK, podać |  |  |
|  | Głębokość akwizycji ≥ 16 bit | TAK, podać |  |  |
|  | Maksymalne DQE ≥ 70% | TAK, podać |  |  |
|  | Rozdzielczość detektora ≥3,5 lp/mm | TAK, podać |  |  |
|  | Czas do pojawienia się obrazu na konsoli ≤3s | TAK, podać |  |  |
|  | Zasilanie detektora statywie | TAK |  |  |
|  | Ochrona przed kurzem i zalaniem min. IP57 | TAK, podać |  |  |
|  | Waga detektora <3,8kg | TAK |  |  |
|  | KONSOLA OPERATORA APARATU RENTGENOWSKIEGO |
|  | Obsługa aparatu zintegrowana w jednej konsoli do sterowania generatorem RTG i systemem obrazowania cyfrowego | TAK |  |  |
|  | Kolorowy monitor dotykowy LCD o rozdzielczości min. 1280x1024 pikseli stacji technika do ustalania warunków ekspozycji i wysyłania obrazów o przekątnej min. 21’’ | TAK |  |  |
|  | Stacja technika z komputerem minimum czterordzeniowym procesorem, 8 GB RAM, dysk min. 500GB, system operacyjny, oprogramowanie systemowe | TAK |  |  |
|  | Możliwość obsługi za pomocą klawiatury i myszy | TAK |  |  |
|  | Wprowadzanie danych pacjenta za pomocą klawiatury i monitora dotykowego bezpośrednio na stanowisku oraz z systemu RIS z pomocą systemu Dicom Worklist | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające przypisywanie konkretnym projekcjom warunków ekspozycji, zaczernienia, ostrości i dynamiki obrazów | TAK |  |  |
|  | Wybór ustawienia pacjenta (np. AP, bok, itd.) | TAK |  |  |
|  | Ilość obrazów w pamięci (w pełnej matrycy) ≥ 3000 obrazów | TAK |  |  |
|  | Regulacja okna obrazu, jasności, kontrastu | TAK |  |  |
|  | Blendowanie, ręczne z możliwością zmiany powierzchni i automatyczne | TAK |  |  |
|  | Funkcja obrotu o dowolny kąt | TAK |  |  |
|  | Powiększenia i odbicia obrazu | TAK |  |  |
|  | Funkcja pozytyw – negatyw | TAK |  |  |
|  | Pomiary długości, kątów, kątów Cobba | TAK |  |  |
|  | Zarządzanie bazą wykonanych badań oraz listą pacjentów | TAK |  |  |
|  | Funkcja wprowadzania pola tekstowego w dowolnym miejscu na obrazie oraz elektronicznych markerów z możliwością definiowania własnych | TAK |  |  |
|  | Interfejs DICOM : DICOM 3.0, Work List Manager(WLM), Print, Send, nagrywanie płyt CD dla pacjenta z badaniem w trybie DICOM z przeglądarką zgodną z Dicom | TAK |  |  |
|  | Przypisywanie własnych ustawień do programów anatomicznych | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do prowadzenia statystyk zdjęć wykonanych, odrzuconych, wg techników | TAK |  |  |
|  | Dostęp do badań odrzuconych, min. 100 ostatnich, na aparacie z możliwością wysłania na inny serwer do celów kontroli jakości | TAK |  |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie pediatryczne z podziałem wiekowym i wagowym | TAK, podać |  |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie do wizualizacji odmy płucnej | TAK, podać |  |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie do wizualizacji rur i cewników | TAK, podać |  |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie kratki wirtualnej | TAK, podać |  |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie do supresji kości żeber lub dwuenergetyczność | TAK, podać |  |  |
|  | Automatyczne dodawanie do obrazu skali centymetrowej (na brzegu monitora) | TAK/NIE, podać | TAK 2 pkt NIE 0 pkt |  |
|  | Funkcjonalność przywrócenia obrazu do pierwotnej postaci, cofnięcie wprowadzonych zmian wyglądu obrazu | TAK, podać |  |  |
|  | Wydruk obrazów w trybie True Size z możliwością podziału na min. 1/2/4 | TAK, podać |  |  |
|  | Wyświetlanie współczynnika ekspozycji zgodnie z IEC | TAK, podać |  |  |
|  | Wysyłanie sumarycznej dawki po zakończeniu badania do stacji technika | TAK, podać |  |  |
|  | Zdalna diagnostyka i usuwanie części usterek bez konieczności wizyt serwisu w miejscu instalacji aparatu RTG | TAK, podać |  |  |
|  | UPS do podtrzymania zasilania konsoli w przypadku braku napięcia | TAK, podać |  |  |
|  | Komplet 2 akumulatorów do każdego detektora oraz ładowarka | TAK, podać |  |  |
|  | APARAT RTG PRZYŁÓŻKOWY PRZEWOŹNY |
|  | Producent | Podać |  |  |
|  | Typ, model | Podać |  |  |
|  | Aparat przewoźny RTG z możliwością współpracy z bezprzewodowymi detektorami stacjonarnego aparatu rtg | TAK |  |  |
|  | Urządzenia nowe, nieużywane, nierekondycjonowane z bieżącej produkcji. | TAK |  |  |
|  | Urządzenie/a zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadające certyfikat właściwy dla urządzenia oprogramowania stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | TAK |  |  |
|  | Po upływie okresu gwarancji przekazanie kodów dostępu do opcji serwisowych mobilnego cyfrowego aparatu RTG, umożliwiających ich serwisowanie i naprawy przez inne niż autoryzowany serwis producent, specjalistyczne podmioty. | TAK |  |  |
|  | GENERATOR |
|  | Generator wysokiej częstotliwości HF zasilany z sieci 230V | TAK |  |  |
|  | Moc generatora [kW] | ≥ 30 |  |  |
|  | Zasilanie 230 V ± 10% /16A | TAK |  |  |
|  | Automatyczna kompensacja zmian napięcia sieciowego | TAK |  |  |
|  | Minimalny czas ekspozycji [ms] | ≤ 1 |  |  |
|  | Zakres napięciowy [kV] | ≥ 40-125 |  |  |
|  | Maksymalna wartość prądu [mA] | 400 |  |  |
|  | Zakres prądowo-czasowy [mAs] | ≥ 0,1-300 |  |  |
|  | Ręczna nastawa parametrów ekspozycji | TAK |  |  |
|  | Konsola lub monitor dotykowy LCD do sterowania generatorem o przekątnej min. [cm] | ≥ 8 |  |  |
|  | Programy anatomiczne | ≥ 100 |  |  |
|  | Kompensacja grubości pacjenta | TAK |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przeciążeniem | TAK |  |  |
|  | Wyzwalacz ekspozycji na kablu min. | ≥ 3m |  |  |
|  | RAMIĘ Z LAMPA RTG I WÓZEK |
|  | Zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem | TAK |  |  |
|  | Lampa z wirującą anodą | TAK |  |  |
|  | Wielkość małego ogniska [mm] | ≤ 0,6 |  |  |
|  | Wielkość dużego ogniska [mm] | ≤ 1,3 |  |  |
|  | Pojemność cieplna anody [kHU] | ≥ 100 |  |  |
|  | Całkowita filtracja >2,50mm Al. | TAK |  |  |
|  | Kąt obrotu kolimatora [0] | Min. ±90 |  |  |
|  | Oświetlenie diodowe pola ekspozycji (LED) | TAK |  |  |
|  | Odległość maksymalna podłoga – ognisko [cm] | ≥ 200 |  |  |
|  | Odległość minimalna podłoga – ognisko [cm] | ≥ 45 |  |  |
|  | Kąt obrotu lampy [0] | Min. -90 - +900 |  |  |
|  | Kąt pochylenia lampy[0] | min. -45 do +1600 |  |  |
|  | Technika 2 i 3 punktowa | TAK |  |  |
|  | Wbudowany DAP | TAK |  |  |
|  | Wbudowana miarka | TAK |  |  |
|  | Maksymalna szerokość aparatu maks. [cm] | 70 |  |  |
|  | Maksymalna długość maks. [cm] | 120 |  |  |
|  | Maksymalna waga aparatu [kg] | 190, podać |  |  |
|  | Hamulec parkingowy | TAK |  |  |
|  | Kieszeń na detektor | TAK |  |  |
|  | STACJA TECHNIKA DO OBSŁUGI DETEKTORÓW |
|  | Obsługa obróbki obrazu i przesyłu badań z pomocą monitora dotykowego stacji technika | TAK |  |  |
|  | Obsługa bezprzewodowych detektorów z sufitowego aparatu rtg | TAK |  |  |
|  | Stacja technika z komputerem min. czterordzeniowym i dyskiem SSD z oprogramowaniem do akwizycji, obróbki i przesyłania obrazów w standardzie zgodnym DICOM 3.0 | TAK |  |  |
|  | Monitor dedykowany do oferowanego aparatu , LCD, kolorowy dotykowy, min. 12” i rozdzielczości min. 1280x1024 pikseli | Podać |  |  |
|  | Interfejs do sieci szpitalnej min. 100 Mbit/s kablowy oraz WiFi | TAK |  |  |
|  | Interfejs użytkownika całkowicie w języku polskim wraz z pomocą kontekstową | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające przypisywanie konkretnym projekcjom zaczernienia, ostrości i dynamiki obrazów | TAK |  |  |
|  | Wybór znacznika ustawienia pacjenta (np. zdjęcie AP, L) | TAK |  |  |
|  | Wyświetlanie stopnia naładowania baterii detektora | TAK |  |  |
|  | Wybór parametrów obróbki obrazu | TAK |  |  |
|  | Usuwanie obrazu kratki | TAK |  |  |
|  | Pobieranie listy pacjentów z systemu RIS poprzez mechanizm DICOM WORKLIST | TAK |  |  |
|  | Ilość obrazów w pamięci (w pełnej matrycy) | ≥ 1000 obrazów |  |  |
|  | Regulacja okna obrazu, jasności, kontrastu | TAK |  |  |
|  | Blendowanie (czarne maskowanie tła) wielokątowe, ręczne z możliwością zmiany powierzchni i automatyczne | TAK |  |  |
|  | Funkcja obracania obrazu o dowolny kąt | TAK |  |  |
|  | Pomiary długości, kątów, kątów Cobba | TAK |  |  |
|  | Funkcja pozytyw – negatyw | TAK |  |  |
|  | Wskaźnik ekspozycji zgodny z normą IEC w celu porównania z innymi urządzeniami CR/DR | TAK |  |  |
|  | Powiększenie wybranego fragmentu obrazu | TAK |  |  |
|  | Zarządzanie bazą wykonanych badań oraz listą pacjentów | TAK |  |  |
|  | Funkcja wprowadzania: pola tekstowego w dowolnym miejscu na obrazie, elektronicznych markerów wraz z możliwością definiowania własnych | TAK |  |  |
|  | Ilość zdefiniowanych elektronicznych markerów (znaczników) | ≥ 40 |  |  |
|  | Wyszukiwanie obrazów/badań na podstawie zadanych kryteriów, co najmniej: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania badania | TAK |  |  |
|  | Możliwość otwarcia zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji | TAK |  |  |
|  | Możliwość zapisywania do systemu danych obrazowych DICOM o parametrach ekspozycji (kV, Mas, dawka) | TAK |  |  |
|  | Interfejs DICOM : DICOM 3.0, Worklist Manager, Modality Performed Procedure Step, Print, Send | TAK |  |  |
|  | Przypisywanie własnych ustawień do programów anatomicznych oraz ich zapamiętanie | TAK |  |  |
|  | Przesyłanie obrazów w formacie DICOM do stacji lekarskich, systemu archiwizacji PACS, do wydruku w systemie suchym | TAK |  |  |
|  | W sytuacjach awaryjnych możliwość wykonania badań za pomocą kasety analogowej RTG lub cyfrowej CR | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do wizualizacji rur intubacyjnych i cewników | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie pediatryczne z podziałem na wiek pacjenta | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do wizualizacji odmy płucnej | TAK |  |  |
|  | Zdalna diagnostyka serwisowa w sposób zapewniający bezpieczeństwo danych | Tak, Opisać |  |  |
|  | Oprogramowanie konsoli aparatu przyłóżkowego tożsame z oprogramowaniem stacjonarnego aparatu kostno – płucnego | TAK |  |  |
|  | Podłączenie do systemu RIS/PACS stanowiącego przedmiot zamówienia | TAK |  |  |
|  | INNE |
|  | Okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy urządzenia: min. 24 m-ce | TAK, podać |  |  |
|  | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie UE, wymóg posługiwania się przez serwisantów biegle w języku polskim. | TAK |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max. 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii mailem na adres podany w umowie. | TAK |  |  |
|  | Czas naprawy – max. 5 dni roboczych od podjęcia naprawy. | TAK |  |  |
|  | Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 5 dni przedłużająca okres gwarancji o tę przerwę. | TAK |  |  |
|  | Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta w okresie gwarancji wykonane będą na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. | TAK |  |  |
|  | Szkolenie z obsługi aparatu dla personelu wskazanego przez zamawiającego przed oddaniem aparatu do użytkowania oraz dodatkowe szkolenie w trakcie użytkowania | TAK |  |  |
|  | Min. 10-cio letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty upływu terminu gwarancji | TAK |  |  |
|  | Po upływie okresu gwarancji przekazanie kodów dostępu do opcji serwisowych stacjonarnego cyfrowego aparatu RTG, umożliwiających ich serwisowanie i naprawy przez inne niż autoryzowany serwis producent, specjalistyczne podmioty. | TAK |  |  |

Lekarska stacja diagnostyczna z oprogramowaniem – 1 zestaw

|  | Lekarska stacja diagnostyczna – komputer stacji |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |  |
|  | Typ/model | Podać |  |  |
|  | Minimalne parametry: | Podać |  |  |
|  | Obudowa typu Tower | TAK |  |  |
|  | Procesor min. 4-rdzeniowy 8-wątkowy, min 3.60GHz, z wbudowanym kontrolerem pamięci DDR4 z kontrolą parzystości ECC, osiągający w teście Passmark CPU Benchmark wynik co najmniej 9800 punktów na dzień składania oferty. | TAK, podać |  |  |
|  | Pamięć RAM DDR4 8 GB 2666 MHz ECC,możliwość rozbudowy do min 64GB, minimum trzy sloty wolne na dalszą rozbudowę | TAK, podać |  |  |
|  | Karta graficzna zintegrowana z procesorem | TAK |  |  |
|  | Porty: Z przodu obudowy: 2x USB 3.0 w tym jeden z funkcją ładowania, 1x USB 3.1 Gen 2 Type-C (jako opcja) 1x Czytnik kart pamięci (jako opcja) 1x Combo (Słuchawki/mikrofon), Z tyłu obudowy: 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 2x DisplayPort 1.2 (do użytku przez zintegrowany z procesorem układ graficzny), 1x Wejście audio, 1x Wyjście audio, 1x Port szeregowy RS232 (jako opcja) 1x RJ45 1Gb Ethernet 1x Antena WiFi/Bluetooth (jako opcja) 1x Port konfigurowalny (DisplayPort/HDMI/VGAUSB 3.1 Gen 2 Type-C/Thunderbold 3.0) | TAK |  |  |
|  | Dysk twardy: Min. 2 x 256GB SSD | TAK |  |  |
|  | Porty rozszerzeń: 1x PCI Express Generacja 3 x16 1x PCI Express Generacja 3 x4 2x PCI Express Generacja 3 x1 2x M.2 dla dysków mSata do dł. minimum 110mm (PCI Express Generacja 3 x4) 1x M.2 WLAN Zatoki zewnętrzne: 2x 5,25” Zatoki wewnętrzne: 2x 3,5” | TAK |  |  |
|  | Zintegrowana z płytą główną karta sieciowa 1Gb Ethernet | TAK |  |  |
|  | System operacyjny min. Windows 10 Pro PL 64-bit lub równoważny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu* - równoważność opisana na dole tabelki | TAK podać |  |  |
|  | Zasilacz 500W o sprawności minimum 92% | TAK |  |  |
|  | Wymagania dodatkowe Klawiatura USB w układzie polski programisty – produkcji producenta komputera Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) – produkcji producenta komputera | TAK |  |  |
|  | 2 x diagnostyczny monitor kolorowy min. 21” o rozdzielczości 1600 x 1200, wielkość plamki 0,270 mm, jasność maksymalna min. 800 cd/m2, jasność skalibrowana min. 400cd/m2, kontrast 1400:1, kalibracja sprzętowa DICOM, Matryca 10-bitowa, certyfikat Medical Device Class I. | TAK |  |  |
|  | Wymagana sprzętowa kalibracja do standardu DICOM część 14 dla każdego trybu pracy. | TAK |  |  |
|  | Wbudowany kalibrator nie ograniczający pola widzenia na monitorze. | TAK |  |  |
|  | Wymagany układ kontroli rzeczywistego czasu pracy monitora i jego podświetlenia. | TAK |  |  |
|  | 1x DVI-D, 1x DisplayPort upstream, 1x DisplayPort downstream, 1x USB upstream, 2 x USB downstream | TAK |  |  |
|  | Obsługa połączenia szeregowego monitorów (DaisyChain) na złączu DisplayPort | TAK |  |  |
|  | Przycisk w prosty sposób zmieniający tryby pracy monitora dla różnego rodzaju badań np. MG, CR | TAK |  |  |
|  | Czujnik sprawdzający obecność użytkownika przed monitorem i pozwalający na jego automatyczne wyłączenie po odejściu użytkownika | TAK |  |  |
|  | Czujnik mierzący jasność otoczenia | TAK |  |  |
|  | Wymagany układ wyrównujący jasność i odcienie szarości dla całej powierzchni matrycy LCD z podświetleniem LED | TAK |  |  |
|  | Komplet kabli zasilających i połączeniowych | TAK |  |  |
|  | Automatyczne wyłączanie/włączanie monitora zsynchronizowane z wygaszaczem ekranu – po zainstalowaniu dołączonej do monitora aplikacji | TAK |  |  |
|  | Dedykowana przez producenta monitorów diagnostycznych karta graficzna o następujących wymaganiach: - PCI Express x 16 Gen 3.0, - Pamięć DDR5 2GB, - 3 wyjścia cyfrowe mini DisplayPort, - Możliwość podłączenia 4 monitorów jednocześnie, - Sterowniki do systemów operacyjnych Windows 7, Windows 8.1 , Windows 10 - Pobór mocy do 30 W | TAK podać |  |  |
|  | Dodatkowy monitor LCD min.22” tego samego producenta co monitor diagnostyczny, licznik rzeczywistego czasu pracy, rozdzielczość 1680x1050, wielkość piksela 0,282 mm, jasność 250cd/m2, kontrast 1000:1, | TAK |  |  |
|  | Urządzenie ochrony zasilania z wbudowaną ochroną przeciwprzepięciową zgodną z normą IEC 61643-1 oraz spełniający normy IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, Raport CB, znak CE1 w płaskiej obudowie z możliwością pracy w pozycji pionowej i poziomej, wraz z oprogramowaniem umożliwiającym automatyczne wyłączenie systemu (uwzględniające zamknięcie badania) w przypadku braku zasilania | TAK |  |  |
|  | Urządzenie musi posiadać minimum 4gniazda FR z podtrzymaniem bateryjnym (odpowiednio 6 i 11 minut dla obciążenia 70% i 50%) i 4 gniazda FR z zabezpieczeniem przeciwudarowym (spełniający normę IEC 61643-1) | TAK |  |  |
|  | Funkcja odłączania urządzeń peryferyjnych w czasie czuwania. Możliwość montażu naściennego lub w szafie montażowej przy zastosowaniu dodatkowego zestawu montażowego. | TAK |  |  |
|  | Gwarancja: komputer i UPS – 36 miesięcy monitory diagnostyczne i dodatkowy – 60 miesięcy | TAK podać |  |  |
|  | Oprogramowanie medyczne stacji diagnostycznej |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |  |
|  | Oprogramowanie stanowiące wolnostojącą stację diagnostyczną | TAK |  |  |
|  | Możliwość integracji z dowolnym urządzeniem w standardzie DICOM | TAK |  |  |
|  | Możliwość nagrania badania na płycie CD/DVD lub nośniku USB w formacie DICOM na stacji roboczej z systemem operacyjnym Windows, wraz z radiologiczną w pełni funkcjonalną przeglądarką zdjęć | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie przechowujące lokalnie dane obrazowe i bazę danych wykonanych badań/pacjentów | TAK |  |  |
|  | Możliwość uzyskania dostępu do danych zapisanych w formacie DICOM na dysku lokalnym lub nośnikach CD/DVD | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozszerzenia funkcjonalności o dodatkowe moduły a) Mammograficzny - obszar roboczy przystosowany do pracy w trybie ‘dual screen’ (orientacja pionowa), - interfejs użytkownika dostosowany do monitorów o wysokiej rozdzielczości w skali szarości, - przegląd ustandaryzowanych projekcji mammograficznych, w tym historii poprzednich zdjęć pacjentów, - przegląd tomosyntezy, w tym projekcji obrazu o określonej grubości warstw, - panel narzędzi mammograficznych pozwalających na szybkie korzystanie z funkcjonalności diagnostycznych, - wsparcie przeglądania listy roboczej (worklisty), - obsługa ‘hanging protocols’ dla mammografii z automatyczną rotacją obrazu i pozycjonowaniem w widokach, - zdefiniowane zestaw standardowych ‘hanging protocols’ dostępnych przez panel narzędzi mammograficznych, - wsparcie dla workflow mammograficznego, - nawigator obrazu do natychmiastowego przeglądu zdjęć mammograficznych wszystkich otwartych badań, - obsługa sterowania zewnętrzną klawiaturą mammograficzną, - specjalne narzędzia do przeglądania i diagnostyki obrazów mammograficznych: zoom dla każdego wyświetlanego obrazu, odwróconego zoomu, korekcja gamma dla poziomu okna / poziomu, tryb obrazu z identyfikacją wyświetlanej części obrazu, obrazu do nawigacji w przód i w tył w obrębie zestawu obrazów b) Advanced - automatyczne MIR / MMR (Mutual Information Registration), - zaawansowane narzędzia do kształtowania (Bolus, Margin), - DICOM RT. | TAK/NIE | Tak – 2 pkt. Nie –0 pkt. |  |
|  | Wyświetlanie badań na dostępnych monitorach w różnych trybach, min: - obsługa oraz wsparcie 1, 2, 3, 4 oraz multi-monitorowych stacji, - możliwość skalowania interfejsu dla monitorów o wysokiej rozdzielczości z poziomu interfejsu użytkownika - dostosowanie wyglądu aplikacji, zarządzanie układami - opcjonalne i konfigurowalne: ikonki, paski narzędzi, miniatury - predefiniowane wyświetlanego układu oraz synchronizacja serii obrazów - zarządzanie ‘hanging protocols’ | TAK |  |  |
|  | Funkcjonalność przywrócenia obrazu po dokonaniu przekształceń do pierwotnej wersji. | TAK |  |  |
|  | Obsługa oraz wsparcie dla trybu pełnoekranowego | TAK |  |  |
|  | System pozwala wyświetlać jednocześnie co najmniej 2 rodzaje badań tego samego pacjenta | TAK |  |  |
|  | Równoczesne wyświetlanie kilku pacjentów lub kilku badań, proste przełączanie pomiędzy nimi. Automatyczna lub manualna synchronizacja. | TAK |  |  |
|  | Obsługa badań DICOM Enhanced w kliku trybach widoku (matrix, stack, all) | TAK |  |  |
|  | W pełni konfigurowalny zintegrowany pasek narzędzi szybkiego dostępu | TAK |  |  |
|  | Skróty klawiszowe (predefiniowane oraz definiowane przez użytkownika) | TAK |  |  |
|  | Funkcja kalibracji obrazu wraz ze specjalnym trybem powiększania (właściwy rozmiar, rzeczywisty rozmiar) | TAK |  |  |
|  | Funkcja szybkiego przełączanie pomiędzy zdefiniowanymi ‘presetami’ oraz ‘presetami’ użytkownika | TAK |  |  |
|  | Możliwość definiowania, zarządzania oraz edytowania ROI (obszary zainteresowania). Automatyczne oraz manualne narzędzia takie jak: odręczne, wielokąt, magiczna różdżka, pędzel, margines, bolus, wąż, próg | TAK |  |  |
|  | Narzędzia pomiarowe (między innymi: pomiar kątów, kąty Cobba, linie, narzędzia, histogramy) z pełnym wsparciem DICOM predefined units (DICOM proprietary class) | TAK |  |  |
|  | Narzędzie adnotacji – opis oraz wyświetlanie (DICOM proprietary class) | TAK |  |  |
|  | Możliwość konfiguracji sposobu wyświetlania informacji zawartych w tagach DICOM na obrazach | TAK |  |  |
|  | DICOM overlay – prezentacja | TAK |  |  |
|  | DICOM structured report – tworzenie oraz prezentacja | TAK |  |  |
|  | Obsługa DICOM PR | TAK |  |  |
|  | Obrazy wyświetlane w oryginalnej jakości bez względu na modalność, funkcjonalności: - standardowe radiologiczne takie jak: powiększenie (1:1, lupa), z interpolacją dwuliniowa/dwusześcienna, zmiana poziomu okna, przesuwanie, wyrównanie, filtry, przełączanie między oknami, - presety DICOM oraz zdefiniowane przez użytkownika: ustawienia okien (obsługa presetów: linear, sigmoid, exponential I VOI LUT) - opcja automatycznego tłumienia w tle, - MPR (Multi Planar Reconstruction), - CPR (Curved Planar Reformatting), - Łączenie multimodalnych obrazów w oparciu o zadany parametr (automatyczny MIR, manualny wybór badań, punkty orientacyjne) nowe sposoby wyświetlania różnych modalności między innymi dzięki: maska, waga, scalanie, próg, kontur (mask, weight, merge, threshold, contour) - wyświetlanie w trybie 3D, rekonstrukcja 3D, bez ograniczeń w obrocie obiektu, w czasie rzeczywistym, z możliwością powiększenia, z przejrzystością i triangulacją obrazu, wyświetlanie VOI osiowe oraz strzałkowe, - możliwość wyświetlania obrazów na standardowych monitorach lub na monitorach medycznych, - możliwość odtwarzania obrazów wieloklatkowych (do 50 klatek na sekundę) klatka po klatce. (modalność ES –endoskopia-starsze), - możliwość zintegrowania oraz wywoływania Windows Media Player do wyświetlenia formatu DICOM MPEG2 (ES – endoskopia), - filtrowanie wielopoziomowe, - Wyświetlanie ECG, DICOM ECG/HD , - MIP (Maximum Intensity Projection), - DSA (Digital Subtraction Angiography), - DRR (Digitally Reconstructed Radiograph), - Możliwość tworzenia linii cięcia pomiędzy seriami, - Projekcja slab na MPR’ach oraz warstwach obrazu, | TAK |  |  |
|  | Analiza ilościowa – statystyczna ocena zmian w obrazie | TAK |  |  |
|  | Tryb ekranu dotykowego dla pomieszczeń operacji chirurgicznych. | TAK |  |  |
|  | Obsługa DICOM Storage SCU i SCP, Query/Retrieve SCU oraz Verification SCU i SCP. | TAK |  |  |
|  | Możliwość pobrania danych pacjenta z serwera PACS w tle i ponownego ładowania wyświetlanych obrazów. | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyszukiwania i pobrania określonych danych obrazu pacjenta na podstawie różnych atrybutów, min: nazwisko, numer badania, identyfikator pacjenta, modalność, | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyszukiwania i pobrania wcześniejszych badań pacjenta z serwera PACS zgodnie z wcześniej zdefiniowanym filtrem czasowym. | TAK |  |  |
|  | Zarządzanie listą roboczą do automatycznego przeglądania przygotowanych badań (dodawanie, przeglądanie listy roboczej, aktualny status). | TAK |  |  |
|  | Obsługa drukarek DICOM wraz z narzędziami do konfiguracji obrazu | TAK |  |  |
|  | Możliwość anonimizacji danych pacjenta, min: Identyfikator pacjenta, nazwisko, płeć, data urodzenia, wiek, komentarze, adres pacjenta, data i czas badania, identyfikator badania, nazwa badania, numer badania, osoba wykonująca, instytucja wykonująca, adres instytucji, wykonujący, zlecający, diagnoza. | TAK |  |  |
|  | Eksport obrazów do standardowych formatów MS Windows, min: jpg, bmp, tif, dcm | TAK |  |  |
|  | Eksport obrazów do pliku video w formacie avi | TAK |  |  |
|  | Obsługa profili użytkowników | TAK |  |  |
|  | Możliwość stosowania bezpiecznych podpisów elektronicznych do podpisywania wybranych zdjęć / całych badań / raportów medycznych. | TAK |  |  |
|  | Intuicyjny interfejs | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyboru schematu kolorów interfejsu, min. cztery schematy | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyboru wielkości czcionek w interfejsie użytkownika | TAK |  |  |
|  | Możliwość przypisania akcji do klawiszy myszy | TAK |  |  |
|  | Możliwość korzystania z szyfrowanego transferu danych (TLS), w tym bezpiecznych certyfikatów elektronicznych. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie IIb | TAK załączyć certyfikat |  |  |
|  | Duplikator automatyczny płyt CD (wraz z komputerem sterującym) – 1 zestaw |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  |  |
|  | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  |  |
|  | Szybkość publikowania (nagrywanie i drukowanie) na godzinę - 30 nośników CD-R i 15 nośników DVD | TAK |  |  |
|  | Liczba pojemników wejściowych – 2 | TAK |  |  |
|  | Liczba pojemników wyjściowych – 1 | TAK |  |  |
|  | Pojemność pojemników wejściowych – 100 (2x50) | TAK |  |  |
|  | Pojemność pojemnika wyjściowego - 50 | TAK |  |  |
|  | Rozdzielczość drukowania – min. 1440 x 720 | TAK |  |  |
|  | Liczba pojemników z tuszem - 6 | TAK |  |  |
|  | Konfiguracja dysz – 180 dysz czarnych, 180 dysz na kolor | TAK |  |  |
|  | Kierunek drukowania – Dwukierunkowo, Jednokierunkowo | TAK |  |  |
|  | Liczba napędów – min. 2 | TAK |  |  |
|  | Wymiary – max 377 x 493 x 348 | TAK |  |  |
|  | Waga – max 25 kg | TAK |  |  |
|  | Poziom hałasu – Praca: max. 45 dB (A) | TAK |  |  |
|  | Zużycie energii – max. 52W, max. 27W (w trybie czuwania) | TAK |  |  |
|  | Komunikacja – USB 3.0 | TAK |  |  |
|  | Komputer sterujący z monitorem: Komputer – min. procesor wielordzeniowy osiągający w teście PassMark CPU Benchamrk wynik co najmniej 8000 punktów, 8GB RAM DDR4, dysk 256GB SSD, Windows 10 Pro PL 64-bit lub równoważny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu* - równoważność opisana na dole tabelki, port USB 3.0 Monitor – min 19,5” LED | TAK |  |  |
|  | Stacja przeglądowa – 14 zestawów (komputer + monitor) | TAK |  |  |
|  | Producent | TAK |  |  |
|  | Nazwa i typ urządzenia | TAK |  |  |
|  | Procesor czterordzeniowy osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 8500 punków według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net. Wydruk ze strony dołączyć do oferty. | TAK |  |  |
|  | Pamięć operacyjna RAM 8GB DDR4 2666MHz, możliwość rozbudowy do min 32GB | TAK |  |  |
|  | Dysk twardy Min. 256GB SSD M.2 | TAK |  |  |
|  | 8 zewnętrznych portów USB: 4 porty USB 3.1 (2 z przodu i 2 z tyłu) oraz 4 porty USB 2.0 (2 z przodu i 2 z tyłu) 1 złącze RJ-45 1 złącze DisplayPort 1.2 1 port HDMI 1.4 1 uniwersalne gniazdo audio 1 liniowe wyjście audio 1 złącze VGA / DP / HDMI 2.0 (opcjonalnie) 1 port szeregowy (opcjonalnie) | TAK |  |  |
|  | Gniazda: 1 gniazdo PCIe x16 2 gniazda PCIe x1 2 gniazda M.2 (1 na kartę sieci bezprzewodowej + 1 na pamięć masową) | TAK |  |  |
|  | Wbudowany zasilacz min. 260W o sprawności min 80% | TAK |  |  |
|  | Napęd dysków optycznych DVD+/-RW 8x 9,5 mm | TAK |  |  |
|  | System Microsoft Windows 10 Pro PL 64-bit lub równoważny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu* - równoważność opisana na dole tabelki | TAK |  |  |
|  | Stacje muszą działać jako stacje klienckie oprogramowania WEB dystrybucji (licencja bez limitu ilości stanowisk) o funkcjonalności min. - interfejs w języku min. polskim, angielskim, niemieckim, - miniaturki obrazów - dowolna konfiguracja layoutu widoku obrazów - podstawowe operacje na obrazie - podgląd wartości TAGów DICOM - możliwość przypisywanie poszczególnych funkcji do klawiszy funkcyjnych myszki - możliwość wykonywania pomiarów kątów metodą Cobba - możliwość mierzenia średniej gęstości obszaru w stosunku do zaznaczonego obszaru referencyjnego - tryb cine z regulowaną prędkością odtwarzania - program nie wymaga instalacji, uruchamiany jest za pomocą przeglądarki internetowej - możliwość wydruku otwartego obrazu na lokalnej drukarce - możliwość przywrócenia obrazu do stanu bazowego (bez wprowadzenia modyfikacji) - oprogramowanie dokonuje przetwarzania obrazów diagnostycznych w zakresie: 1. fukcji postprocessingu edytującego dane obrazowe (np. filtrowanie, rekonstrukcje wielopłaszczyznowe [MPR], rekonstrukcje wielowymiarowe [3D]) 2. zaawansowanych funkcji obliczeniowych (np. ocena stenozy aorty, kalkulacja objętości komór, wskaźnik uwapnienia tętnic wieńcowych, automatyczne wskazanie (wykrycie) potencjalnych zmian. - wsparcie systemów operacyjnych Windows oraz MacOS | TAK |  |  |
|  | Monitor przeglądowy |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  |  |
|  | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  |  |
|  | Wielkość przekątnej ekranu - 19 cale (48 cm) | TAK |  |  |
|  | Typ ekranu - LCD, aktywna matryca TFT | TAK |  |  |
|  | Wielkość plamki - 0,294 mm | TAK |  |  |
|  | Rozdzielczość naturalna - 1280 x 1024 | TAK |  |  |
|  | Jasność - 350 cd/m2 Wymagany układ stabilizacji jasności monitora, po jego włączeniu lub wyjściu ze stanu czuwania. | TAK |  |  |
|  | Kontrast - 2000:1 | TAK |  |  |
|  | Wymagana sprzętowa kalibracja do standardu DICOM część 14 | TAK |  |  |
|  | Wymagany układ kontroli rzeczywistego czasu pracy monitora | TAK |  |  |
|  | Całkowity czas reakcji matrycy (white-black-white) - Nie więcej niż 20 ms | TAK |  |  |
|  | Monitor posiada układ odpowiedzialny za równomierne podświetlenie matrycy | TAK |  |  |
|  | Kąty widzenia - 178 /178 w pionie i poziomie | TAK |  |  |
|  | 6 trybów: ustawienia własne użytkownika, tryb tekstowy, standard DICOM, 2 tryby kalibracji, sRGB. | TAK |  |  |
|  | Złącza - 1x DVI-D, 1x D-sub, 1x DisplayPort, 1x USB | TAK |  |  |
|  | Częstotliwość odświeżania - 24,8-80 kHz, 50-75 Hz | TAK |  |  |
|  | Certyfikat CE ( Medical Device Directive ) | TAK |  |  |
|  | Komplet kabli zasilających i połączeniowych | TAK |  |  |
|  | Gwarancja producenta - 60 miesięcy | TAK |  |  |
|  | Firma serwisująca musi posiadać ISO 13485 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta monitora | TAK |  |  |
|  | Serwer systemów RIS/PACS/WEB– 1 zestaw |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  |  |
|  | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  |  |
|  | Obudowa typu Tower, z możliwością instalacji dysków 8 x 3,5” oraz konwersji do wersji Rack 5U poprzez dedykowane przez producenta serwera akcesoria. Obudowa musi mieć możliwość wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów NFC/ BLE/ WIFI | TAK |  |  |
|  | Minimum 32 GB pamięci RAM o częstotliwości taktowania minimum 3200MTs | TAK |  |  |
|  | Zainstalowany jeden procesor ośmiordzeniowy szesnastowątkowy o częstotliwości taktowania min. 2.1GHz, klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem oraz osiągające wynik min. 42 pkt. w testach SPEC CPU2017 Int Rate base dla konfiguracji jednoprocesorowej. | TAK |  |  |
|  | Zintegrowana karta graficzna | TAK |  |  |
|  | min. 5 portów USB 2.0 lub USB 3.0 , 2 porty RJ45, 1 port VGA, min. 1 port RS232 | TAK |  |  |
|  | Wbudowana dwuportowa karta Gigabit Ethernet ze złączami BaseT | TAK |  |  |
|  | Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 1Gb nieulotnej pamięci cache , możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | TAK |  |  |
|  | Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS, SSD oraz samoszyfrujących dostępnych w aktualnej ofercie producenta serwera. | TAK |  |  |
|  | Zainstalowanych 6 dysków twardych o pojemności min. 2TB NLSAS 7.2k RPM Hot-Plug, Zainstalowane 2 dyski o pojemności min. 480GB SSD Hot-Plug | TAK |  |  |
|  | Dwa redundantne zasilacze Hot Plug o mocy min. 495W każdy | TAK |  |  |
|  | Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. Zainstalowana niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego karta zarządzająca, zintegrowana z płytą główną. (Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty instalowanej w slocie PCI Express jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej ilości wymaganych slotów w serwerze), posiadająca minimalną funkcjonalność : - komunikacja poprzez interfejs RJ45 - podstawowe zarządzanie serwerem poprzez protokół IPMI 2.0, SNMP, VLAN tagging - wbudowana diagnostyka - wbudowane narzędzia do instalacji systemów operacyjnych - dostęp poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii poleceń - monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji - lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera - zdalna instalacja systemów operacyjnych - wsparcie dla IPv4 i IPv6 - zapis zrzutu ekranu z ostatniej awarii - możliwość zarządzania poprzez bezpośrednie podłączenie kablem do dedykowanego złącza USB - integracja z Active Directory - Możliwość rozbudowy funkcjonalności o automatyczne przywracanie ustawień serwera,kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów ze zintegrowanej na karcie zarządzającej pamięci flash (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej). | TAK |  |  |
|  | 36 miesięcy gwarancji realizowanej przez producenta bądź autoryzowany przez producenta serwis. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. | TAK |  |  |
|  | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001. Serwer musi posiadać deklarację CE. | TAK |  |  |
|  | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. | TAK |  |  |
|  | Serwer typu NAS | TAK |  |  |
|  | Procesor min. 4 rdzeniowy | TAK |  |  |
|  | Pamięć ram min. 4GB DDR4 | TAK |  |  |
|  | Możliwość zainstalowania 6 dysków SATA 3,5”, wymiennych podczas pracy | TAK |  |  |
|  | Wbudowane karty sieciowe: 2x 10/100/1000 Mbit/s | TAK |  |  |
|  | Interfejsy: 2x USB 3.2 Gen 1; 3x USB 2.0; 2x RJ-45; 1x HDMI | TAK |  |  |
|  | Zasilacz min. 100W | TAK |  |  |
|  | Zainstalowane 6 dysków twardych o pojemności 2TB przeznacozne do pracy w systemach NAS | TAK |  |  |
|  | Obudowa typu Tower | TAK |  |  |
|  | Zasilacz awaryjny min. 1500VA; min.900W, min. 8 x gniazdo IEC320 C13 | TAK |  |  |
|  | Znamionowe napięcie wejściowe 230V | TAK |  |  |
|  | Typowy czas przełączenia na baterię – 6ms, maks. 10ms | TAK |  |  |
|  | Czas podtrzymania przy obciążeniu 100% - min. 7 minut | TAK |  |  |
|  | Porty interfejsów: RJ-45, USB | TAK |  |  |
|  | Wyświetlacz LCD | TAK |  |  |

SYSTEMY INFORMATYCZNE: DO ARCHIWIZACJI I DYSTRYBUCJI OBRAZÓW DICOM (PACS) ORAZ DO OBSŁUGI PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCEJ (RIS)

|  | Producent:………… | Podać |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Typ, model: ………… | Podać |  |  |
|  | System PACS zarejestrowany w Polsce jako wyrób medyczny w minimum I klasie wyrobów medycznych | TAK |  |  |
|  | Bezterminowo udzielona licencja na użytkowanie kopii programu | TAK |  |  |
|  | Licencja obejmuje nielimitowaną ilość stanowisk w sieci, na której można uruchomić oprogramowanie | TAK |  |  |
|  | System PACS nie posiada ograniczeń licencyjnych na ilość archiwizowanych badań oraz objętość danych przechowywanych na serwerze PACS. Rozbudowa pamięci masowej serwera PACS nie jest związana z zakupem dodatkowych licencji rozszerzających funkcjonalność serwera PACS w zakresie ilości przetwarzanych danych | TAK |  |  |
|  | System PACS pracujący w środowisku serwerowym dostarczonym i uruchomionym w ramach bieżącej procedury przetargowej | TAK |  |  |
|  | 64-bitowy system operacyjny serwera, mogący wykorzystać więcej niż 8GB pamięci RAM oraz macierze dyskowe o nieograniczonej pojemności bez zakupu dodatkowych licencji | TAK |  |  |
|  | Dostarczone oprogramowanie bazodanowe musi być ogólnodostępnym rozwiązaniem komercyjnym niezależnym w utrzymaniu od Wykonawcy | TAK |  |  |
|  | Podłączenie do systemu urządzeń będących w posiadaniu Zamawiającego, posiadających interfejs oraz licencję na usługę Dicom Storage. | TAK |  |  |
|  | Możliwość generowania DMWL na podstawie danych otrzymanych z systemu RIS. | TAK |  |  |
|  | Administracja systemem dostępna poprzez przeglądarkę internetową, min. Internet Explorer, FireFox | TAK |  |  |
|  | Dostęp do aplikacji zabezpieczony loginem i hasłem | TAK |  |  |
|  | Komunikacja z innymi urządzeniami i systemami w standardzie DICOM i HL7 | TAK |  |  |
|  | System obsługuje DICOMowe SOP-klasy: C-FIND, C-MOVE, C-GET | TAK |  |  |
|  | Przechowywanie obrazów w bezstratnej, minimum 2-krotnej kompresji JPEG Lossless w celu minimalizacji wykorzystanej przestrzeni dyskowej | TAK |  |  |
|  | Możliwość tworzenia wirtualnych archiwów dla poszczególnych jednostek akwizycyjnych oraz możliwość nadawania praw dostępu do nich (tylko odczyt, odczyt/zapis) dla poszczególnych klientów DICOM poprzez dedykowane narzędzie. Możliwość stworzenia archiwum anonimizującego dane. | TAK |  |  |
|  | System zachowuje informację o wszystkich posiadanych obrazach (online i offline) oraz zapewnia obsługę procesu przenoszenia najstarszych badań na nośniki off-line | TAK |  |  |
|  | Możliwość współpracy z następującymi urządzeniami archiwizującymi dane: a) Archiwizacja on-line: - Macierz dyskowa RAID – urządzenie typu NAS, możliwość swobodnego rozszerzenia przez dodanie kolejnych urządzeń typu NAS. b) Archiwizacja off-line: - Napęd taśmowy – LTO - Napęd RDX - Autoloader, biblioteka taśmowa Podłączenie w/w urządzeń nie może wymagać zakupu dodatkowych licencji lub oprogramowania. | TAK |  |  |
|  | Dostęp z poziomu panelu administracyjnego systemu PACS do zarządzania i monitoringu procesu archiwizacji danych obrazowych, minimum: - widok statusu tworzenia/nagrywania backupu wraz z postępem; - możliwość filtrowania listy backupów po statusie badania lub po dacie przygotowania; - informacja o backupach zawierająca informację o dacie wykonania, dacie zapisania, statusie, rozmiarze, liczbie plików i badań; - możliwość podglądu zawartości backupu (Nazwisko Imię, Pesel, Numer badania, datę badania, nazwę badania, liczbę serii/plików i rozmiar); - lista nośników (taśm / DVD) z możliwością podglądu zawartości nośnika (lista paczek w przypadku LTO); - przywracanie badania bezpośrednio z graficznego panelu do zarządzania systemem PACS | TAK |  |  |
|  | Możliwość konfiguracji autoroutingu bezpośrednio z panelu administracyjnego systemu PACS. Konfiguracja warunków przesyłania badań minimum na podstawie warunków czasowych, źródła danych oraz zawartości tagów DICOM (min. modalność) | TAK |  |  |
|  | Możliwość nagrywanie płyty dla pacjenta bezpośrednio z panelu administracyjnego systemu PACS, za pomocą automatycznego duplikatora płyt dla pacjenta (obrazy w standardzie DICOM z użyciem bezstratnej kompresji JPEG LossLess + przeglądarka DICOM) na płycie DVD lub CD z automatycznym podziałem na kilka płyt CD w przypadku badań większych niż 700MB. | TAK |  |  |
|  | Interfejs zapewniający możliwość zarządzania zautoryzowanymi węzłami DICOM z możliwością przypisania minimum poniższych atrybutów: -nazwa (AETitle) -IP -port -opis -komentarz -organizacja (dostawa, producent, itp.) -typ węzła (min. aparat, stacja diagnostyczna) Możliwość weryfikacji dostępności węzła (min. DICOM Echo, ping) | TAK |  |  |
|  | Wyszukiwarka badań zarchiwizowanych w systemie PACS wg min. 8 kryteriów m. in.: -nazwisko i imię pacjenta -pesel pacjenta (identyfikator pacjenta) - data urodzenia pacjenta -numer badania -rodzaj badania -data wykonania -data wysłania badania na PACS -archiwum, w którym znajduje się badanie | TAK |  |  |
|  | Z poziomu przeglądarki możliwość przywrócenia badania, jeśli znajduje się offline, nagrania płyty dla pacjenta oraz przesłania badania na wskazany zautoryzowany węzeł. | TAK |  |  |
|  | Narzędzie umożliwiające przeszukiwanie zautoryzowanych węzłów oraz pobieranie z nich badań do systemu PACS. Narzędzie dostępne bezpośrednio z poziomu panelu administracyjnego PACS. | TAK |  |  |
|  | System umożliwia zmianę danych badania zawartych w tagach DICOM, min.: -numer badania -id badania -rodzaj badania -data wykonania - wiek pacjenta, - waga pacjenta, - id pacjenta, - identyfikator osoby wykonującej badanie, - nazwisko i imię pacjenta, - data urodzenia pacjenta, - płeć | TAK |  |  |
|  | System umożliwia przypisanie badania do innego pacjenta. Jeśli pacjent o podanym identyfikatorze nie występuje w bazie danych system zaproponuje utworzenie nowego rekordu. Zmiany dokonywane są zarówno w bazie danych, jak i w nagłówkach DICOM (w celu prezentacji zmienionych danych np. na stacji diagnostycznej). | TAK |  |  |
|  | Możliwość obsługi MPPS, storage commitment oraz archiwizacji key images | TAK |  |  |
|  | Zintegrowana z systemem przeglądarka obrazów DICOM oferującą funkcjonalności (minimum): - interfejs w języku min. polskim, angielskim, niemieckim, - miniaturki obrazów - dowolna konfiguracja layoutu widoku obrazów - podstawowe operacje na obrazie - podgląd wartości TAGów DICOM - możliwość przypisywanie poszczególnych funkcji do klawiszy funkcyjnych myszki - możliwość wykonywania pomiarów kątów metodą Cobba - możliwość mierzenia średniej gęstości obszaru w stosunku do zaznaczonego obszaru referencyjnego - tryb cine z regulowaną prędkością odtwarzania - program nie wymaga instalacji, uruchamiany jest za pomocą przeglądarki internetowej - możliwość wydruku otwartego obrazu na lokalnej drukarce - możliwość przywrócenia obrazu do stanu bazowego (bez wprowadzenia modyfikacji) - oprogramowanie dokonuje przetwarzania obrazów diagnostycznych w zakresie: 1. fukcji postprocessingu edytującego dane obrazowe (np. filtrowanie, rekonstrukcje wielopłaszczyznowe [MPR], rekonstrukcje wielowymiarowe [3D]) 2. zaawansowanych funkcji obliczeniowych (np. ocena stenozy aorty, kalkulacja objętości komór, wskaźnik uwapnienia tętnic wieńcowych, automatyczne wskazanie (wykrycie) potencjalnych zmian. - wsparcie systemów operacyjnych Windows oraz MacOS | TAK |  |  |
|  | Możliwości weryfikacji poprawności komunikacji ze zautoryzowanymi węzłami DICOM z wykorzystaniem funkcji DICOM-ECHO bezpośrednio z poziomu panelu administracyjnego | TAK |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące z telefonicznym, nielimitowanym czasowo wsparciem dla użytkowników | TAK podać oferowany tryb i nr telefonu. | Wsparcie: 24h/7/365 – 1 pkt. dni robocze w godz. 8-16 – 0 pkt. |  |
|  | RADIOLOGICZNY SYSTEM INFORMATYCZNY RIS |
|  | Producent:………… | Podać |  |  |
|  | Typ, model: ………… | Podać |  |  |
|  | Bezterminowo udzielona licencja na użytkowanie kopii programu | TAK |  |  |
|  | Licencja obejmuje nielimitowaną ilość stanowisk w sieci, na której można uruchomić oprogramowanie | TAK |  |  |
|  | Konfiguracja systemu RIS dla potrzeb pracowni RTG i innej wskazanej przez Zamawiającego | TAK |  |  |
|  | System działa w oparciu o przeglądarkę internetową, min. Internet Explorer, FireFox | TAK |  |  |
|  | System daje możliwość rejestracji i obsługi badania na dowolnym komputerze znajdującym się w sieci Zamawiającego | TAK |  |  |
|  | Możliwość przyjmowania zleceń wewnętrznych wysyłanych z systemu HIS oraz możliwość rejestracji zleceń zewnętrznych | TAK |  |  |
|  | Rejestracja zgodna z wymogami sprawozdawczości elektronicznej do NFZ. | TAK |  |  |
|  | Moduł raportowy umożliwiający prezentację w formie wydruków pdf lub eksportu do xls danych z systemu | TAK |  |  |
|  | Wbudowany w system RIS terminarz pozwalający na planowanie badań. Terminarz musi obsługiwać więcej niż jedną pracownię diagnostyczną. | TAK |  |  |
|  | Na etapie wdrożenia możliwość wyboru trybu pracy terminarza: 1) z podziałką godzinową zapewniający rejestrację badania na konkretną godzinę bez możliwości nakładania się terminów 2) bez podziałki godzinowej, umożliwiający rejestrację badania na definiowane przedziały czasowe | TAK |  |  |
|  | Podczas rejestracji możliwość utworzenia zestawu badań widniejącego pod jednym numerem badania w systemie. | TAK |  |  |
|  | Możliwość skanowania skierowań oraz innych dokumentów i zapamiętywanie ich w systemie dla danego badania z możliwością ich przeglądania. | TAK |  |  |
|  | System posiada wbudowane mechanizmy sprawdzające poprawność numeru PESEL i blokuje możliwość dodania błędnego numeru. Na podstawie numeru PESEL automatyczne uzupełnianie daty urodzenia i płci pacjenta. System uniemożliwia dodanie dwóch pacjentów z tym samym numerem PESEL. | TAK |  |  |
|  | System posiada wbudowane słowniki jednostek zlecających i uniemożliwia dwukrotne dodanie jednostki zlecającej z tym samym numerem umowy z NFZ, NIP’em i Regonem | TAK |  |  |
|  | System posiada wbudowane słowniki lekarzy kierujących i uniemożliwia dwukrotne dodanie do systemu lekarza z tym samym nr PWZ | TAK |  |  |
|  | System posiada wyszukiwarka pacjentów z możliwością wyszukiwania wg numeru PESEL lub nazwiska pacjenta- system automatycznie rozpoznaje czy jest wpisywany nr PESEL czy też nazwisko. Wyszukiwarka zawęża liczbę wyników wraz z każdym wpisanym znakiem (wyszukiwanie inkrementne). | TAK |  |  |
|  | System umożliwia wyszukiwanie badań na co najmniej dwa sposoby: a) szybko dostępna wyszukiwarka prosta, zawierająca najczęściej używane kryteria wyszukiwania b) wyszukiwarka zaawansowana pozwalająca na wyszukiwanie po wszystkich polach dostępnych w formularzu badania, wykorzystująca pola słownikowe dostępne w formularzu badania. W obu tych przypadkach wyszukiwanie zależne jest od polskich liter. | TAK |  |  |
|  | Możliwością otwarcia obrazu w formacie DICOM 3 na stacji roboczej z zainstalowanym oprogramowaniem diagnostycznym min. eFilm, Tomocon bezpośrednio z poziomu systemu RIS | TAK |  |  |
|  | Obsługa zlecenia w pracowni: - planowanie - wykonanie - opis badania | TAK |  |  |
|  | Zarządzanie słownikiem badań i cennikami dostępne dla administratora systemu. | TAK |  |  |
|  | Możliwość dodania i modyfikacji szablonów opisu dostępna dla lekarza radiologa. Przy dodawaniu szablonu lekarz decyduje, czy ma on być prywatny, czy dostępny dla wszystkich | TAK |  |  |
|  | System automatycznie wybiera lekarza opisującego na podstawie zalogowanego użytkownika. | TAK |  |  |
|  | Podczas wykonywania opisu możliwość podglądu danych ze skierowania wprowadzonych do systemu RIS. | TAK |  |  |
|  | System daje możliwość wprowadzenia parametrów ekspozycji, informacji o podanym kontraście oraz o osobie wykonującej badanie. Dane te dostępne dla lekarza radiologa podczas wykonywania opisu. | TAK |  |  |
|  | Rozbudowany edytor opisu zapewniający minimum: - wybór kroju i wielkości czcionki - pogrubienie, pochylenie, podkreślenie, przekreślenie, - wycinanie, wklejanie, wyszukiwanie, zastępowanie, - wyrównanie tekstu akapitu: do lewej, do prawej, wyśrodkowanie, wyjustowanie, - tworzenie list numerowanych i wypunktowania, - cofanie i ponawianie operacji, - stosowanie indeksu górnego i dolnego, - wstawianie w miejscu kursora bieżącej daty i/lub godziny. | TAK |  |  |
|  | Automatyczny zapis opisu w trakcie jego tworzenia. Opis przed zatwierdzeniem nie jest widoczny dla innych użytkowników oraz nie jest przesyłany do systemu HIS. | TAK |  |  |
|  | Możliwość wygenerowania opisu badania podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lekarza opisującego. System obsługuje formaty podpisu PAdES oraz XAdES oraz wspiera wielu dostawców podpisu kwalifikowanego, min. Sigillum, Unizeto Technologies, Enigma SOI, KIR. Podpisany opis badania nagrywany na płytę z obrazami wydawaną pacjentowi. Zlecenie nagrania badania bezpośrednio z systemu RIS. | TAK |  |  |
|  | Po wprowadzeniu opisu badania jego dalsza edycja możliwa jedynie dla lekarza radiologa. | TAK |  |  |
|  | Możliwość dostosowania szablonów wydruku wyniku do potrzeb pracowni - wykorzystanie dowolnego formatowania i szaty graficznej. Każda pracownia w systemie RIS może mieć inny szablon wydruku. | TAK |  |  |
|  | Możliwość przypisania do badania personelu uczestniczącego, min. Technik, pielęgniarka, lekarz. Możliwość automatycznego ustawienia technika na podstawie danych przesłanych przez aparat. | TAK |  |  |
|  | Wbudowany moduł raportowy umożliwiający generowanie raportów statystycznych, rozliczeniowych i księgi pracowni zgodnie z wymaganiami aktualnie obowiązujących rozporządzeń | TAK |  |  |
|  | Panel administracyjny dostępny z każdej stacji roboczej bez konieczności instalowania oprogramowania klienckiego przez WWW umożliwiający zarządzanie systemem w tym zarządzanie użytkownikami, nadawanie uprawnień, typami badań, terminarzem, cennikami. | TAK |  |  |
|  | Automatyczne dokumentowanie wszystkich zapisów i zmian w systemie dotyczących pacjenta i badania wraz z odpowiednim narzędziem administracyjnym do przywracania danych historycznych. | TAK |  |  |
|  | System przekazuje dane pacjenta i badania na aparaty (DMWL). Automatyczna zmiana statusu badania na podstawie danych otrzymanych z systemu PACS lub z aparatu (MPPS) | TAK |  |  |
|  | Możliwość integracji z drzewem LDAP w zakresie weryfikacji loginu, hasła, uprawnień do logowania do systemu oraz do funkcji i ról w systemie | TAK |  |  |
|  | System zapamiętuje, w kontekście badania, dane pacjenta aktualne w momencie wykonania badania. Formularz badania prezentuje zarówno aktualne dane pacjenta jak i dane ważne w momencie wykonania badania. | TAK |  |  |
|  | Wdrożenie, konfiguracja i szkolenia użytkowników z obsługi systemów. Szkolenie min 10 dni, po min 6 godzin szkolenia na dzień. Szkolenie może być przeprowadzone w dwóch turach, podstawowe, przypominające/zaawansowane. Szkolenie potwierdzone certyfikatem. | TAK |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące z telefonicznym, nielimitowanym czasowo wsparciem dla użytkowników | TAK, podać tryb i nr telefonu. | Wsparcie: 24h/7/365 – 1 pkt. dni robocze w godz. 8-16 – 0 pkt. |  |
|  | Wymagania dodatkowe |
|  | W celu zapewnienia pełnej kompatybilności i integracji niżej wymienione elementy oferowanego systemu muszą pochodzić od tego samego producenta: - oprogramowanie PACS, - oprogramowanie RIS | TAK |  |  |
|  | Przedmiot zamówienia musi posiadać zaimplementowany standard wymiany informacji w systemach medycznych HL7 - w tym zakresie wymaga się od Wykonawcy załączenia do oferty stosownego oświadczenia. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie systemowe i aplikacyjne posiada wbudowany system haseł zabezpieczający przed dostępem osób niepowołanych z uwzględnieniem przyznawania praw do różnych funkcji poszczególnym operatorom. System musi wymuszać zmianę hasła oraz gwarantować możliwość samodzielnej zmiany hasła operatora. | TAK |  |  |
|  | Integracja systemu RIS/PACS z HIS Kamsoft z wykorzystaniem protokołu hl7 w zakresie min. obsługi nowego zlecenia i odesłana wyniku w formie tekstowej wraz z linkiem identyfikującym badanie z możliwością otworzenia w przeglądarki o parametrach określonych w pkt. 30 | TAK |  |  |
|  | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej) [godz. w dni robocze] ≤ 8 godz. | TAK |  |  |
|  | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) [godz. w dni robocze] ≤ 48 godz. | TAK |  |  |
|  | Czas na usunięcie awarii (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) [godz. w dni robocze] ≤ 96 godz. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie systemowe i aplikacyjne posiada mechanizmy gwarantujące spójność danych. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie systemowe i aplikacyjne PACS, RIS i stacji technika posiada polskojęzyczny interfejs komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim oraz posiada dokumentację w języku polskim (na nośniku CD) pozwalającą na samodzielną naukę obsługi każdego modułu. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie systemowe i aplikacyjne współpracuje z drukarkami atramentowymi i laserowymi | TAK |  |  |
|  | Okres gwarancji i obsługi serwisowej przedmiotu zamówienia rozpoczyna bieg licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. | TAK |  |  |
|  | Zamawiający udostępni Wykonawcy możliwości świadczenia usług wsparcia dla przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem zdalnych połączeń. | TAK |  |  |
|  | Utylizacja obecnie używanego stacjonarnego aparatu RTG po otrzymaniu zgody Sanepidu na użytkowanie nowego stacjonarnego aparatu RTG. | TAK |  |  |

- * OPIS RÓWNOWAŻNOŚCI w zakresie systemu Windows

- Microsoft Windows 10 Pro wersja 64bit PL lub równoważny.

- Warunki równoważności:

- System operacyjny 64-bit, dołączony nośnik z oprogramowaniem. Za rozwiązanie równoważne uznaje się takie, które posiada wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji (bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących), zapewniające:

- 1. polską wersję językową,

- 2. możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania dostępnego w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013, Office 365 oraz możliwość pełnej integracji z systemem domenowym MS Windows,

- 3. możliwość instalacji i poprawnego działania aplikacji wykorzystywanych przez Zamawiającego, oraz poprawnej obsługi powszechnie używanych, urządzeń peryferyjnych (drukarek, skanerów, kser),

- 4. dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek,

- 5. możliwość zdalnej, automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu,

- 6. możliwość automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami, obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechniania systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości przez sieć komputerową,

- 7. możliwość wdrożenia nowego obrazu przez zdalną instalację,

- 8. graficzne środowisko instalacji i konfiguracji,

- 9. możliwość udostępniania i przejmowania pulpitu zdalnego,

- 10. możliwość udostępniania plików i drukarek,

- 11. możliwość blokowania lub dopuszczenia dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk sprzętowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu),

- 12. zapewnienie wsparcia dla większości powszechnie używanych urządzeń (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, urządzeń Plug & Play, WiFi,

- 13. wyposażenie systemu w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim,

- 14. zapewnienie pełnej kompatybilności z oferowanym sprzętem,

- 15. zintegrowanie z systemem modułu pomocy dla użytkownika w języku polskim,

- 16. zintegrowanie z systemem modułu wyszukiwania informacji,

- 17. możliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa (całego dysku, wybranych folderów, kopii przyrostowych) wraz z możliwością automatycznego odzyskania wersji wcześniejszej,

- 18. zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników,

- 19. zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacja dostępna u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych,

- 20. licencja na system operacyjny musi być nieograniczona w czasie, pozwalać na wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym sprzęcie bez konieczności kontaktowania się przez Zamawiającego z producentem systemu lub sprzętu,

- 21. oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny,

- 22. zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich możliwych kosztów, wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w szczególności związanych z dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania nią zarządzającego, systemowego i narzędziowego (licencje, wdrożenie), serwisu gwarancyjnego oraz kosztów certyfikowanych szkoleń dla administratorów i użytkowników oferowanego rozwiązania.