Załącznik Nr 3 do SIWZ
(pieczątka firmowa Wykonawcy)

SPECYFIKACJA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i UŻYTKOWYCH APARATU

Nazwa aparatu	……………………………………………….
(Model, typ)
numer katalogowy	…………………………………………

ilość 1 sztuka

L.p.		Wymagane parametry graniczne podlegające ocenie	Parametry oferowanego aparatu / TAK lub NIE	Uwagi Wykonawcy
1.	Możliwość wykonania zabiegu ciągłej żylno – żylnej filtracji (CVVH)	TAK
2.	Możliwość wykonania zabiegu żylno – żylnej hemodializy (CVVHD)	TAK
3.	Możliwość wykonania zabiegu żylno – żylnej hemodiafiltracji (CVVHDF)	TAK
4.	Możliwość wykonania zabiegu powolnej ciągłej ultrafiltracji (SCUF)	TAK
5.	Możliwość wykonania zabiegu plazmaferezy (PF)	TAK
6.	Możliwość wykonania zabiegu hemoperfuzji (HP)	TAK
7.	Graficzny kolorowy podgląd istotnych stanów pracy urządzenia	TAK
8.	Bateria, która w przypadku braku zasilania sieciowego, zapewni pracę aparatu przez co najmniej 15 min.	TAK
9.	Regulowana ultrafiltracja 0 – 100 ml/min.	TAK
10.	Przepływ płynu substytucyjnego min. od 10 – 130 ml/min.	TAK
11.	Przepływ dializatu min. od 10 – 70 ml/min.	TAK
12.	Dwa indywidualne systemy do podgrzewania płynu substytucyjnego i dializatu z możliwością wyłączenia w trakcie zabiegu	TAK
13.	Możliwość regulacji temperatury w zakresie min. 35 – 39 ºC	TAK
14.	Regulacja przepływu pompy krwi min. od 10 – 450 ml/min.	TAK
15.	Kasetowy system drenów umożliwiający łatwy i szybki montaż oraz wielokrotną wymianę samego hemofiltra w trakcie zabiegu, bez konieczności wymiany całej kasety	TAK
16.	System bilansujący: min. trzy niezależne wagi do płynów dializacyjnych, substytucyjnych, osocza, filtratu, itp.	TAK
17.	Dokładność ważenia – 1 g	TAK
18.	Najwyższy stopień ochrony przeciwporażeniowej (CF) umożliwiający bezpieczną defibrylację pacjenta podczas zabiegu.	TAK
19.	Cztery pompy umożliwiające przepływ krwi, płynu dializacyjnego, substytucyjnego, filtratu lub osocza	TAK
20.	Niezależne odpowietrzanie drenów substytutu, dializatu i filtratu	TAK
21.	Możliwość poboru płynu dializacyjnego z 4 worków po 5 l. jednocześnie	TAK
22.	Moduł cytrynian – wapń	TAK
23.	Ciągła hemodializa i hemodiafiltracja z regionalną antykoagulacją cytrynianową (CVVHD i CVVHDF CiCa)	TAK
24.	Możliwość zmiany rodzaju antykoagulacji z cytrynianowej na heparynową w trakcie zabiegu bez konieczności zmiany zestawu drenów	TAK
25.	Możliwość prowadzenia jednoczesnej antykoagulacji cytrynianowej i heparynowej na aparacie	TAK
26.	Detektor przecieku krwi	TAK
27.	Detektor powietrza	TAK
28.	Pułapki powietrza (za i/lub przed hemofiltrem)	TAK
29.	Oprogramowanie i komunikacja w języku polskim	TAK
	Pozostałe wymagania
30.	Instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą)	TAK
31.	Gwarancja na cały okres dzierżawy	TAK
32.	Czas reakcji serwisu – do 48 godzin w dni robocze	TAK
33.	Czas naprawy aparatu powyżej 72 godzin w dni robocze – wymagane wstawienie urządzenia zastępczego na okres naprawy	TAK

................................., dnia................    ....................................................
 (miejscowość)	(pieczątka i podpis osoby uprawnionej
        do reprezentowania Wykonawcy)