Załącznik nr 1.1
Pakiet nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Specyfikacja przedmiotowa
Tomograf komputerowy z opcją kardiologiczną i stacją lekarską - 1 kpl.
Lp.	Wymagania minimalne	Parametr wymagany	Opis dokonany przez Wykonawcę - Wartość oferowana	Punktacja za podkryteria podlegające ocenie w kryterium jakości
I	PARAMETRY OGÓLNE
	Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, rok produkcji min.2022	tak		-
	Tomograf komputerowy posiadający detektor min. 32 rzędowy przeznaczony do badań ogólnych	tak		-
	Kamera 3D umożliwiająca automatyczne pozycjonowanie pacjenta, która rejestruje kształt, ułożenie oraz wysokość pacjenta, wykorzystując dane przestrzenne wykonując pomiar w podczerwieni, rozpoznaje kształt nawet gdy pacjenci są ubraniach lub leżą przykryci kocem. Automatycznie umożliwia poprawne pozycjonowanie pacjenta w izocentrum przy pomocy jednego kliknięcia oraz umożliwia automatyczne zidentyfikowanie położenia anatomicznego i zakresu skanowania oraz zabezpiecza prawidłowy kierunek skanowania.	tak		-
	Kamera automatycznie sygnalizuje możliwość potencjalnej kolizji pacjenta z gantry aparatu przed wjazdem pacjenta do gantry.	tak / nie		tak – 2 pkt / nie – 0 pkt
	Ilość warstw uzyskiwanych w jednym obrocie lampy dla jednej energii w skanie aksjalnym i spiralnym.	≥ 64		-
	Pokrycie anatomiczne detektora w osi Z [mm] (w przypadku dwóch detektorów podać sumę ich szerokości)	≥ 20 mm		< 40 mm – 0 pkt / ≥ 40 mm - 4 pkt
	Średnica otworu gantry [cm]	≥ 70 cm		70 cm – 0 pkt / > 70 cm – 2 pkt
	Odległość ogniska lampy od detektora [cm]	< 100 cm		95 cm – 0 pkt / ≤ 95 cm – 2 pkt
	Maksymalna dopuszczalna masa obciążenia stołu [kg]	≥ 225 kg		-
	Maksymalny zakres przesuwu stołu, bez elementów metalowych, umożliwiający skanowanie [cm]	≥ 170 cm		-
	Pedały nożne do sterowania stołem	tak		-
	Sterowanie ruchami stołu i gantry z paneli umieszczony z dwóch stron gantry lub przenośnego panelu dotykowego.	tak		-
	Programowane w protokole badania wskaźniki informujące pacjenta w trakcie akwizycji o konieczności zatrzymania oddechu widoczne z przodu i z tyłu gantry wyświetlający pozostały czas do wstrzymania oddechu (w postaci liczbowej).	tak / nie		tak - 2 pkt / nie - 0 pkt
	Wybór pacjenta i protokołu badania bezpośrednio z panelu dotykowego umieszczonego na gantry	tak		-
	Skan spiralny lub sekwencyjny przy pochylonym gantry w zakresie min. ± 300 (fizycznie lub cyfrowo)	tak, podać zakres		-
	Moduł synchronizacji akwizycji z przebiegiem EKG.	tak
	Wyświetlanie przebiegu EKG na monitorze na gantry.	tak
	Wyposażenie stołu: - materac - podgłówek do badania głowy - podgłówek do pozycji na wznak - pasy stabilizujące - podpórka pod ramię, kolana i nog	tak		-
II	PARAMETRY SKANOWANIA
	Ilość uzyskiwanych warstw w czasie jednego obrotu układu lampa rtg- detektor	≥ 64		-
	Pojemność cieplna anody lampy rtg lub jej ekwiwalent w przypadku konstrukcji innej niż klasyczna [MHU]	≥ 7 MHU		-
	Maksymalna szybkość chłodzenia anody lampy rtg [kHU/min]	≥ 1000 kHU/min		-
	Moc generatora [kW]	≥ 72 kW		-
	Zakres napięcia anodowego [kV]	≥ 80-140 kV		-
	Maksymalny prąd lampy możliwy do zastosowania w protokole badania dla napięcia min. 120 kV [mA]	≥ 450 mA		-
	Maksymalna szybkość skanu spiralnego mierzona szybkością przesuwu stołu podczas skanowania dla pełnego pola widzenia FOV zadeklarowanego w pkt. II.9	podać		≥ 175 mm/s – 4 pkt / ≥ 150 mm/s – 2 pkt / < 120 mm/s – 0 pkt
	Maksymalny zakres pojedynczego skanu spiralnego	≥ 155 cm		-
	Maksymalne akwizycyjne pole skanowania [cm]	≥ 50 cm		-
	Ilość skolimowanych akwizycyjnych pól skanowania	≥ 1		> 1 pole – 2 pkt / 1 pole – 0 pkt
	Minimalny czas pełnego skanu (obrót układu(ów) lampa detektor 3600) [s]	≤ 0,35 s		-
	Modulowanie promieniowania RTG w zależności od rzeczywistej pochłanialności badanej anatomii. Modulacja we wszystkich trzech osiach	tak		-
	Dynamiczny kolimator ograniczający promieniowanie w osi Z na początku i końcu skanu spiralnego pozwalający uniknąć niepotrzebnego naświetlania pacjenta podczas skanu spiralnego.	tak		-
	Pojedyncze badanie potrójnego wykluczenia do wykrywania zatorowości płucnej, choroby wieńcowej i rozwarstwienia aorty	tak
III	PARAMETRY JAKOŚCIOWE
	Rozdzielczość przestrzenna dla trybu skanowania submilimetrowego [mm]	≤ 0,30 mm		< 0,30 mm – 2 pkt / 0,30 mm – 0 pkt
	Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w akwizycji wielowarstwowej z akwizycją min. 64 warstw [mm]	≤ 0,7 mm		0,7 mm – 0 pkt / < 0,7 mm – 2 pkt
	Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa [pl/cm] przy min. 64 jednocześnie zbieranych warstwach w czasie pełnego skanu w matrycy 512 x 512 w płaszczyźnie XY w polu akwizycyjnym 50cm dla 50% MTF [pl/cm]	≥ 12,0 pl/cm		-
	Matryca rekonstrukcyjna	≥ 512 x 512		≥ 1024 x 1024 – 2 pkt / < 1024 x 1024 – 0 pkt
IV	STANOWISKA PRACY
	Stanowiska pracy: - konsola operatorska / - niezależna konsola aplikacyjna	tak		-
V	Konsola operatorska
	Dwumonitorowe stanowisko operatorskie z kolorowymi monitorami	tak		-
	Przekątna kolorowych monitorów z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat lub równoważny	≥19”		-
	Pojemność dostępnej bazy danych dla obrazów [512 x 512] bez kompresji wyrażona ilością obrazów niezależnie od przestrzeni dyskowej dla danych surowych [obrazów]	≥ 450 000 obrazów		-
	Szybkość rekonstrukcji obrazów w rozdzielczości 512 x 512 [obrazów/s]	≥ 23 obrazów/s		≥ 50 obrazów – 2 pkt / < 50 obrazów/s – 0 pkt
	Nowoczesny niskodawkowy, iteracyjny algorytm rekonstrukcji danych surowych (np. iMR, ASiR-V lub odpowiednio do nomenklatury producenta) umożliwiający redukcję dawki o min. 60% w porównaniu do standardowej rekonstrukcji bez pogorszenia jakości (parametr potwierdzony w oficjalnych danych producenta)	tak, podać % redukcji dawki bez pogorszenia jakości w porównaniu do standardowej rekonstrukcji		≥ 80 % - 4 pkt / < 80% - 0 pkt
	Ilość możliwych do zaprogramowania (prospektywnie) współbieżnych zadań rekonstrukcyjnych dla jednego protokołu skanowania	≥ 8		-
	Tryb szybkiego podglądu badania (rekonstrukcja obrazów w czasie rzeczywistym z szybkością min. 55 obrazów/s) podczas skanowania pozwalając na przerwanie badania po przeskanowaniu wymaganego obszaru.	podać Tak / Nie		Tak - 2 pkt / Nie - 0 pkt
	Podłączenie aparatu poprzez Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: / Send / Receive, / Basic Print, / Retrieve, / Storage, / Worklist, / Structured Dose Report	tak		-
	MIP (Maximum Intensity Projection)	tak		-
	VR (VRT) (Volume Rendering Technique)	tak		-
	Oprogramowanie do rekonstrukcji 3D	tak		-
	Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej lub krzywej	tak		-
	Oprogramowanie do synchronizacji startu badania na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych	tak		-
	Oprogramowanie do usuwania artefaktów pochodzących od obiektów metalowych.	tak		-
VI	WARUNKI INSTALACYJNE
	Masa gantry	podać		-
	Wymagana moc przyłączeniowa zasilania	podać		-
	Zakres temperatur pracy systemu nie mniejszy niż 19-26°C	tak, podać		-
VII	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
	Zdalna diagnostyka serwisowa tomografu komputerowego z możliwością oceny technicznej poszczególnych modułów.	tak		-
	Zestaw fantomów do kalibracji i kontroli jakości.	tak		-
	Podłączenie oferowanych urządzeń do istniejącego w szpitalu systemu PACS/RIS firmy Alteris SA w zakresie umożliwiającym transfer obrazów diagnostycznych do/z archiwum cyfrowego PACS i stacji diagnostycznje poprzez protokół DICOM 3.0 wraz z obsługą funkcji DICOM WORKLIST i mapowiania procedur z RIS.	tak		-
	Strzykawka automatyczna o sekwencyjnego podawania środka cieniującego i roztworu NaCl, pracująca w środowisku TK / Pobieranie środka cieniującego i roztworu NaCl bezpośrednio z oryginalnych opakowań różnych producentów środków cieniujących, bez konieczności przelewnia do specjalistycznych wkładów / Maksymalna objętość gotowa do podawania konktrastu i roztworu NaCl min. 2000 ml / Maksymalna ilość płynów możliwa do podania jednemu pacjentowi min. 400 ml. / Maksymalne ciśnienie w systemie podczas dozowania płynów min. 17 bar (246,6 psi) / Automatyczne wypełnienie wężyka pacjenta w końcowej fazie iniekcji roztworem NaCl. / System wykrywający zmianę wężyka pacjenta po skończonej iniekcji, uniemożliwiający wykonanie kolejnego badania na tym samym wężyku. / Aktywne podgrzewacze kontrastu, zintegrowane ze strzykawką. / Konsola sterująca wyposażona w kolorowy panel dotykowy – interfejs w języku polskim. / Możliwość pracy na zasilaniu bateryjnym, bezprzewodowe połączenie z terminalem sterującym w oparciu o standard bluetooth. / Ekspolatacja wstrzykiwacza jest prowadzona z wykorzystaniem materiałów nie zawierających związków DEHP (ftalany dietyloheksylu) / Możliwość pracy z materiałami zużywalnymi o certyfikowanej sterylności przez 24h niezależnie od ilości wykonanych iniekcji oraz zużytego środka kontrastowego czy NaCl / Sprzężenie wstrzykiwacza z oferowanym tomografem min. w klasie IV wg CiA 425	tak		-
VIII	SZKOLENIA
	Szkolenie podstawowe lekarzy i techników w siedzibie Zamawiającego, bezpośrednio po uruchomieniu przedmiotu oferty przez okres 4 dni roboczych	tak		-
	Szkolenie zaawansowane personelu lekarskiego w siedzibie Zamawiającego przez okres min. 4 dni roboczych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w okresie max. 2.m-cy od daty odbioru aparatu	tak		-
	Każdy z uczestników szkolenia otrzyma zaświadczenie / certyfikat potwierdzające kwalifikację do obsługi urządzenia.	tak		-
IX	INNE WYMAGANIA
	Instalacja przedmiotu oferty w pomieszczeniach tworzonej w ramach niniejszej procedury przetargowej pracowni TK.	tak		-
	Wykonanie projektu ochrony radiologicznej i w przypadku konieczności dostosowanie pomieszczeń instalacji do tych wymogów, wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych, przedłożenie Zamawiającemu zaopiniowanego pozytywnie przez WSSE w Szczecinie projektu osłon stałych. Współpraca wykonawcy w procesie uzyskania przez Szpital zgody na uruchomienie pracowni TK.	tak		-
	Wykonanie przeglądów technicznych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta przedmiotu oferty	tak, podać ilość		-
	Po stronie Wykonawcy jest wykonanie pełnej integracji aplikacji RIS/PACS z Systemem HIS firmy Kamsoft S.A. eksploatowanym przez Zamawiającego wraz z dostawą niezbędnych licencji: / KS-MEDIS - Obsługa oddziału i dokumentacji medycznej - Licencja na stanowisko / 3 / KS-MEDIS - Połączenie z systemem zewnętrznym HL7 ver 2.3 - Licencja na system / 1 / KS-MEDIS - Zlecenia lekarskie - Licencja na stanowisko / 14 / do obsługi wystawiania zleceń i odbioru wyników badań wraz z umieszczeniem ich w Lokalnym (HIS) repozytorium EDM. / Warunki organizacyjne przeprowadzenia integracji: / a) Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z wiążącą go umową licencyjną z twórcami posiadanych systemów informatycznych, nie jest w posiadaniu kodów źródłowych tych systemów. / b) Zamawiający nie narzuca Wykonawcom w zakresie w/w punktów sposobu integracji i dopuszcza zarówno integrację z wykorzystaniem protokołu HL7, mechanizmów bazodanowych, WebServices i innych mechanizmów uzgodnionych pomiędzy Wykonawcą i Dostawcą systemów posiadanych przez Zamawiającego. / c) Wszelkie koszty integracji są częścią kosztu oferty składanej przez Wykonawcę . Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie pełny koszt wykonania integracji i uwzględniający również, o ile będzie to konieczne, wykonanie modyfikacji interfejsów wymiany danych posiadanych systemów i zakup niezbędnych do integracji licencji	TAK
X	WARUNKI GWARANCJI / INNE
	Pełna gwarancja na wszystkie elementy systemu min. 24 miesiace	tak, podać		-
	Czas reakcji na zgłoszenie usterki - do 48 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy	tak, podać		-
	Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momenty zgłoszenia awarii - max 5 dni robocze rozumiane jako dni od pn do sob, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy	tak, podać		-
	Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 8 dni roboczych rozumiane jako dni od pn do sob, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy	tak, podać		-

XI	Niezależna konsola aplikacyjna – 1 szt STACJA LEKARSKA
	Stacja dwumonitorowa o przekątnej monitorów min. 19” / pamięć RAM: min. 32 GB / pojemność dysku wyrażona w ilości obrazów, min. 1 600 000 w formacie 512 x 512 / interfejs użytkownika taki sam jak interfejs tomografu	tak, podać		-
	Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 obsługujący następujące klasy serwisowe: / Send / Receive / Basic Print / Query / Retrieve / Storage Commitment	tak		-
	MIP (Maximum Intensity Projection)	tak		-
	SSD (Surface Shaded Display)	tak		-
	VRT (Volume Rendering Technique)	tak		-
	Pomiary odległości, kąta, powierzchni, objętości	tak		-
	Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub po krzywej	tak		-
	Witrualna endoskopia dróg powietrznych i jelita	tak		-
	Oprogramowanie do tworzenia fotorealistycznych rekonstrukcji 3D	tak		-
	Oprogramowanie pozwalające na eksport modeli 3D do zewnętrznego pliku, który może zostać użyty do wydruku 3D. Format plików to min. STL, VRML, 3MF	podać Tak / Nie		Tak – 1 pkt / Nie – 0 pkt
	Oprogramowanie do segmentacji i ekstrakcji struktur kostnych typu „bone removal” lub równoważne.	tak		-
	Oprogramowanie do angiografii CT umożliwiające automatyczną identyfikację i izolację zakontrastowanego naczynia z objętości badanej (rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, z pomiarem średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej do osi naczynia, automatyczne wyznaczanie stenozy)	tak		-
	Oprogramowanie do automatycznej segmentacji 3D i oceny krwiaków w mózgu wraz z automatycznym obliczaniem objętości krwiaka oraz jego krótkiej i długiej osi	tak		-
	Oprogramowanie do segmentacji 3D i oceny tętniaków w mózgu wraz z automatycznym lub ręcznym obliczaniem objętości tętniaka, minimalnej i maksymalnej długości tętniaka oraz maksymalnej i minimalnej średnicy szyjki tętniaka	tak, podać sposób		Automatycznie – 1 pkt / Ręcznie – 0 pkt
	Oprogramowanie do oceny perfuzji mózgu umożliwiająca ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rBF (miejscowy przepływ krwi), rBV (miejscowa objętość krwi), PS (przepuszczalność tkankowa) oraz TTP (czas do szczytu krzywej wzmocnienia) lub MTT (średni czas przejścia).	tak		-
	Badania perfuzji mózgu oraz guzów mózgu z funkcją klasyfikacji tkankowej polegającej na segmentacji regionów niedokrwiennych mózgu na podstawie map przepływu i objętości krwi.	tak		-
	Oprogramowanie do szybkiej diagnostyki udarów mózgu umożliwiające automatyczną fuzję obrazów poszczególnych faz napływu kontrastu i automatycznie pokazujące w różnych kolorach tętnicę, żyły i naczynia oboczne na sumarycznym obrazie.	tak		-
	Oprogramowanie do oceny zmian ogniskowych w płucach, z automatyczną identyfikacją zmian guzkowych w miąższu i przyopłucnowych przez program komputerowy, z możliwością zapamiętywania położenia zmian, oceną dynamiki wielkości zmian i rozróżnianiem charakteru guza (np. lity, częściowo lity, nie lity)	tak		-
	Specjalistyczne oprogramowanie do diagnostyki chorób płuc (m.in. COPD) umożliwiające obliczanie rozedmy i analizę dróg oddechowych.	tak		-
	Segmentacja wszystkich pięciu płatów płuc i automatyczne obliczanie rozedmy w poszczególnych płatach płuc.	podać Tak / Nie		Tak - 2 pkt / Nie - 0 pkt
	Oprogramowanie umożliwiające za pomocą jednego kliknięcia dokonanie pomiarów grubości ścian poszczególnych dróg oddechowych oraz średnicy ich światła wraz z prezentacją zewnętrznych i wewnętrznych konturów tych ścian	podać Tak / Nie		Tak – 1 pkt / Nie - 0 pkt
	Oprogramowanie do oceny pacjentów COVID’19, w tym automatyczna segmentacja, wyliczenia i udział procentowy 3 podstawowych zmętnień występujących w przebiegu choroby COVID’19, tj: / zmętnień GGO – zagęszczeń o charakterze „mlecznej szyby” (ground-glass opacities” / zmętnień CPP – zagęszczeń siateczkowych o charakterze „kostki brukowej” (crazy – paving patern) / zmętnień PNC – zagęszczeń skonsolidowanych (peripherial nodular consolidation)	tak		-
	Oprogramowanie do automatycznej segmentacji zmian ogniskowych z automatycznym wyznaczaniem parametrów: max średnicy, objętości, średniej gęstości wraz z odchyleniem standardowym zgodnie z kryteriami WHO, RECIST1.0, RECIST1.1	tak		-
	Tworzenie własnych kryteriów onkologicznych oceny zmian ogniskowych	nie		tak - 1 pkt / nie - 0 pkt