   PAKIET NR 2 Załącznik nr 1.1 do SWZ
Wykonawca / Producent
Nazwa – model / typ
Rok produkcji nie starszy niż 2022
Lp.	Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych	Wartość wymagana	Punktacja parametrów tech.
Aparat RTG z ramieniem C – 1 szt.
1	Aparat przewoźny.	TAK
2	Moc generatora RTG minimum 2,3 kW.	TAK, podać
3	Zakres napięć minimum 40 – 110 kV.	TAK, podać
4	Maksymalna wartość prądu [mA]: / Fluoroskopia (ciągła) – 6,0 mA, / Fluoroskopia (pulsacyjna) – 6,0 mA.	TAK, podać
5	Maksymalny prąd w trybie radiografii cyfrowej min. 20 mA.	TAK, podać
6	4 tryby pracy generatora uruchamiane przez użytkownika: / Fluoroskopia ciągła – niska/wysoka dawka / Fluoroskopia ½ dawki – niska/wysoka dawka / Fluoroskopia pulsacyjna – niska/wysoka dawka / Pojedyncze zdjęcie	TAK/NIE	TAK – 5 pkt.; NIE – 0 pkt.
7	Ilość impulsów w trybie fluoroskopii pulsacyjnej – minimum 7 impulsów /sek.	TAK, podać
8	Lampa RTG ze stacjonarną anodą dwuogniskową.	TAK
9	Małe ognisko lampy RTG nie większe niż 0,6 mm (IEC 60336)	TAK, podać
10	Duże ognisko lampy RTG nie większe niż 1,5 mm (IEC 60336)	TAK, podać
11	Pojemność cieplna anody RTG minimum 50 kHU.	TAK, podać
12	Prędkość chłodzenia anody minimum 50 kHU/min.	TAK, podać
13	Pojemność cieplna kołpaka RTG minimum 700 kHU.	TAK, podać
14	Nie dopuszcza się aparatów z systemem chłodzenia lampy opartym o wentylator umieszczony w monobloku, z otworami do odprowadzania powietrza w obudowie kołpaka lampy	TAK, podać
15	Możliwość pracy automatycznej i ręcznej.	TAK
16	Automatyka zabezpieczająca lampę przed przegrzaniem.	TAK
17	Dodatkowa filtracja w celu redukcji dawki min. 3 mm Al eq+ min. 0.1 mm Cu, w celu redukcji dawki.	TAK, podać
18	Blendy szczelinowe, obrotowe.	TAK
19	Blenda irysowa.	TAK
20	Automatyka doboru parametrów ekspozycji według topografii i rodzaju badań.	TAK
21	Zasilanie jednofazowe 220-230 V/50 Hz.	TAK
22	Ramię C w pełni wyważone oddzielone od stacji z monitorami.	TAK
23	Rotacja (obrót wokół osi wzdłużnej) minimum +/- 180º.	TAK, podać
24	Ruch orbitalny (obrót wokół osi poprzecznej) minimum 125º.	TAK, podać
25	Odchylenie od osi pionowej (ruch wig-wag) minimum +/- 12º.	TAK, podać
26	Przesuw poziomy [cm] minimum 20 cm.	TAK, podać
27	Przesuw pionowy zmotoryzowany [cm] minimum 43 cm.	TAK, podać
28	Hamulce wszystkich ruchów.	TAK
29	Odległość SID [cm] minimum 97 cm.	TAK, podać
30	Prześwit między wzmacniaczem obrazu a głowicą [cm] minimum 76 cm.	TAK, podać
31	Średnica wzmacniacza obrazu ["] min 9‘’.	TAK, podać
32	Ilość dostępnych formatów wzmacniacza obrazu min. 3 (23 cm; 16 cm; 12 cm)	TAK/NIE	TAK – 5 pkt.; NIE – 0 pkt.
33	Pamięć ostatniego obrazu (LIH).	TAK
34	Uchwyt na wzmacniaczu obrazu oraz wzdłuż łuku ramienia C do łatwiejszego manewrowania ramieniem.	TAK
35	Matryca obrazu minimum 1k x 1k pix.	TAK, podać
36	Głębokość akwizycji minimum 12 bit.	TAK, podać
37	Pojemność pamięci / dysku minimum 140 000 obrazów.	TAK, podać
38	Akwizycja obrazów minimum 5 klatek/s.	TAK, podać
39	Przyłącze sieciowe LAN.	TAK
40	Redukcja szumów w czasie rzeczywistym.	TAK
41	Wyostrzanie krawędzi w czasie rzeczywistym.	TAK
42	Cyfrowy obrót obrazu (prawo, lewo)	TAK
43	Obraz lustrzany	TAK
44	Blendy elektroniczne przysłaniające niediagnostyczne elementy obrazu.	TAK
45	Klawiatura alfanumeryczna do wpisywania danych i nanoszenia opisów.	TAK
46	Funkcja pomiarów odległości na obrazie.	TAK
47	Napęd DVD do archiwizacji obrazów na dyskach CD/DVD	TAK
48	Nagrywanie obrazów z badań przez port USB na nośnik typu pen drive w formacie DICOM/JPEG lub DICOM/TiFF.	TAK
49	Wyświetlanie raportu dawki.	TAK
50	Regulacja jasności i kontrastu.	TAK
51	Postprocessing: prezentacja obrazu lewo/prawo; obrót obrazu góra/dół prezentacja pozytyw/negatyw, zoom.	TAK
52	Aplikacja korygująca artefakty pochodzące od metalowych obiektów bez wpływu na kontrast i jasność obrazu czy dawkę promieniowania.	TAK/NIE	TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt.
53	Oprogramowanie umożliwiające obrazowanie struktur anatomicznych w dowolnym położeniu, nawet przy krawędzi wzmacniacza obrazu	TAK/NIE	TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt.
54	Funkcja dynamicznego wykrywania ruchu ograniczająca występowanie artefaktów ruchowych	TAK/NIE	TAK – 2 pkt.; NIE – 0 pkt.
55	Dwa monitory kolorowe typu LCD lub TFT na niezależnym wózku / stacji.	TAK
56	Przekątna każdego ekranu monitora minimum 19ʺ.	TAK, podać
57	Dodatkowe uchwyty po obu stronach monitorów (na ich wysokości) w celu łatwiejszego manewrowania stacją monitorów oraz służące ich ochronie przed potencjalną kolizją przy przemieszczaniu stacji monitorów.	TAK/NIE	TAK – 2 pkt.; NIE – 0 pkt.
58	Luminancja monitorów minimum 650 cd/m2.	TAK, podać
59	Kąt widzenia monitorów minimum +/- 160 stopni.	TAK, podać
60	Kontrast minimum 700 : 1.	TAK, podać
61	Rozdzielczość minimum 1280 x 1024 pixeli.	TAK, podać
62	Pedał wyzwalania skopii.	TAK
63	Ręczne wyzwalanie skopii.	TAK
64	Dedykowany przycisk wyzwalania skopii o niskiej dawce promieniowania na sterowniku ręcznym i nożnym.	TAK/NIE	TAK – 4 pkt.; NIE – 0 pkt.
65	Pilot na podczerwień do zdalnego sterowania głównymi funkcjami obrazowymi w aparacie – min. (uruchamianie pętli; przegląd obrazów; odzyskiwanie poprzedniego obrazu; ustawianie obrazu na monitorze referencyjnym; ZOOM; zapis obrazu)	TAK/NIE	TAK – 6 pkt.; NIE – 0 pkt.
66	Możliwość przeglądania obrazów zapisanych na stacji monitorowej w przypadku awarii zasilania (czas pracy min. 5 minut na wbudowanym w pełni naładowanym UPS).	TAK/NIE	TAK – 5 pkt.; NIE – 0 pkt.
67	Kluczyk do blokowania możliwości wyzwalania skopi i elektrycznego sterowania pionowymi ruchami ramienia C.	Tak, podać
68	Możliwość przejeżdżania pomiędzy salami operacyjnym bez wyłączania stacji monitorowej (czas pracy min. 5 minut na wbudowanym w pełni naładowanym UPS).	TAK/NIE	TAK – 5 pkt.; NIE – 0 pkt.
69	Możliwość wpięcia aparatu do sieci komputerowej i wysyłania wygenerowanych obrazów w standardzie DICOM (min. DICOM Store, DICOM Print). Licencja po stronie Zamawiającego.	TAK, podać
70	Okres gwarancji minimum 24 miesiące.	TAK, podać
71	Bezpłatny serwis w okresie trwania gwarancji oraz przeglądy techniczne w ilości zalecanej przez producenta (min. jeden w roku)	TAK
72	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.	TAK
73	Reakcja serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 48 h oraz usunięcia awarii (wykonanie naprawy) w terminie do 5 dni roboczych.	TAK

\