## Arkusz1
Pakiet nr 5 – Monitor z analizatorem parametrów

	Monitor do aparatu, wymagania ogólne	Parametr wymagany	Punktacja	Odpowiedź Wykonawcy
1	Monitor o budowie kompaktowej, z kolorowym ekranem LCD o przekątnej przynajmniej 12 cali, z wbudowanym zasilaczem sieciowym, przeznaczony do monitorowania noworodków, dzieci i dorosłych	Tak
2	Wygodne sterowanie monitorem za pomocą stałych przycisków i menu ekranowego w języku polskim. / Stałe przyciski zapewniają dostęp do najczęściej używanych funkcji. / Obsługa menu ekranowego: wybór przez dotyk elementu na ekranie, zmiana wartości i wybór pozycji z listy za pomocą pokrętła, potwierdzanie wyboru i zamknięcie okna dialogowego przez naciśnięcie pokrętła. Możliwość zmiany wartości, wybrania pozycji z listy, potwierdzenia wyboru i zamknięcia okna za pomocą tylko ekranu dotykowego.Wygodne sterowanie monitorem za pomocą stałych przycisków i menu ekranowego w języku polskim. / Stałe przyciski zapewniają dostęp do najczęściej używanych funkcji. / Obsługa menu ekranowego: wybór przez dotyk elementu na ekranie, zmiana wartości i wybór pozycji z listy za pomocą pokrętła, potwierdzanie wyboru i zamknięcie okna dialogowego przez naciśnięcie pokrętła. Możliwość zmiany wartości, wybrania pozycji z listy, potwierdzenia wyboru i zamknięcia okna za pomocą tylko ekranu dotykowego.Wygodne sterowanie monitorem za pomocą stałych przycisków i menu ekranowego w języku polskim. / Stałe przyciski zapewniają dostęp do najczęściej używanych funkcji. / Obsługa menu ekranowego: wybór przez dotyk elementu na ekranie, zmiana wartości i wybór pozycji z listy za pomocą pokrętła, potwierdzanie wyboru i zamknięcie okna dialogowego przez naciśnięcie pokrętła. Możliwość zmiany wartości, wybrania pozycji z listy, potwierdzenia wyboru i zamknięcia okna za pomocą tylko ekranu dotykowego.	Tak
3	Możliwość wykorzystania monitora do transportu: / - nie cięższy niż 5,5 kg / - wyposażony w wygodny uchwyt do przenoszenia, umożliwiający jednocześnie zamocowanie monitora na poręczy łóżka / - wposażony w akumulator dostępny do wymiany przez użytkownika, wystarczający przynajmniej na 5 godzin pracy / - w komplecie system mocowania monitora, umożliwiający szybkie zdjęcie bez użycia narzędzi i wykorzystanie monitora do transportu pacjentaMożliwość wykorzystania monitora do transportu: / - nie cięższy niż 5,5 kg / - wyposażony w wygodny uchwyt do przenoszenia, umożliwiający jednocześnie zamocowanie monitora na poręczy łóżka / - wposażony w akumulator dostępny do wymiany przez użytkownika, wystarczający przynajmniej na 5 godzin pracy / - w komplecie system mocowania monitora, umożliwiający szybkie zdjęcie bez użycia narzędzi i wykorzystanie monitora do transportu pacjentaMożliwość wykorzystania monitora do transportu: / - nie cięższy niż 5,5 kg / - wyposażony w wygodny uchwyt do przenoszenia, umożliwiający jednocześnie zamocowanie monitora na poręczy łóżka / - wposażony w akumulator dostępny do wymiany przez użytkownika, wystarczający przynajmniej na 5 godzin pracy / - w komplecie system mocowania monitora, umożliwiający szybkie zdjęcie bez użycia narzędzi i wykorzystanie monitora do transportu pacjenta	Tak
4	Chłodzenie bez wentylatora	Tak
5	Możliwość dopasowania sposobu wyświetlania parametrów do własnych wymagań. Ilość różnych przebiegów (krzywych) dynamicznych możliwych do jednoczesnego wyświetlenia na ekranie monitora – minimum 8. Dostępny ekran dużych liczb i ekran z krótkimi trendami obok odpowiadających im krzywych dynamicznych.	Tak
6	Możliwość skonfigurowania, zapamiętania w monitorze i późniejszego przywołania przynajmniej 3 własnych zestawów parametrów pracy monitora	Tak
7	Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów przynajmniej z 6 dni, z możliwością przeglądania przynajmniej ostatniej godziny z rozdzielczością lepszą niż 5 sekund	Tak
8	Funkcja zapamiętywania krzywych dynamicznych z min. 48 godzin	Tak
9	Oprogramowanie realizujące funkcje: / - kalkulatora lekowego / - kalkulatora parametrów hemodynamicznych, wentylacyjnych i natlenienia / - obliczeń nerkowychOprogramowanie realizujące funkcje: / - kalkulatora lekowego / - kalkulatora parametrów hemodynamicznych, wentylacyjnych i natlenienia / - obliczeń nerkowychOprogramowanie realizujące funkcje: / - kalkulatora lekowego / - kalkulatora parametrów hemodynamicznych, wentylacyjnych i natlenienia / - obliczeń nerkowych	Tak
10	Monitor umożliwia wyświetlanie danych z respiratora: wartości liczbowych, krzywych dynamicznych i pętli oddechowych, łącznie z sygnalizacją alarmów	Tak
11	Monitor umożliwia wyświetlanie danych z innego monitora pacjenta podłączonego do tej samej sieci, również w przypadku wyłączenia centrali	Tak
12	Monitor wyposażony we wbudowany rejestrator taśmowy, drukujący przynajmniej 3 krzywe dynamiczne	Tak
13	Monitor zamocowany na stanowisku OIT w sposób umożliwiający obrót i zmianę nachylenia ekranu	Tak
	Możliwości monitorowania parametrów
14	Pomiar EKG	Tak
15	EKG z analizą arytmii, możliwość pomiaru z 3 elektrod i z 5 elektrod, po podłączeniu odpowiedniego przewodu	Tak
16	Zakres pomiarowy przynajmniej: 15-350 uderzeń/minutę	Tak
17	Pomiar odchylenia ST	Tak
18	Monitorowanie arytmii z rozpoznawaniem przynajmniej 16 różnych arytmii	Tak
	Pomiar saturacji i tętna (SpO2)
19	Pomiar SpO2 algorytmem Nellcor lub równoważnym pod względem wszystkich opublikowanych parametrów dotyczących jakości pomiaru, z możliwością stosowania wszystkich czujników z oferty firmy Nellcor	Tak
	Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi
20	Pomiar NIBP ręczny i automatyczny z ustawianym czasem powtarzania przynajmniej do 8 godzin	Tak
21	Możliwość włączenia automatycznego blokowania alarmów saturacji podczas pomiaru saturacji i NIBP na tej samej kończynie	Tak
	Inwazyjny pomiar ciśnienia	Tak
22	Możliwość przypisania do poszczególnych torów pomiarowych inwazyjnego pomiaru ciśnienia nazw powiązanych z miejscem pomiaru, w tym ciśnienia tętniczego, ciśnienia w tętnicy płucnej, ośrodkowego ciśnienia żylnego i ciśnienia śródczaszkowego. Możliwość jednoczesnego pomiaru przynajmniej trzech cisnień	Tak
23	Pomiar temperatury	Tak
24	Wyświetlanie temperatury T1, T2 i różnicy temperatur	Tak
25	Pomiar CO2	Tak
26	Dostępny pomiar CO2 w strumieniu główym u pacjentów zaintubowanyh i w stumieniu bocznym, u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych	Tak
27	Pomiar rzutu minutowego serca	Tak
28	Pomiar rzutu minutowego serca metodą termodylucji - 1 na 4 stanowiska intensywnej terapii	Tak
	Wymagane akcesoria pomiarowe
29	Przewód EKG do podłączenia 3 elektrod	Tak
30	Czujnik SpO2 dla dorosłych i przewód przedłużający	Tak
31	Wężyk do podłączenia mankietów do pomiaru ciśnienia i mankiet pomiarowy dla dorosłych	Tak
32	Czujnik temperatury skóry	Tak
33	Akcesoria do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną przynajmniej w 1 torze	Tak
34	Akcesoria do pomiaru CO2 u pacjentów niezaintubowanych	Tak
35	Akcesoria do pomiaru C.O. do jednego monitora na cztery	Tak
	Parametry punktowane
36	Monitor wyposażony w tryb nocny, ograniczający jasność podświetlania ekranu	Tak - 15 pkt / Nie - 0 pkt	Tak - 15 pkt / Nie - 0 pkt
37	Dedykowane gniazdo w jednostce głównej monitora umożliwiające podłączenie linki zabezpieczającej przed kradzieżą, np. typu kensington-lock	Tak - 15 pkt / Nie - 0 pkt	Tak - 15 pkt / Nie - 0 pkt
38	W trybie "Standby" monitor wyświetla na ekranie duży zegar, pokazujący aktualny czas	Tak - 10 pkt / Nie - 0 pkt	Tak - 10 pkt / Nie – 0 pkt