## Arkusz1
	Pakiet nr 1-implanty do zespoleń kości

Lp.	Nazwa	j.m.	Wielkość rocznego zamówienia	Cena jedn. Netto	VAT	Cena jed. Brutto	Wartość zamówienia netto	Wartość vat	Wartość zamówienia brutto	Uwagi

1	Płyty do zespoleń części dalszej kości ramiennej i wyrostka łokciowego	szt.	10
	Materiał - tytan, płytki o zmniejszonym nacisku (płytki z wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną), system dwóch płytek ukształtowanych anatomicznie, płytki z otworami od 4 do 12. W części nasadowej płytki - otwory gwintowane okrągłe pod śruby stabilizująco kątowe (z możliwością blokowania poliaksjalnego +/-15 stopni), w części trzonowej otwory blokująco-kompresyjne.

	a) płytki blokowane od strony przyśrodkowej (standardowe i wydłużone - uniwersalne do obu kończyn) oraz płytki blokowane od strony grzbietowo-bocznej nasady dalszej kości ramiennej (prawe i lewe)
	b) płytki blokowane od strony przyśrodkowej (standardowe i wydłużone - uniwersalne do obu kończyn) oraz płytki blokowane od strony bocznej basady dalszej kości ramiennej (prawe i lewe).
	c) płytki blokowane od strony grzbietowo-przyśrodkowej (prawe i lewe) oraz płytki blokowane od strony bocznej nasady dalszej kości ramiennej (prawe i lewe).
	d) płytki blokowane na wyrostek łokciowy (prawe i lewe)
2	Płyty do stopy w systemie 2.7mm i 3.5mm	szt.	10
	Otwory pod śruby blokowane i śruby korowe, możliwość ustawienia śruby +/-15 stopni. Płyty proste, wygięte, H, L, T kompresyjne, do zespoleń kości piętowej: małe, średnie, duże. Materiał – tytan.
3	Sruby tytanowe do systemu do zespoleń części dalszej kości ramiennej i stopy
	śruby korowe 2,7 dł. od 8 do 70 mm	szt.	30
	śruby korowe śr. 3,5mm, dł. od 8 do 70 mm	szt.	50
	śruby blokowane o śr. 2,7 mm i dł. od 8 do 70 mm	szt.	30
	śruby blokowane o śr. 3,5mm i dł. od 8 do 70 mm	szt.	50
4	Śruby korowe śr. 3,5 mm	szt.	500
	Stalowe, heksagonalne, dł. od 10 do 120mm.
5	Płyty z otworami do śrub blokowanych 4,0 mm
	Implanty do zespoleń kości muszą być stalowe, kodowane; posiadać trwałe oznakowanie - rozmiar i numer serii, kształt anatomiczny oraz dodatkowe otwory na druty Kirschnera.
	a) płyta blokujaco-kompresyjna ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, prawa/lewa, długość od około 90 do około 300 mm. Otwory korowe pod śruby 3,5mm i śruby gąbczaste 4,0mm. Otwory gwintowane w płycie oraz możliwość adaptacji otworów niegwintowanych poprzez zaślepki blokowane pod śruby gwintowane blokowane 4,0mm, materiał- stal. W zestawie narzędzia umożliwiające zastosowanie techniki małoinwazyjnej.	szt.	10
	b) płyta blokująco-kompresyjna ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, prawa/lewa, przyśrodkowa oraz przednio-boczna, dł. od około 90 do około 250mm. Otwory pod śruby korowe 3,5mm oraz śruby gąbczaste 4,0 mm. Otwory gwintowane w płycie oraz możliwość adaptacji otworów niegwintowanych poprzez zaślepki blokowane pod śruby gwintowane blokowane 4,0 mm, materiał - stal. W zestawie narzędzia umożliwiajace zastosowanie techniki małoinwazyjnej.	szt.	10
6	Śruby blokowane o śr. 4,0mm
	Stalowe, dł. 14 mm-95mm	szt.	100
7	Płyta przezkrętarzowa dynamiczna	kpl	10
	a) płyta przezkrętarzowa dynamiczna o kątach: 130°, 135°, 140°, 145°, 150°, ilość otworów: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, długości od około 50 do około 200 mm. Otwory gwintowane w płycie, a także otwory gwintowane poprzez zaślepki blokowane pod śruby gwintowane 5,0mm, stalowa.
	b) śruba główna o śr. 13 mm i dł. od 50 do 130 mm, stalowa.
	c) śruba kompresyjna o dł. około 30 mm, stalowa.
8	Płyta kondylarna 95 stopni	szt.	5
	płyta kondylarna dynamiczna 95°, ilość otworów: 6, 8, 10, 12, 14, dł. od około 110 do około 240mm. Otwory gwintowane w płycie, a także otwory gwintowane poprzez zaślepki blokowane pod śruby gwintowane 5,0 mm, stalowa.
9	Gwóźdź rekonstrukcyjny do złamań krętarzowych .	kpl.	90
	Gwóźdź rekonstrukcyjny śródszpikowy do złamań przezkrętarzowych, blokowany, w rozmiarze 180, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460 o kątach 120, 125, 130 stopni. Gwóźdź z rotacją do wewnątrz, 4 stopnie zagięcia, grubość proksymalnie 15,5mm, dystalnie 11 mm. Gwóźdź blokowany śrubą 10,5 mm do szyjki o dł. od 70 do 120mm z przeskokiem co 5 mm. Gwóźdź krótki z jedną śrubą blokującą do części dystalnej, z możliwością dynamizacji do 5mm, długość śrub 25-50 mm z przeskokiem co 2,5mm. Gwóźdź długi z dwoma śrubami blokujacymi w części dystalnej - z możliwością dynamizacji do 5mm. Długość śrub 25-50 mm z przeskokiem co 2,5mm. Celownik przezierny do ustawienia w pozycji anterversion i celownik przezierny do ustawienia pozycji śruby głównej przed nacięciem skóry. Celownik dystalny, węglowy do lewych i prawych gwoździ do 460mm. Celownik w pełni przezierny. Zaślepki: dł. 0mm i gr. 11 mm, dł. 5 mm i gr. 15,5mm, dł. 10mm i gr. 15,5mm. Śruba kompresyjna o dł. 17 mm i gr. 8 mm. Sterylny. Komplet (gwóźdź, śruba główna, śruba dystalna, zaślepka).
10	Śruby kaniulowane	szt.	12
	Śruba kaniulowana fi 6.5mm, dł. od 30 do 120mm, dł. gwintu 20mm, tytan, opakowana sterylnie
11	Płyty proste o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco – kompresyjna wąskie i szerokie. Płyta wyposażona w otwory owalne kompresyjne (kompresja międzyodłamowa) do śrub korowych i otwory okrągłe uniwersalne niewymagające zaślepek/przejściówek – z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych. Na końcach płyty otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Sruba wyposażona w stożkowy gwint na główce tworzy gwint w płycie w momencie wkręcania się w płytę. Poliaxialność ±15°. Implanty wykonane z tytanu - płytki proste pod śruby 3,5 i 2,7 - od 3 do 10 otworów - dł. od 42 do 126mm.	szt.	30
	Płytki proste tubularne.Płyty proste tubularne (półkoliste) posiadające otwory okrągłe z możliwością zastosowania śrub blokowanych w płytce 2.7mm. Materiał tytan. Długość od 23 do 191mm, posiadające od 2 do 16 otworów. Komplet stanowi 1 płyta plus 1 śruba korowa oraz 5 śrub blokowanych 2.7 mm.	szt.	20
	Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń dalszej częsci kości strzałkowej. 3,4,5,6,7,8,9,10,12 otworowe. Płytka z otworami pod tymczasową stabilizacje drutami kirschnera .W części nasadowej i trzonie płytki otwory blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. Gwint tworzony w momencie wkręcania się śruby o srednicy 3,5 mm zapewniający pewną stabilizację.	szt.	50
	Śruby blokowana i korowe 2,7 i 3,5 mm	szt.	400
	GWÓŹDŹ UDOWY
	Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 240-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 9-15 mm. Gwóźdź anatomiczny antegrade o promieniu zagięcia od 750 do 1350mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 10 mm. Najbardziej dystalny otwór znajduje się 10 mm od końca gwoździa. Dystalnie gwóźdź posiada 4 otwory w tym jeden owalny , pozwalające na blokowane w dwóch płaszczyznach.	szt.	20
	Śruba główna ciągnąca tytanowa, kaniulowana, sterylna ø 6.5 mm, dł. śruby 65-130 mm	szt.	4
	Śruba blokująca tytanowa z gwintowanym łbem, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-120 mm , 25-60mm ze skokiem co 2,5 mm , 60-120 mm ze skokiem co 5 mm	szt.	60
	Zaślepka tytanowa, sterylna, ø 8 mm standardowa oraz ø 13 mm o długości 5-20 mm	szt.	5
	Sruba kompresyjna, ø 5.5 mm	szt.	1
	Śruba blokująca tytanowa z gwintowanym łbem, gwint przerywany ułatwiający kotwiczenie w kości osteoporotycznej oraz ekstrakcję posiadająca 3 różne średnice trzonu, dł. Śruby 30-100mm , 30-60mm w przeskoku co 2,5 mm, 60-100mm w przeskokach co 5 mm	szt.	4
	Śruba ustalająca, sterylna, ø 8 mm	szt.	1
	GWÓŹDŹ PISZCZELOWY	szt.
	Tytanowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 240-420 mm ze skokiem co 15 mm, średnica gwoździa 8-15 mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 7 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 10° a w części dalszej o wartości 4°. Otwory w cześci dalszej w odległości 5,15 i 25 mm od końca gwoździa.Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, ø 4 mm i ø 5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm,Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm,Zaślepka tytanowa, sterylna ø 7 mm o długości 0 mm (pełny gwint), ø 8 mm o długości 0 mm oraz ø 11.5 mm o długości 5-35 mm.Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: / Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. / Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Termin ważności sterylności minimum 1 rok.	szt.	10
	Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, ø 4 mm i ø 5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm	szt.	15
	Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm	szt.	1
	Zaślepka tytanowa, sterylna ø 7 mm o długości 0 mm (pełny gwint), ø 8 mm o długości 0 mm oraz ø 11.5 mm o długości 5-35 mm	szt.	1
	Osłona silikonowa do SPI	szt.	2
	GWÓDŹ RAMIENNY	szt.
	Tytanowy gwóźdź ramienny kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 140-320 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 7-9 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 6° a w części dalszej o wartości 4°. Możliwość kompresji w zakresie 6 mm,Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: / Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. / Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Termin ważności sterylności minimum 1 rok.	szt.	10
	Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 4 mm, dł. 20-60 mm	szt.	25
	Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna ø 6 mm	szt.	1
	Zaślepka tytanowa sterylna ø 6 mm i o dł. 0-25 mm	szt.	1
	PŁYTA DO KOŚCI OBOJCZYKOWEJ	szt.
	Tytanowe płytki anatomiczne o zmniejszonym nacisku do zespoleń złamań obojczyka. Płytki z wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną, w skład systemu wchodzą a) płytki górne trzonowe lewe i prawe ,b) płytki przednie trzonowe uniwersalne ,c) płytki górno bocze lewe i prawe , d)płytki przednio boczne uniwersalne, płytki hakowe .Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne	szt.	20
	Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 8-34 mm	szt.	120
	Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-34 mm	szt.	2
	Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 8-34 mm	szt.	2
	Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-34 mm	szt.	2
	PŁYTKA DO DALSZEJ NASADY KOSCI PROMIENIOWEJ
	Tytanowe płytki do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej, anatomiczne i uniwersalne dłoniowe, grzbietowe oraz kolumnowe promieniowe i łokciowe, z otworami niegwintowanymi do śrub i kołków o średnicy 2.0 mm, 2.3 mm i 2.7 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°	szt.	50
	Śruba blokowana tytanowa, ø 2.7 mm, dł. 10-26 mm	szt.	300
	Śruba korowa tytanowa (pełny lub częściowy gwint), ø 2.7 mm, dł. 10-26 mm	szt.	50
	PŁYTKI PROSTE
	Płyty proste o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco – kompresyjna wąskie i szerokie. Płyta wyposażona w otwory owalne kompresyjne (kompresja międzyodłamowa) do śrub korowych i otwory okrągłe uniwersalne niewymagające zaślepek/przejściówek – z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych. Na końcach płyty otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Sruba wyposażona w stożkowy gwint na główce tworzy gwint w płycie w momencie wkręcania się w płytę. Poliaxialność ±15°. Implanty wykonane z tytanu - płytki proste pod śruby 3,5 i 2,7 - od 3 do 10 otworów - dł. od 42 do 126mm.	szt.	1
	Płytki proste tubularne.Płyty proste tubularne (półkoliste) posiadające otwory okrągłe z możliwością zastosowania śrub blokowanych w płytce 2.7mm. Materiał tytan. Długość od 23 do 191mm, posiadające od 2 do 16 otworów. Komplet stanowi 1 płyta plus 1 śruba korowa oraz 5 śrub blokowanych 2.7 mm.	szt.	1
	śruby 3,5 i 2,7, Tytan	szt.	1
	PŁYTY DO PISZCZELI I RAMIENIA
	Płytka ukształtowana anatomicznie do dalszego końca kości udowej. Boczna prawa i lewa. Płyta w części nasadowej posiada 6 otworów gwintowanych pod śruby blokowane 5.0mm i korowe 4.5mm. Otwory w części nasadowej ustalone kątowo, pozwalają na wprowadzenie śrub pod kątem 97°w stosunku do powierzchni płyty. Długość płyty: 130, 166, 202, 238, 274, 310, 343, 379, 415mm. Otwory korowe pod śruby korowe 4,5 mm oraz śruby gąbczaste 6,0mm częściowo lub całkowicie gwintowane. Otwory gwintowane pod śruby blokowane 5,0 mm i śruby korowe 4,5 mm oraz śruby przezprotezowe blokowane 5,0mm.. Dodatkowe otwory w płycie na druty kirshnera. Tytan.	szt.	20
	Tytanowa śruba blokująca ø 5.0 mm, dł. 14-95 mm	szt.	200
	Tytanowa śruba korowa ø 4.5 mm, dł. 14-95 mm	szt.	20
	Tytanowa śruba gąbczasta ø 6.0 mm, dł. śruby 60-95 mm	szt.	1
	płytka ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej. płyta prawa/lewa. Zakładana od strony bocznej i przyśrodkowej. Płyta boczna w części nasadowej posiada 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø4.0mm i korowe 3,5mm i 2 otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø4.0mm oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø4.0mm skierowaną we fragment tylno-przyśrodkowy. Płyta przyśrodkowa w części nasadowej posiada 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø4.0mm i korowe 3,5mm i owalny otwór niegwintowany dla optymalnego pozycjonowania płyty. Długości płyt: 71, 84, 95, 97, 121, 123, 147, 149, 173, 175, 199, 201, 225, 227, 251, 253, 277, 279, 303, 305, 329, 355 mm. Otwory korowe pod śruby korowe 3,5 mm i śruby gąbczaste 4, 0 mm. W trzonie płyty otwory gwintowane pod śruby blokowane 4,0 mm i śruby korowe 3,5 mm oraz śruby korowe częściowo gwintowane 3,5 mm. Możliwość zastosowania celownika do założenia płyty techniką MIPO. Tytan	szt.	50
	Tytanowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm	szt.	300
	Tytanowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm	szt.	30
	Płytka ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej. Zakładana od strony przedniobocznej i przyśrodkowej. Płyta prawa/lewa. Płytka posiada 7 otworów gwintowanych w części nasadowej pod śruby blokowane 4.0mm i korowe 3.5mm, grubość płyty w części dystalnej 1.3mm. Możliwość zastosowania śrub korowych 2.7mm w części dystalnej płyty przednio-bocznej. Długość płyty: 97, 102, 123, 127, 149, 153, 175, 178, 201, 203, 227, 229, 253, 254, 279, 280, 305, 331mm. Otwory korowe pod śruby korowe 3, 5 mm i śruby gąbczaste 4,0 mm. W trzonie płyty otwory gwintowane pod śruby blokowane 4,0 mm i śruby korowe 3,5 mm oraz śruby korowe częściowo gwintowane 3,5 mm. Możliwość zastosowania celownika do założenia płyty techniką MIPO. Tytan	szt.	50
	Tytanowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm	szt.	300
	Tytanowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm	szt.	30
	płytka ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości ramiennej. płyta prawa/lewa. Długość płyty: 86, 99,112, 125, 151, 176, 202mm. 7 otworów gwintowanych w czesci nasadowej plyty o ustalonym kątowo kierunku mocowania płyty, podcięcia przy otworach na druty Kirschnera umożliwiające ponowne przymocowanie tkanek miękkich. Otwór owalny do prawidłowego pozycjonowania płyty. Otwory korowe pod śruby korowe 3,5 mm. W trzonie płyty te same otwory gwintowane okrągłe pod śruby blokowane 4,0 mm i śruby korowe 3,5 mm. Tytan	szt.	30
	Śruba blokowana średnica 4,0 L=14 - 95 mm. Tytan	szt.	300
	Śruba korowa średnica 3,5 L=10 - 95 mm. Tytan	szt.	20
	Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do artrodezy stawu skokowego, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 150, 200 i 300 mm. Średnica gwoździa 10-12 mm. Wygięcie gwoździa w części dalszej o wartości 5° na valgus. Gwoździe prawe/lewe.Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: / Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. / Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Termin ważności sterylności minimum 1 rok.	szt.	4
	Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 5 mm, dł. 25-120 mm ze skokiem co 2.5 mm	szt.	4
	Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna ø 8 mm i 14.5 mm	szt.	4
	Zaślepka tytanowa, sterylna ø 8 mm i o długości 4 mm oraz ø 12 mm i o długości 5, 10 i 15 mm	szt.	4

	RAZEM