Załącznik nr 1

PAKIET NR 1- Zakup narzędzi diagnostycznych oraz urządzeń niezbędnych do realizacji konsultacji i weryfikacji schematów diagnostyczno-terapeutycznych. Aparat EKG z wifi oraz wózkiem i laserową drukarką zewnętrzną A4
L.p.	Opis wymaganych parametrów technicznych/pakiet	Parametr graniczny/wartość	Parametry oferowanego urządzenia

1	nazwa produktu	podać
2	numer katalogowy produktu lub grupy	podać
3	producent	podać
4	produkt fabrycznie nowy, rok produkcji, min. 2022 / Dołączyć certyfikat urządzenia wystawiony przez producenta aparatu EKG	TAK
5	rejestracja 12 odprowadzeń EKG	TAK
6	przyjmowanie zleceń HL7. Obiór zleceń w standardzie HL7 na wykonanie badań EKG, a po wykonaniu zleconego badania aparat wysyła zaakceptowane badania do systemu zlecającego	TAK
7	praca w trybie Auto lub Manual	TAK
8	kolorowy ekran dotykowy, przekątna, min. 7"	TAK, podać
9	czułość, min. 2,5/5/10/20 [mm/mV] (+/- 5%)	TAK, podać
10	prędkość zapisu, min. 5/10/25/50 [mm/s] (+/- 5%)	TAK, podać
11	regulowana długość zapisu badania automatycznego, min. od 6 do 30 [s]	TAK, podać
12	wydruk w trybie 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG na drukarce aparatu (szerokość papieru, min. 112 [mm]) oraz drukarce zewnętrznej PCL5/PCL6	TAK, podać
13	możliwość wydruku dodatkowych informacji o badaniu i pacjencie	TAK
14	prezentacja na wyświetlaczu, min. 3, 6 lub 12 przebiegów EKG, wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci	TAK, podać
15	klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi	TAK
16	menu obsługiwane za pomocą panelu dotykowego	TAK
17	baza danych, archiwizacja, min 1000 badań	TAK, podać
18	export badania do pamięci USB, na skrzynkę e-mail lub inny aparat	TAK
19	automatyczna analiza i interpretacja (wyniki zależne od wieku i płci pacjenta)	TAK
20	wykonanie, min. 100 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej	TAK, podać
21	ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu	TAK
22	dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń	TAK
23	przystosowanie do bezpośredniej pracy na otwartym sercu	TAK
24	filtry, min. zakłóceń sieciowych, zakłóceń mięśniowych, izolinii	TAK, podać
25	detekcja niewłaściwego kontaktu elektrody ze skórą pacjenta, niezależna dla każdego kanału	TAK
26	wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących	TAK
27	zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym	TAK
28	wydruk rytmu przy badaniu AUTO i badaniu automatycznym do schowka	TAK
29	archiwizacja badań za dany okres na zewnętrznym nośniku (pamięć USB)	TAK
30	możliwe rodzaje badań, min. 3 - ręczny, AUTO, AUTOMANUAL	TAK, podać
31	przeglądanie na wyświetlaczu zapisanych w pamięci badań, z możliwością zmiany ilości odprowadzeń, wzmocnienia i prędkości	TAK
32	zapis wsteczny przy badaniu automatycznym do schowka i przy badaniu ręcznym	TAK
33	zapis automatyczny z funkcją zapisu do "schowka" sygnału EKG ze wszystkich odprowadzeń jednocześnie, oraz możliwość wydrukowania badania, analizy, interpretacji lub zapisanie badania do bazy	TAK
34	definiowalne etapy badania według ustalonych parametrów przy badaniu AUTOMANUAL	TAK
35	bezprzewodowa (przez Wi-Fi) oraz przewodowa komunikacja z siecią LAN lub z siecią Internet	TAK
36	współpraca z oprogramowaniem służącym do zarządzania badaniami EKG	TAK, podać
37	interfejs komunikacyjny, min. 3 x port USB	TAK, podać
38	prezentacja krzywych w układzie standardowym i Cabrera	TAK
39	zasilanie sieciowo-akumulatorowe	TAK
40	waga aparatu, max. 2,1 kg	TAK, podać
41	Gwarancja min. 24 miesiące. Wykonawca jest zobowiązany w okresie udzielonej gwarancji dokonać nieodpłatne przeglądy gwarancyjne, w ilości zalecanej przez producenta, jednak nie mniejszej niż jeden w każdym roku jej obowiązywania wraz z konserwacją na warunkach wynikających z zaleceń producenta. Ostatni przegląd gwarancyjny oraz konserwacja urządzenia w ostatnim miesiącu udzielonej gwarancji przez autoryzowany serwis Producenta.	Tak, podać
42	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. W ramach zobowiązania gwarancyjnego i pogwaranyjnego zamawiający wymaga od Wykonawcy świadczenia autoryzowanego serwisu oferowanego wyroby.	Tak, (opis)
Wyposażenie
41	wózek medyczny z wysięgnikiem na kabel pacjenta, półką na urządzenia medyczne oraz dodatkową na akcesoria do urządzenia - 1 sztuka, posiadający certyfikat medyczny- dołączyć certyfikat wystawiony przez producenta	TAK
42	Drukarka A4 laserowa umożliwiająca bezpośredni wydruk badań EKG z aparatu EKG	TAK
43	elektrody gruszkowe przyssawkowe dla dorosłych- 1 kpl.	TAK
44	elektrody klipsowe kończynowe dla dorosłych – 1 kpl.	TAK
45	Kabel EKG pacjenta – 1 szt.	TAK
46	Żel do EKG-250g – 1 szt.	TAK
47	Papier do EKG 1 szt.	TAK