DOTYCZY PAKIETU NR 2

Modularny system do endoprotezoplastyki stawu barkowego umożliwiający konwersje z opcji anatomicznej na odwróconą bez usuwania trzpienia i elementu panewkowego: trzpienie cementowane ( 12-20mm) lub bezcementowe ( 14-24mm) o długości 80mm oraz trzpienie mini ( 11-13mm) o długości 60mm, trzpienie rewizyjne cementowane (13-15mm) długość 150, 180, 210 mm lub bezcementowe (13-16 mm) o długości 150, 180 mm, trzpienie do dużej resekcji w dwóch rozmiarach (7,10 mm) o długości 50-80mm wraz z augumentem poresekcyjnym w rozmiarach 20-50mm. Element proksymalny: anatomia, trauma ( z otworami ), odwrócony ( HA, trauma) . Opcją przedłużenia +9mm przy protezie odwróconej . Głowy wykonane ze stopu tytanu (42-54 mm) bądź chromo-kobaltu (40-54mm), głowy CTA (42-54mm) , adaptery neutralne i centryczne . Wkładki do systemu odwróconego: polietylenowe pod głowy metalowe 36 , metalowe lub ceramiczne pod głowy polietylenowe 40/44mm . Element panewkowy bezcementowy wykonany ze stopu tytanu pokryty porowatym tytanem i HA ( 4 opcje), panewka cementowana (4 opcje) , panewka hybrydowa (polietylen + Trabecular Tytan) min. 5 opcji. Płytka panewkowa wraz ze śrubą w dwóch rozmiarach. Endoproteza obręczy barkowo-ramiennej beztrzpieniowa z możliwością konwersji z opcji anatomicznej na odwróconą bez usuwania trzpienia i elementu panewkowego. Element beztrzpieniowy wykonany w technologi Trabecular Tytan (4 rozmiary , 8 opcji ) , głowy anatomiczne wykonane ze stopu tytanu (42-54mm) bądź chromo kobaltu ( 40-54mm) , adaptery w 3 opcjach , wkładka do protezy odwróconej metalowa (S,M,L ) , glenosfery polietylenowe 40/44mm . Element panewkowy bezcementowy wykonany ze stopu tytanu pokryty porowatym tytanem i HA , możliwość użycia panewki cementowanej oraz panewki polietylenowej z pegiem trabecular tytan w min. 5 opcjach .