PAKIET 2 – Implanty i narzędzia artroskopowe

Lp.	Asortyment	j.m.	Ilość	Cena / jedn. / netto	Wartość / netto	VAT	Cena / jed. / brutto	Wartość / brutto
I	SYSTEM DO SZYCIA ŁĄKOTKI
	System dwóch podłużnych implantów niewchłanialnych z materiału PEEK połączonych nitką polietylenową umiejsowionych na jednej igle. System zaopatrzony w samozaciskający się węzeł z kontrolowanym dociskiem.	Kpl.	30
	Jednorazowy wprowadzacz-aplikator z igłą o dwóch zagięciach O i 12 stopni, na której znajdują się oba implanty połączone nitką polietylenową, plecioną.
	System zaopatrzony w jednorazową kaniulę prowadzącą, chroniącą implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzania igły do stawu.

II	Jednorazowy spychacz węzła z jednoczesnym obcinakiem do zszywek łąkotkowych.	Szt.	5
III	Kotwica do rekonstrukcji obrąbka i stożka rotatorów.
	Kotwica tytanowa samogwintująca (wkręcana) o śr. 5 mm i 6,5 mm zaopatrzona w 2 szwy niewchłanialne, polietylenowe, plecione oraz w jednorazowy aplikator	Szt.	20
	Kotwica tytanowa samogwintująca (wkręcana) o śr. 2,8 mm zaopatrzona w szew niewchłanialny, polietylenowy, pleciony oraz w jednorazowy aplikator	szt.	20
IV	Jednorazowe kaniule
	Kaniule jednorazowe sztywne i giętkie, wkręcane, posiadające skręt na całej długości kaniulii, zaopatrzone w zawór oraz posiadające system przytrzymywania nitek, o rozm. od 4,5 mm do 8,5 mm i długościach od 90 mm do 45 mm.	Szt.	10
V	Instrument do przewlekania do manipulacji szwami
	Instrument jednorazowy do przewlekania i manipulacji szwami w trakcie zabiegu artroskopowego o kątach zagięcia: 45 st. prawy, 45 st. lewy, 45 st. w górę, 70 st. haczykowaty oraz prosty zaopatrzony w dwie nitki polipropylenowe.	Szt.	4
VI	System do rekonstrukcji ACL z użyciem techniki ST oraz więzadła właściwego rzepki typu endobutton.	Kpl.	25
	Mocowanie udowe: podłużna płytka z czterema otworami wykonana ze stopy tytanu pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym. Wymaga się by płytka na trwale była związana fabrycznie z pętlą plecioną poliestrową o wysokiej wytrzymałości (bez węzła).Długość pętli od 15 do 60 stopni. Skok pętli co 5 mm. Implant powinien zawierać dwie fabryczne nitki o gr. #2 i#5 służące do przeciągania i obrócenia implantu w kanale udowym. Zamiennie wymaga się dostarczenia:
	Płytki na trwale związanej z podwójną pętlą w rozm. 20-60 mm skok co 5 mm do więzadła właściwego rzepki
	Endobutton wydłużony 10 mm stanowiący nakładkę na endobutton służący do zabiegów rewizyjnych.
	Endobutton bez pętli umożliwiający zawieszenie przeszczepu bezpośrednio na płytce w przypadku krótkiego kanału w kości udowej, otwarty z jednej strony w rozmiarach 5, 6, 7, 8 i 9 mm.
	PARAMETRY TECHNICZNE ULTRABUTTONA	Kpl.	25
	Płytka z 8 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł. 12mm na stałe połączona z grubą pętlą chroniącą przeszczep, z nici niewchłanialnej UHMWPE, pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętla do podciągnięcia przeszczepu musi posiadać możliwość redukcji długości pętli w zakresie 90mm-10mm za pomocą jednej ręki. Implant wstępnie załadowany na kartonik, ułatwiający założenie przeszczepu.
	Drut kierunkowy, wiercący o średnicy 2,4mmx381mm z oczkiem.	szt	20
	Wiertło kaniulowane o średnicy 4,5mm.	szt	20
	Drut kierunkowy 1,2mmx9” do śrub, opakowanie 5 szt.	szt	20
VII	Mocowanie piszczelowe: zamawiający wymaga dostarczenia zamiennie wszystkich typów mocowania	kpl	50
	Śruba interferencyjna z materiału PEEK o śr. od 6 mm do 12 mm i długościach 20-25-30-35 mm.
	Biowchłanialna śruba z materiału PLLA z hydroksyapatytem o śr. od 6 mm do 12 mm i długościach 20-25-30-35 mm.
	RAZEM