## Arkusz1
	Pakiet nr 3 - Asortyment jednorazowego użytku			załącznik nr 2

		Śred.ilość	cena jedn.	Wartość	VAT	Wartość	Ilość szt.	Dok dopuszczony
			netto
L.p.	Rodzaj asortymentu	szt./rok		netto		brutto	w opak.	do użytku szpit.		Producent	nr katalogowy

1	Kranik trójdrożny	4000

2	Kaniula 0,9x25mm o
	przepływie 42 ml/min	5000

3	Kaniula 1,1 x 32 mm
	o przepływie 67 ml/min	6000

4	Kaniula 1,3 x 45 mm
	o przepływie 103 ml/min	2000

5	Kaniula 1,5 x 45 mm
	o przepływie 125 ml/min/133 ml/min	200

6	Kaniula 1,7 x 45 mm
	o przepływie 236 ml/min	500

7	Kaniula 2,1 x 45 mm
	o przepływie 272 ml/min	100

8.	Kaniula dotętnicza 20 G 1,1 x 45 mm	150
	przepływ 49 ml/min.

9.	Koreczki dwustronne męsko-żeńskie	4000
	(combi) do kraników i wkłuć

10	Zamknięty bezigłowy łącznik	500
	dostępu naczyniowego

11	Urządzenie dostępowe do fiolki	100
	o średnicy szyjki 13 mm

12	System bezigłowy składający się	50
	z dwóch zaworów bezigłowych

13	System bezigłowy składający się	50
	z trzech zaworów bezigłowych
	o długości 15 cm

14	Łącznik bezigłowy	200

15	Zestaw przedłużający	100
	z zaworem bezigłowym

16	Koreczek z dezynfektantem	300

	RAZEM

	Pozycja nr 1 – OPIS - Kranik trójdrożny sterylny pakowane pojedynczo.
	Data ważności i numer serii
	na opakowaniu w języku polskim. Wyczuwalny co 45 stopni i optyczny identyfikator pozycji otwarty-zamkniety.
	Końcówka luer-lock w kranikach fabrycznie zamontowane koreczki na każdym wejściu
	linii (kolorowe znaczniki: czerwony, niebieski, umożliwiające oznaczenie kranika w zależności od
	zastosowania dotętniczego lub dożylnego).
	obudowa z poliwęglanu, trójramienne białe pokrętło, optyczny i wyczuwalny identyfikator położenia zamknięty/otwary

	Pozycja nr 2-7 – OPIS – kaniula od 0,9 do 2,0 wykonana z biokampatybilnego materiału PUR
	badania laboratoryjne potwierdzające biozgodność materiału zgodnie z ISO-10993
	z samodomykającym się korkiem portu bocznego,
	z zastawką antyzwrotną, wyposażona w automatyczny zatrzask o konstrukcji zabezpieczającej igłę przed zakłuciem (plastikowa osłonka o głdkich krawędziach) oraz
	zapobiegający rozpryskiwaniu się krwi minimum 4 paski RTG
	na całej długości kaniuli pasków rtg.
	Sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu
	opublikowane min.3 badania kliniczne potwierdzające ograniczenie występowania zakrzepowego zapalenia żył związanych z
	materiałem zastosowanym do produkcji zaoferowanych kaniul

	Pozycja nr 8 - OPIS Kaniula dotętnicza 20 G 1,1 x 45 mm, przepływ 49 ml/min., cewnik z PTFE, z zaworem odcinającym - suwakowo-kulkowym typu Floswitch w kolorze czerwonym , ze skrzydełkami z otworami do przyszycia do skóry pacjenta, sterylne, jednorazowego użytku, opk./25 szt.

	Pozycja nr 9 - OPIS Koreczki dwustronne męsko-żeńskie (combi), , kompatybilne i szczelne z zakończeniami kraników i wkłuć obwodowych, centralnych, tętniczych, kompatybilne z zakończeniem typu Luer i Luer-Lock strzykawki i drenu do przetoczeń, jałowe, pojedynczo pakowane , , pakowane pojedynczo (każda sztuka osobno niezłączona z innymi koreczkami) w sposób pozwalający na wyciąganie po jednej sztuce z opakowania zbiorczego zawierającego np. 50 , 100 lub 200szt, w kolorze czerwonym

	Pozycja nr 10 - OPIS Łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub 216 aktywacji. Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiada przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu, wnętrze pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. przestrzeń martwa max. 0,04 ml , o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. Do oferty należy dołączyć badania in vitro potwierdzające najmniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu do innych rozwiązań.

	Pozycja nr 11 - OPIS Bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek i butelek, z kolcem standardowym. Posiada filtr bakteryjny 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce. Konstrukcja pozwalającą na łatwą i skuteczną dezynfekcję płaskiej powierzchni styku złącza ze strzykawką oraz uniemożliwiająca cofanie się zawartości fiolki po odkręceniu strzykawki od złącza, nawet w przypadku powstania nadciśnienia w fiolce. Filtr na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem.Objętość wypełnienia całego systemu- 0,35 ml. Czas stosowania do 140 aktywacji w zależności co nastąpi pierwsze, przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji. Konstrukcja wykluczającą kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu.

	Pozycja nr 12 - OPIS Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostepu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z podwójnym przedłużaczem o długości 15 cm, z dwoma zaciskami ślizgowymi. Zestaw o objętości wypełnienia 0,87 ml. Każdy z przedłużaczy zakończony zaworem bezigłowym. Zawór bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacj (użyć)i. Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiada przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Zawór o neutralnym ciśnienieniu bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. Do oferty należy dołączyć badania in vitro potwierdzające mniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu do innych rozwiązań

	Pozycja nr 13 - OPIS System bezigłowy składający się z trzech zaworów bezigłowych o długości 15 cm cm, średnicy 2,3 x 3,6 mmmm, oraz objętościwypełenienia całego zestawu 1,3 ml, pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność mim. 500 użyć, obudowa przeźroczysta , nie zawierający metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenia silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock ma być płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym , wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie -12,5 psi, sterylny, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami, neutralne ciśnienie bez względu na sekwencję klemowania / Zdejmowalny/specjalny protektor męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia
									icu medical

	Pozycja 14 - OPIS Łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock, posiadający przeźroczystą obudowę oraz silikonową membranę split septum z gładką powierzchnią do dezynfekcji,. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. Prosty tor przepływu, min. 100 ml/min, przestrzeń martwa max. 0,1ml. Wnętrze zaworu pozbawione części mechanicznych i metalowych., ciśnienie neutralne. Zawór z dodatkową wewnętrzną dwukierunkową membraną silikonową, zapobiegająca okluzji. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii, daty ważności i nr. katalogowego. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. Nie zawiera DEHP i lateksu. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem.

	Pozycja 15 - OPIS Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostepu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z potrójnym przedłużaczem o długości 10cm, z trzema zaciskami ślizgowymi. Możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub 216 aktywacji. Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Mała średnica drenu tj. maksymalna średnica zewnętrzna 2,11 mm. Dreny zakończone bezigłowym urządzeniem dostępu naczyniowego bez mechanicznych części wewnętrznych z prostym i widocznym torem przepływu (łącznik całkowicie przezierny), kompatybilny z końcówką Luer i Luer-lok, z jednolitą materiałowo, łatwą do dezynfekcji silikonową, przezierną, podzielną membraną split septum (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu). Możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub 216 aktywacji. Wejście od strony dostępu naczyniowego zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy.

	Pozycja 16 - OPIS Korek dezynfekcyjny zawierający 70% alkoholu izopropylowego (IPA) , skuteczność dezynfekcji 30 s, obudowa w kolorze pomarańczowym, sterylny , sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu , opakowanie 200 szt