## Arkusz1
	Pakiet nr 1 – Różne		załącznik nr 2

		Śred.ilość	Cena jedn.	Wartość	VAT	Wartość	Ilośc szt.	Producent
L.p.	Rodzaj asortymentu	szt./rok	netto	netto		brutto	w opak.	Nr katalogowy

1.	Taśma do sterylizacji para wodna	20
2.	Fartuch z flizeliny z mankietem	2000
3	Filtr antybakteryjny celulozowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci,
	Filtr oddechowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci HME, bakteryjno-wirusowy, elektrostatyczny, złącza proste 22M/15F-22F/15M, port kapno, skuteczność filtracji bakteryjnej powyżej 99,9999%, skuteczność filtracji wirusowej powyżej 99,9999%, masa do 29 g, zmniejszona przestrzeń martwa 15-18 ml, objętość oddechowa w zakresie 150-1500ml, wydzielony celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci, nawilżanie przy VT=500ml - min. 36,8 mg/l H20, sterylny	1000
4	Filtr antybakteryjny bez wymiennika ciepła i wilgoci oddechowy, bakteryjno-wirusowy, elektrostatyczny , złącza proste 22M/15F-22F/15M, port kapno, skuteczność filtracji bakteryjnej powyżej 99,99999%, skutecznośc filtracji wirusowej powyżej 99,9999 % masa do 20 g, mała przestrzeń martwa 18-20 ml, objętość oddechowa w zakresie 150-1500ml, sterylny	1000
5	Venflon typu Arterial Caniula do tetnic-veno-cath	100
6	Zestaw zewnątrz oponowy do ZZO rozszerzony	10
7	Zestawy do ZZO-mały	30
8	Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 8F-4 odprowadzeniowe	60
9	Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 7F-2 kanałowy	30
10	Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych. Filtry do tracheostomii dla dorosłych dwie membrany nawilżające w postaci kasetek, centralnie umieszczony samozamykający się port do odsysania, z portem tlenowym karbowanym, przestrzeń martwa 12 ml, waga max. 5g, łącznik 15mmF, rezystancja przepływu 30l/min 70 Pa, skuteczność nawilżania przy VT=500 ml – min 26 mg/l H2O, nie zawiera latexu i DEPH, sterylny.	100
11	Rampa do podawania wlewów 5 odprowadzeniowa	10
12	Szyna do palców 230x20	100
13	Mata dekontaminacyjna rozmiar 115x45 op=30 warstw	180
14	Filtr oddechowy mechaniczny HME HEPA 13. Membrana w kształcie pofałdowanej harmonijki oraz wyraźnie wydzielona osobna warstwa celulozowego wymiennika ciepła i wilgoci. Skuteczność filtracji bakteryjnej powyżej 99,999999%, skuteczność filtracji wirusowej powyżej 99,99999%, masa do 50g, przestrzeń martwa do 100 ml, objętość oddechowa w zakresie 200-1500ml. Nawilżanie przy VT=500ml - min. 37 mg/l H20, złącza proste 22M/15F-22F/15M, port kapno, sterylny	100
15	Obwód oddechowy jednorazowy do respiratora dla dorosłych materiał PCV (polichlorek winylu), złacze elastyczne typu FLEX 22mmF, 2 rury gładkie wewnętrznie ograniczajacy zaleganie bakterii o dł. 180 cm, średnica rur 22mm, kolanko z portem luer-lock, trójnik Y z dwoma portami pomiarowymi zabezpieczonymi koreczkami przytwierdzonymi na stałe do obwodu, czerwona zatyczka zabezpieczająca obwód, bez szkodliwych ftalanów, czas stosowania do 7 dni, pakowany folia-papier, sterylny	100
16	Obwód odechowy do aparatu do znieczulania dla dorosłych materiał PCV, / 2 rury gładkie wewnetrznie, zapobiegające zaleganiu bakterii, dł. 180 cm, / średnica rur 22mmF, złącze elastyczne 22mmF typu FLEX, / dodatkowa rura do worka o dł. 100-120 cm, kolanko z poretm kapno, / trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami przytwierdzonymi na stałe do obwodu, złączka prosta 22mmM-22mmM, worek oddechowy bezlateksowy poj. 2 l, czerwona zatyczka zabezpieczająca obwód, / bez szkodliwych ftalanów, czas stosowania do 7 dni, pakowany folia-papier, sterylny	200
17	Obwód oddechowy dla dorosłych anestetyczny, duo-limb, długość 180cm + 60cm, gałąź z workiem rozciągliwa do 180cm, worek 2L bezlateksowy, EVA, czerwona zatyczka, bez szkodliwych ftalanów, czas stosowania 7 dni, czysty mikrobiologicznie	50
18	Urządzenie do usuwania zszywek	280
19	Zestaw do punkcji opłucnej 3-igłowy. Worek do zbiórki odprowadzanych płynów o pojemności 2000 ml z zastawką przeciwzwrotną i odpływem, strzykawka o pojemności 50-60 ml, 3 igły dł. 55-60 mm, kranik 3-drożny, wyrób sterylny	70
20	Przyrząd do przetaczania płynów i żywienia z precyzyjnym regulatorem przepływu (bez ftalanów), precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy w kształcie walca w zakresie ok. 0-250 ml/godz. z możliwością całkowitego zamknięcia lub otwarcia przepływu, sterylny	200
21	Cewnik do tętnicy / Arterial catheter 18GA/12cm, 18GA/8cm	20
22	Cewnik PEDIATRYCZNY typu LEADER CATH 18G, L=10CM, 115.710	30
	RAZEM